# Technická specifikace

Část 1: Inkubátor

Popis:

Inkubátor určený pro Dětské a dorostové oddělení, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Inkubátor

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Inkubátor pro nedonošené děti vhodný pro intenzivní péči s vysokým hygienickým standardem

- Centrální displej sdružující všechny funkce přístroje teplota, vlhkost, koncentrace O2 (nastavené i monitorované hodnoty vč. trendů po dobu min. 24 hodin)

- Regulace teploty vzduchu, obsah O2 a vlhkosti vzduchu

- Regulace teploty vzduchu podle teploty kůže novorozence nebo teploty prostředí

- Vyhřívání do 39°C v režimu inkubátoru 23-39 st.

- Nastavení maximální vlhkosti vzduchu na minimálně 40-95 %

- Vzduchový filtr

- Technologie detekce otevření dveří či otevření podélných bočnic pro automatické zvýšení proudění teplého vzduchu pro minimalizaci tepelných ztrát nebo manuální spuštění zvýšeného proudění vzduchu před otevřením dvířek / bočnic

- Přístup k novorozenci minimálně ze tří stran inkubátoru

- Vyklopení podélných bočnic na obou stranách

- Držák ventilačních hadic

- Zásuvka pro RTG kazetu umístěná pod lůžkem novorozence bez nutnosti jakékoli manipulace s novorozencem při jejím použití

- Nízká provozní hlučnost přístroje maximálně 50 dB při plném provozním zatížení

- Elektrické nastavení výšky inkubátoru v rozmezí minimálně 20 cm

- Plynulé nastavení výšky lůžka

- Nastavení sklonu lůžka do minimálně 12°

- Akustické a optické alarmy

  - Teplota vzduchu a těla (nízká/vysoká)

  - Koncentrace O2 (nízká/vysoká)

  - Relativní vlhkost (nízká)

  - Technické, provozní alarmy

- Přístroj musí být pojízdný – kolečka s brzdami

- Včetně integrované váhy s metrologickým ověřením – cejchu schopná váha

- Vysouvací matrace

- Dvojité stěny inkubátoru kvůli lepším izolačním vlastnostem nebo jiná technologie zajišťující minimální teplotní ztráty

- Záznamy trendů – délka minimálně 24 hodin

- Příslušenství ke každému kusu:

  - Minimálně 10ks filtrů na vzduch

  - Nádobka na vodu o objemu minimálně 1000 ml

- Jednoduché ovládání nastavení jednotlivých parametrů

- Úložný prostor (minimálně poličky a šuplíky)

- Snadná údržba a čištění

- Rychlost proudění vzduchu maximálně 10 cm/s

- Další příslušenství nutné k uvedení lůžka do provozu a ke splnění účelu použití

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2a Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne ……(vyplní účastník)………

Za společnost

……………………(vyplní účastník)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….