Technická specifikace –

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. –

Monitory životních funkcí II.

Popis:

Monitory vitálních funkcí včetně centrální monitorovací stanice pro chirurgické oddělení (stanice JIP) a Anesteziologicko-resuscitační oddělení a Interního oddělení Nemocnice Děčín, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

V nedaleké budoucnosti budou dvě oddělení (Chirurgie JIP a ARO) umístěny vedle sebe v nových prostorách nové budovy. Z tohoto důvodu a z důvodu možného převozu pacientů v rámci výše uvedených oddělení požadujeme dodání stejných systémů pro všechna oddělení. Chceme tímto docílit velmi snadného přesunu pacientů bez odpojování kabeláže od monitoru vitálních funkcí a odpojování příslušenství na pacientovi. Chceme docílit kontinuálního sledování důležitých životních funkcí pacienta po dobu transportu a možné konzultace zdravotního stavu pacienta v rámci výše uvedených oddělení.

Současný stav na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení je následující. Oddělení disponuje 6ks monitorů vitálních funkcí (2ks Datex Ohmeda S5 a 4ks B450, oboje výrobce GE Healthcare).

Zadavatel umožní účastníkům nabídnout doplnění současného monitorovacího systému, kdy bychom požadovali na ARO oddělení níže uvedený počet monitorů a centrál nebo bude nutné vybavit kompletně celé oddělení, kdy by počet požadovaných monitorů byl navýšen o 6ks stejné technické specifikace, která je níže požadována.

Seznam požadovaných položek:

Sestava č. 1 – Nemocnice Děčín, oddělení chirurgie JIP

- 4 ks	Monitor vitálních funkcí

- 4 ks	Monitor vitálních funkcí vyšší výbavy

- 8 ks	Multiparametrický modul

- 6 ks	Rozšiřující moduly (celkový počet)

- 1 ks	Centrální monitorovací systém

- Příslušenství pro monitory vitálních funkcí

Sestava č. 2 – Nemocnice Děčín, oddělení ARO

- 2 ks	Monitor vitálních funkcí vyšší výbavy

- 2 ks	Multiparametrický modul

- 6 ks	Rozšiřující moduly (celkový počet)

- 1 ks	Centrální monitorovací systém

Systém č.3 – Nemocnice Děčín, Interní oddělení (JIP)

- 4 ks	Monitor vitálních funkcí

- 2 ks	Monitor vitálních funkcí vyšší výbava

- 6 ks	Multiparametrický modul

- 4 ks	Rozšiřující modul (uveden celkový počet)

- 1 ks	Centrální monitorovací stanice

- Příslušenství ke každému monitoru

Systém č.4 – Nemocnice Děčín, Interní oddělení (lůžka)

- 8 ks	Telemetrický vysílač pro pacienta

- 1 ks	Centrální monitorovací stanice pro telemetrii

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Systém č.1 a č.3 - Monitor vitálních funkcí

- Modulární monitor vitálních funkcí

- Integrovaný barevný displej minimálně 12“ s dotykovým ovládáním

- Minimálně 6 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) současně zobrazených na displeji

- Automatická detekce snímaných parametrů

- Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti

- Minimálně 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce

- Uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 72 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě

- Připojení přenosného multiparametrického modulu pro sledování životních funkcí pacienta

- Modulový box pro umístění minimálně 1 dalšího zásuvného modulu

- Možnost použití zásuvného modulu CO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Možnost použití zásuvného modulu SvO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Možnost použití zásuvného modulu PICCO se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Přeložení/převoz pacienta v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů od připojení pacienta po dobu 72 hodin

- Obousměrná komunikace se všemi monitory a centrálními stanicemi v rámci systému

- Propojení do monitorovací sítě s možností zobrazení křivek a údajů z libovolného monitoru na libovolném jiném monitoru na oddělení

- Tisk na laserovou tiskárnu připojenou k centrální stanici

- Minimálně 3 úrovně akusticky a vizuálně rozlišených alarmů

- Ovládání monitoru v českém jazyce

- Česká klávesnice

- Komunikace s centrálním monitorovacím systémem přes WiFi a LAN (WiFi pouze pro monitory v systému č.1 – tj. pro 4ks monitorů)

- Požadované měřené parametry pomocí rozšiřujících modulů:

  - Měření kapnometrie – EtCO2 metodou sidestream nebo microstream

  - Měření kontinuálního srdečního výdeje a analýzou tepové křivky (PICCO)

  - Měření hemodynamických parametrů – srdečního výdeje transpulmonální termodilucí a SvO2

- Možnost budoucího rozšíření o identifikaci pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 nebo pomocí čtečky čarového kódu

- Připravenost pro budoucí integraci do PDMS (Patient Data Managment System)

Systém č.1 a č.2 a č.3 - Monitor vitálních funkcí vyšší výbavy

- Modulární monitor vitálních funkcí

- Integrovaný barevný displej minimálně 15“ s dotykovým ovládáním

- Minimálně 6 křivek současně zobrazených na displeji

- Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti

- Ochrana proti defibrilačnímu pulzu

- Minimálně 3 předefinované šablony zobrazení parametrů na obrazovce

- Uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 72 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě

- Připojení přenosného multiparametrického modulu pro sledování životních funkcí pacienta

- Modulový box pro umístění minimálně 2 dalšího zásuvného modulu

- Možnost použití zásuvného modulu CO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Možnost použití zásuvného modulu SvO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Možnost použití zásuvného modulu PICCO se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Přeložení/převoz pacienta v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů od připojení pacienta po dobu 72 hodin

- Obousměrná komunikace se všemi monitory a centrálními stanicemi v rámci systému

- Propojení do monitorovací sítě s možností zobrazení křivek a údajů z libovolného monitoru na libovolném jiném monitoru na oddělení

- Světelné alarmy, zvukové signály s nastavitelnou intenzitou, s možností ovládání z centrály

- Ovládání monitoru v českém jazyce

- Napájení ze sítě i z baterie, možnost transportního provozu až na 2 hodiny při maximálním zatížení přístroje

- Baterie i napájecí kabel součástí nabídky

- Komunikace s centrálním monitorovacím systémem přes WiFi a LAN (pouze pro monitory ze systému č.1)

- Požadované měřené parametry pomocí rozšiřujících modulů:

  - Měření kapnometrie – EtCO2 metodou sidestream nebo microstream

  - Měření kontinuálního srdečního výdeje a analýzou tepové křivky (PICCO)

  - Měření hemodynamických parametrů – srdečního výdeje transpulmonální termodilucí a SvO2

- Možnost budoucího rozšíření o identifikaci pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 nebo pomocí čtečky čarového kódu

Systém č.1, č.2 a č.3 - Multiparametrický modul

- Přenositelný multiparametrický modul pro sledování životních funkcí pacienta (minimálně EKG, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota, 2x IBP)

- Přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru v rámci oddělení bez přepojování kabelů, čidel, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta

- EKG snímané z 3,5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a se stanovením QT/QTc

- Snímání 12-kanálového EKG z 10 svodů s interpretací (je akceptovatelné řešení vyžadující připojení k centrálnímu monitoru)

- Automatická analýza, záznam a tisk arytmií (minimálně asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.)

- Stanovení respirační frekvence impedanční metodou

- Měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst technologií Masimo

- Měření neinvazívního tlaku oscilometrickou metodou pomocí pažní manžety

- Měření minimálně 2 teplot (rektální/jícnové a povrchové)

- Analogový výstup pro synchronizaci s externími zařízeními, minimálně 1xEKG

- Hmotnost modulu pod 2,5 kg

- Doba autonomního provozu multiparametrického modulu pro sledování vitálních funkcí pacienta po odpojení od monitoru (bez nutnosti propojení s dalším monitorem) minimálně 5 hodin

- Dokovací stanice pro modul včetně držáku

Systém č.1 - Rozšiřující moduly

- Použitelné pro výše specifikované monitory životních funkcí

- 6 ks modul pro měření kapnometrie - CO2

  - koncentrace CO2 ve vydechované směsi „sidestream“ nebo „microstream“ způsobem

Systém č.2 - Rozšiřující moduly

- V případě doplnění stávajícího vybavení požadujeme dodat pouze:

  - 2 ks modul pro měření kapnometrie - CO2

    - koncentrace CO2 ve vydechované směsi „sidestream“ nebo „microstream“ způsobem

  - 2 ks modul pro měření kontinuálního srdečního výdeje a analýzou tepové křivky (PICCO)

  - 2 ks modul pro měření srdečního výdeje a SvO2

    - invazivní srdeční výdej termodiluční bolusovou metodou

    - invazivní saturace krve kyslíkem ve smíšené venózní krvi

- V případě dodání kompletního systému požadujeme dodat:

  - Použitelné pro výše specifikované monitory životních funkcí

  - 3 ks modul pro měření kontinuálního srdečního výdeje a analýzou tepové křivky (PICCO)

  - 3 ks modul pro měření srdečního výdeje a SvO2

    - invazivní srdeční výdej termodiluční bolusovou metodou

    - invazivní saturace krve kyslíkem ve smíšené venózní krvi

  - 6 ks modul pro měření kapnometrie - CO2

    - koncentrace CO2 ve vydechované směsi „sidestream“ nebo „microstream“ způsobem

Systém č.3 - Rozšiřující moduly

- Použitelné pro výše specifikované monitory životních funkcí

- 1 ks modul pro měření kontinuálního srdečního výdeje a analýzou tepové křivky (PICCO)

- 1 ks modul pro měření srdečního výdeje a SvO2

  - invazivní srdeční výdej termodiluční bolusovou metodou

  - invazivní saturace krve kyslíkem ve smíšené venózní krvi

- 2 ks modul pro měření kapnometrie - CO2

  - koncentrace CO2 ve vydechované směsi „sidestream“ nebo „microstream“ způsobem

Systém č.1 a systém č.2 - Centrální monitorovací systém

- Plná obousměrná komunikace s monitory (systém č.1 a systém č.2) v síti pomocí stávající kabelové sítě (Zadavatel požaduje v rámci nabídky dodání technických požadavků na dodávku switchů, které budou splňovat požadavky na připojení monitorů VF a centrály v monitorovacím systému a bude splňovat požadavky na komunikaci mezi oběma požadovanými monitorovacími systémy)

- Komunikace s pacientskými monitory přes WiFi (stávající stav) a pomocí LAN (budoucí stav)

- V rámci požadavku komunikace přes WiFi zahrnuje i dodání potřebných síťových prvků pro zajištění této komunikace v počtu potřebném pro pokrytí stávajících prostor chirurgie JIP – pouze pro systém č.1

- Sběr a archivace dat pro minimálně 8 lůžkových monitorů současně

- Potřebné komponenty pro připojení a zobrazení sledovaných pacientů v počtu minimálně 8

- Vhodná pro zobrazení až 8 lůžkových monitorů současně

- Připojení až 8 monitorů (s tím související licence včetně dodávky) z důvodů budoucího rozšíření počtu lůžek na oddělení

- Obousměrná komunikace s připojenými monitory

- Režim sledování minimálně 8 pacientů a současně sledování minimálně 4 křivek u každého z nich na jedné obrazovce i odděleně na dvou obrazovkách

- Možnost konfigurace zobrazení těchto parametrů: EKG, saturace, těl. teplota, NIBP, IBP, ICP – dle aktuálních potřeb

- Zobrazení detailu vybraného monitoru

- Světelné a zvukové alarmy, více úrovní alarmů vitálních funkcí, samostatné technické alarmy (možnost konfigurace a ovládání alarmů z centrály)

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrále

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů

- Uložení trendů minimálně 72 hodin, možnost prohlížení plných křivek 72 hodin

- Tisk alarmů (událostí, které alarm vyvolaly), trendů, křivek, pacientských záznamů, tisk záznamů v reálném čase minimálně z monitorovací centrály

- Detailní pozorování a analýza vybraného pacienta

- Ovládání a nastavování lůžkových monitorů dálkově z centrály (zadání dat pacienta, nastavení, alarmy)

- Uživatelské rozhraní v ČJ

- 2ks plochý displej o úhlopříčce minimálně 22“

- Ovládaní pomocí klávesnice a myši

- Připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu – tiskárna součástí nabídky

- Kompatibilita s požadovanými lůžkovými monitory vitálních funkcí (viz výše uvedené)

- Schopnost identifikace pacienta a načtení demografických dat na základě seznamu, který si monitorovací centrála načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – HW a SW není součástí nabídky, připravenost systému na tento požadavek

- Zálohovací zdroj napájení pro centrálu po dobu minimálně 30 minut

- Možnost budoucího připojení náhledového LCD monitoru o úhlopříčce minimálně 42“ z důvodu plánovaného stěhování oddělení do nových prostor

Systém č.1 - Příslušenství pro monitory vitálních funkcí

- Příslušenství ke každému monitoru:

  - Příslušenství pro měření EKG z 5 svodů

  - Příslušenství pro měření EKG z 10 svodů

  - Příslušenství pro měření 2x invazivních tlaků

  - Znovupoužitelný senzor pro měření SpO2 – Masimo pro dospělé pacienty

  - Příslušenství pro měření teploty (jícnové, rektální, povrchové čidlo)

  - Manžety pro měření NIBP pro dospělé pacienty minimálně ve 3 velikostech (pro opakované použití)

  - Příslušenství pro měření CO2 ze zásuvného modulu do monitoru

  - Čtečka čárových kódů

Systém č.2 - Příslušenství pro monitory vitálních funkcí

- Příslušenství ke každému monitoru:

  - Příslušenství pro měření EKG z 5 svodů

  - Příslušenství pro měření EKG z 10 svodů

  - Příslušenství pro měření 2x invazivních tlaků

  - Znovupoužitelný senzor pro měření SpO2 – Masimo pro dospělé pacienty

  - Příslušenství pro měření teploty (jícnové, rektální, povrchové čidlo)

  - Manžety pro měření NIBP pro dospělé pacienty minimálně ve 3 velikostech (pro opakované použití)

  - Příslušenství pro měření CO2 ze zásuvného modulu do monitoru

  - Čtečka čárových kódů

- V případě dodání kompletního systému je nutné dodat ještě příslušenství ke 6 monitorům:

  - Příslušenství pro měření parametrů z modulu PICCO

  - Příslušenství pro měření parametrů z modulu pro vypočítání srdečního výdeje a SvO2

Systém č.3 - Příslušenství pro každý monitor

- Příslušenství pro měření EKG z 5 svodů

- Příslušenství pro měření EKG z 10 svodů

- Příslušenství pro měření 4x invazivních tlaků

- Znovupoužitelný senzor pro měření SpO2 – Masimo pro dospělé pacienty

- Příslušenství pro měření teploty (jícnové, rektální, povrchové čidlo)

- Manžety pro měření NIBP pro dospělé pacienty minimálně ve 3 velikostech (pro opakované použití)

- Čtečka čárových kódů

- Pro 2ks ze systému je potřeba dodat:

  - Příslušenství pro měření parametrů z modulu PICCO

  - Příslušenství pro měření parametrů z modulu pro vypočítání srdečního výdeje a SvO2

  - Příslušenství pro měření CO2 ze zásuvného modulu do monitoru

Systém č.3 – Centrální monitorovací stanice

- Plná obousměrná komunikace s monitory (systém č.3) a telemetry (systém č.4) v síti pomocí stávající kabelové sítě (Zadavatel požaduje v rámci nabídky dodání technických požadavků na dodávku switchů, které budou splňovat požadavky na připojení monitorů VF a centrály v monitorovacím systému a bude splňovat požadavky na komunikaci mezi oběma požadovanými monitorovacími systémy)

- Komunikace s centrální monitorovací stanicí – systém č.4 pro zobrazení všech připojených telemetrů

- Sběr a archivace dat pro minimálně 6 lůžkových monitorů a až 8 telemetrů současně

- Potřebné komponenty pro připojení a zobrazení telemetricky sledovaných pacientů v počtu minimálně 8

- Vhodná pro zobrazení až 6 lůžkových monitorů a zobrazení 8 telemetrů současně

- Režim sledování minimálně 6 pacientů a současně sledování minimálně 4 křivek u každého z nich na jedné obrazovce i odděleně na dvou obrazovkách

- Možnost konfigurace zobrazení těchto parametrů: EKG, saturace, těl. teplota, NIBP, IBP, ICP – dle aktuálních potřeb

- Zobrazení detailu vybraného monitoru / telemetru

- Světelné a zvukové alarmy, více úrovní alarmů vitálních funkcí, samostatné technické alarmy (možnost konfigurace a ovládání alarmů z centrály)

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrále

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů

- Uložení trendů minimálně 72 hodin, možnost prohlížení plných křivek 72 hodin

- Tisk alarmů (událostí, které alarm vyvolaly), trendů, křivek, pacientských záznamů, tisk záznamů v reálném čase minimálně z monitorovací centrály

- Detailní pozorování a analýza vybraného pacienta

- Ovládání a nastavování lůžkových monitorů dálkově z centrály (zadání dat pacienta, nastavení, alarmy)

- Uživatelské rozhraní v ČJ

- 2ks plochý displej o úhlopříčce minimálně 22“

- Ovládaní pomocí klávesnice a myši

- Připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu – tiskárna součástí nabídky

- Kompatibilita s požadovanými lůžkovými monitory vitálních funkcí (viz výše uvedené)

- Schopnost identifikace pacienta a načtení demografických dat na základě seznamu, který si monitorovací centrála načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – HW a SW není součástí nabídky, připravenost systému na tento požadavek

- Zálohovací zdroj napájení pro centrálu po dobu minimálně 30 minut

Systém č.4 – Telemetrický vysílač pro pacienta

- Lehké zařízení s hmotností maximálně 300 g

- Pro monitorování stavu kardiologických pacientů

- Měření 3/5/6 svodové EKG

- Automatická analýza a záznam arytmií ze 4 svodů (minimálně asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie)

- Stanovení QT/QTc v reálném čase

- Detekce stimulačních impulzů

- Li-ion dobíjecí baterie nebo AA baterie pro provoz na dobu minimálně 60 hodin

- Indikace stavu baterie

- Tlačítko pro aktivaci záznamu pacientem

- Tlačítko tišení alarmu

- Voděodolnost minimálně IPX7

- Zobrazení na centrální monitorovací stanici systému č.4 a systému č.3

- Minimálně 4ks telemetrických vysílačů vybaveny pro monitoraci SpO2

- Pokrytí telemetrické sítě po celém lůžkovém oddělení (2 patra), chodba o délce cca. 50m – součástí nabídky

Systém č.4 – Centrální monitorovací stanice

- Plná obousměrná komunikace s monitory (systém č.3) a telemetry (systém č.4) v síti pomocí stávající kabelové sítě (Zadavatel požaduje v rámci nabídky dodání technických požadavků na dodávku switchů, které budou splňovat požadavky na připojení monitorů VF a centrály v monitorovacím systému a bude splňovat požadavky na komunikaci mezi oběma požadovanými monitorovacími systémy na interním oddělení)

- Komunikace s centrální monitorovací stanicí – systém č.3 pro zobrazení připojených monitorů vitálních funkcí

- Sběr a archivace dat pro minimálně až 8 telemetrů současně

- Potřebné komponenty pro připojení a zobrazení telemetricky sledovaných pacientů v počtu minimálně 8

- Režim sledování minimálně 8 pacientů současně

- Zobrazení detailu vybraného monitoru / telemetru

- Světelné a zvukové alarmy, více úrovní alarmů vitálních funkcí, samostatné technické alarmy (možnost konfigurace a ovládání alarmů z centrály)

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrále

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů

- Uložení trendů minimálně 72 hodin, možnost prohlížení plných křivek 72 hodin

- Tisk alarmů (událostí, které alarm vyvolaly), trendů, křivek, pacientských záznamů, tisk záznamů v reálném čase minimálně z monitorovací centrály

- Detailní pozorování a analýza vybraného pacienta

- Ovládání a nastavování lůžkových monitorů dálkově z centrály (zadání dat pacienta, nastavení, alarmy)

- Uživatelské rozhraní v ČJ

- 1ks plochý displej o úhlopříčce minimálně 22“

- Ovládaní pomocí klávesnice a myši

- Připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu – tiskárna součástí nabídky

- Kompatibilita s požadovanými lůžkovými monitory vitálních funkcí a telemetry (viz výše uvedené)

- Schopnost identifikace pacienta a načtení demografických dat na základě seznamu, který si monitorovací centrála načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – HW a SW není součástí nabídky, připravenost systému na tento požadavek

- Zálohovací zdroj napájení pro centrálu po dobu minimálně 30 minut

Další a zvláštní požadavky:

- Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

    - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

    - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

    - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.