Technická specifikace –

# Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Infuzní technika II.

Popis: Infuzní technika k podávání léčiv a výživy pacientům na intenzivních a resuscitačních lůžkách.

Sestavy infuzní techniky se skládají z:

Sestava č. 1 – 6 ks (Nemocnice Děčín, ARO)

- 1 ks	Dokovací stanice

- 1 ks	Volumetrická pumpa

- 3 ks	Lineární dávkovač

Sestava č. 2 – 2 ks (Nemocnice Děčín, ARO)

- 1 ks	Dokovací stanice

- 2 ks	Volumetrická pumpa

- 2 ks	Lineární dávkovač

Sestava č. 3 – 4 ks (Nemocnice Děčín, Dětské oddělení)

- 1 ks	Dokovací stanice

- 2 ks	Volumetrická pumpa

- 2 ks	Lineární dávkovač

Sestava č. 4 – 7 ks (Nemocnice Děčín, Chirurgie)

- 1 ks	Dokovací stanice

- 2 ks	Volumetrická pumpa

- 2 ks	Lineární dávkovač

Sestava č. 5 – 6 ks (Nemocnice Děčín, Interna)

- 1 ks	Dokovací stanice

- 2 ks	Volumetrická pumpa

- 2 ks	Lineární dávkovač

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Dokovací stanice:

- Stanice musí pojmout minimálně takové množství typů přístrojů, jaké je uvedeno u jednotlivých sestav, viz skladba sestav uvedená výše

- Úplná zaměnitelnost pozic všech přístrojů v dokovací stanici

- Společné napájení infuzních pump a lineárních dávkovačů

- Vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici

- Mechanismus upevnění na eurolištu a tyč o průměru minimálně v rozsahu 20–40 mm

- Technologie umožňující budoucí rozšíření o centrální monitoraci provozu infuzní techniky

Volumetrická pumpa:

- Odchylka přesnosti dávkování maximálně ± 5 % (přístroj s hadicovým setem dohromady)

- Rychlost standardního dávkování minimálně v rozsahu 0,1 – 1200 ml/h (rychlost bolusu zde není uvažována)

- Dopočtení třetího parametru při zadání jakýchkoliv dvou parametrů – rychlost/objem/čas

- Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol, U a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase

- Bolusy s přednastaveným objemem s možností definovat rychlost v rozsahu minimálně 50–1200 ml/h

- Interní paměť přístroje alespoň 1000 léků v knihovnách obsahujících:

  - název a koncentraci léčiva

  - rychlost podávání a rychlost dávky včetně překročitelných a nepřekročitelných limitů

- Musí umožnit editace knihovny včetně přidávání nových položek

- Zobrazitelné parametry na displeji v průběhu dávkování (chodu přístroje) – minimálně následující:

  - rychlost infuze

  - zbývající čas do konce podání infuze

  - zbývající požadovaný objem

  - celkový podaný objem

  - aktuálně nastavený okluzní tlak

  - stav baterie

  - název podávaného léčiva v délce minimálně 20 znaků

- Použití různých infuzních setů v pumpě, tj.:

  - set pro běžnou infuzi s garancí udržení přesnosti dávkování v požadované odchylce po dobu minimálně 24 hodin

  - set pro transfuzi

- Kompletní ovládání a nastavování pomocí fyzických tlačítek, ovládání pomocí dotykové obrazovky není přípustné (Je méně ergonomické, nezprostředkuje uživateli taktilní zpětnou vazbu a na displeji uvažovaných velikostí nedosahuje přesnosti tlačítkového ovládání, což může vést k ohrožení pacienta zejména při řešení urgentních stavů.)

- Displej o velikosti minimálně 20 cm2

- Nastavení automatického nočního režimu podsvícení displeje k redukci nežádoucího rušivého (odpadního) osvětlení pacienta na lůžku a jeho okolního prostředí

- Detekce vzduchových bublin v infuzním setu

- Zablokování přístroje proti neautorizovanému ovládání

- Pohotovostní (stand-by) režim

- Nastavitelný limit okluzního tlaku minimálně ve 3 úrovních citlivosti v rozsahu minimálně 225–750 mmHg

- Režim udržování otevřené linky (keep vein open, KVO)

- Napájení 230V / 50 Hz nebo z vlastního akumulátoru s kapacitou na minimálně 6 hodin provozu při 5 ml/h

- Automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě

- Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze

- Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy:

  - okluze

  - vzduch v infuzním setu

  - otevřená dvířka

  - slabá baterie

  - vybitá baterie

  - blízký konec podání

  - konec podání

  - požadovaný objem dodán

  - výpadek napětí nebo odpojení od elektrické sítě

  - KVO je spuštěno

  - recall alarm (opakování alarmu při nečinnosti obsluhy)

- Nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu

- Protokol pro 24hodinový záznam parametrů provedeného dávkování (rychlost, doba, objem, název či popis roztoku/léčiva) nebo pro záznam posledních minimálně 1500 událostí

- Mechanismus upevnění na infuzní stojan o průměru tyče minimálně v rozsahu 20–40 mm a eurolištu je součástí přístroje

- Provoz infuzní pumpy ze sítě i mimo dokovací stanici (síťový adaptér či kabel bude součástí každé infuzní pumpy)

- Hmotnost maximálně do 2,7 kg včetně akumulátoru

- Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi

Lineární dávkovač:

- Odchylka přesnosti dávkování maximálně ± 2 % (přístroj se stříkačkou dohromady)

- Rychlost standardního dávkování minimálně v rozsahu 0,1 – 200 ml/h (rychlost bolusu zde není uvažována)

- Dopočtení třetího parametru při zadání jakýchkoliv dvou parametrů – rychlost/objem/čas

- Výpočet rychlosti dávky v mg, µg, mmol, U a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase

- Manuální a automatické bolusy s přednastaveným objemem a s možností definovat rychlost v rozsahu minimálně 50–1200 ml/h

- Interní paměť přístroje alespoň 1000 léků v knihovnách obsahujících:

  - název a koncentraci léčiva

  - rychlost podávání a rychlost dávky včetně překročitelných a nepřekročitelných limitů

- Musí umožnit editace knihovny včetně přidávání nových položek

- Zobrazitelné parametry na displeji v průběhu dávkování (chodu přístroje) – minimálně následující:

  - rychlost infuze

  - zbývající čas do konce podání infuze

  - zbývající požadovaný objem

  - celkový podaný objem

  - aktuálně nastavený okluzní tlak

  - stav baterie

  - název podávaného léčiva v délce minimálně 20 znaků

- Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů, tj. 5, 10, 20, 30, 50 až 60 ml; minimálně od 3 různých výrobců a minimálně 20 kalibrovaných typů

- Automatická detekce stříkačky a automatické zobrazení názvu a objemu stříkačky na displeji

- Technické řešení přístroje zamezující podání nechtěného bolusu při zakládání stříkačky do přístroje

- Kompletní ovládání a nastavování pomocí fyzických tlačítek, ovládání pomocí dotykové obrazovky není přípustné (je méně ergonomické, nezprostředkuje uživateli taktilní zpětnou vazbu a na displeji uvažovaných velikostí nedosahuje přesnosti tlačítkového ovládání, což může vést k ohrožení pacienta zejména při řešení urgentních stavů)

- Velikost displeje minimálně 20 cm2

- Nastavení automatického nočního režimu podsvícení displeje k redukci rušivého nežádoucího (odpadního) osvětlení pacienta na lůžku a jeho okolního prostředí

- Zablokování přístroje proti neautorizovanému ovládání

- Pohotovostní (stand-by) režim

- Nastavitelný limit okluzního tlaku alespoň ve 3 úrovních citlivosti v rozsahu 75–800 mmHg

- Režim udržování otevřené linky (keep vein open, KVO)

- Funkce uvolnění přetlaku v lince při okluzi pro prevenci nechtěného bolusu po zprůchodnění dávkovací trasy (někdy označováno jako antibolus funkce)

- Napájení 230V / 50 Hz nebo z vlastního akumulátoru s kapacitou na minimálně 6 hodin provozu

- Automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě

- Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně. IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze

- Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy:

  - vysmeknutý pohon

  - okluze

  - špatně založená stříkačka

  - slabá baterie

  - vybitá baterie

  - blízký konec podání

  - konec podání

  - požadovaný objem dodán

  - KVO je spuštěno

  - výpadek napětí nebo odpojení od elektrické sítě

  - recall alarm upozorňující na nečinnost

- Nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu

- Protokol pro 24hodinový záznam parametrů provedeného dávkování (rychlost, doba, objem, název či popis roztoku/léčiva) nebo pro záznam posledních minimálně 1500 událostí

- Mechanismus upevnění na infuzní stojan nebo eurolištu jako součást pumpy

- Provoz lineárního dávkovače ze sítě i mimo dokovací stanici (síťový adaptér či kabel bude součástí každé infuzní pumpy)

- Hmotnost maximálně do 2,7 kg včetně akumulátoru

- Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi