# Technická specifikace

Část 3: Lůžko vyhřívané resuscitační a standardní

Popis:

Vyhřívaná lůžka pro Dětské a dorostové oddělení, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Děčín, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Lůžko vyhřívané resuscitační

- 1 ks	Lůžko vyhřívané standardní

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Lůžko vyhřívané resuscitační

Funkční parametry

- Provozní režimy řízení teplotou vzduchu AIR i teplotou novorozence SKIN

- kožní sonda

- Předehřívací režim bez alarmů provozní režim časově neomezeného „předehřívání“ (Prewarm nebo Preheating) bez rušivých alarmů. Režim je nutný k dlouhodobému provozu v pohotovostním stavu

- Odklopný výkonný zářič s jedním dlouhovlnným infračerveným vyhřívacím tělesem o výkonu max. 500W

- Integrované vyšetřovací světlo s intenzitou minimálně 600Lx

- Teplovodivá antidekubitní matrace max. 50x70 cm

- Ovládací centrálně uprostřed lůžka umístěný panel s integrovanými alarmy a displejem měřených i nastavených hodnot

- APGAR časomíra a KPR časovač

- Nastavení náklonu do polohy trendelenburg a antitrendelenburg minimálně 12°

- Integrovaná zásuvka pro RTG kazetu s čelním i bočním vysunutím

- Neomezený přístup k lůžku ze všech 4 stran (bez středového sloupu u hlavy novorozence)

- Odnímatelná resuscitační výbava (T-resuscitátor, směšovač kyslík/vzduch, průtokoměr) instalované do středu lůžka – zcela bez přesahu mimo půdorys

- Výškově nastavitelný elektricky ovládaný pojízdný podvozek (nastavení ideální výšky pro péči) s nožním ovládáním výšky z obou stran

- Kompaktní vnější rozměry, maximálně 67x110cm pro snadnou manipulaci v omezených prostorech a blokování co nejmenší podlahové plochy

- Nutností je variabilní umístění velkého množství přídavných přístrojů nutných pro péči přímo na lůžku, požadujeme tak stabilní systém svislých stojanů/kolejnic vlevo i vpravo s možností rozšíření o police, držáky atd.

- Police s držákem pro variabilní umístění (manipulace bez použití nářadí)

- Eurolišta s variabilním umístěním (manipulace bez použití nářadí)

- Možnost umístění police a dalšího příslušenství do středu (mezi sloupy) lůžka, bez přesahů mimo půdorys

- Součástí dodávky musí být příslušenství nutné k uvedení lůžka do provozu a ke splnění účelu použití

Bezpečnost

- Boční panely lůžka otevíratelné s funkcí automatického bezhlučného sklápění po odjištění pro zajištění volných rukou personálu při manipulaci

- Velikost matrace pro pohodlný přístup k novorozenci ze všech stran, bez nutnosti nežádoucí manipulace (posouvání) novorozence k okraji matrace pro ošetření/péči a pak zpět. Cílem je omezení potřeby pro personál vkládat na lůžko ruce po lokty nebo dále (omezení rizik neúplné dezinfekce).  Velikost matrace musí rozměrově odpovídat ložné ploše lůžka.

- Výhřevné lůžko musí disponovat 4 pojezdovými kolečky, z toho minimálně 2 musejí být brzditelná

Modularita a rozšiřitelnost

- Systém umožňující opční rozšíření o integrovanou elektronickou váhu

- Směšovač vzduch/kyslík s odkalovačem minimálně na vstupu tlakového vzduchu

- Držák resuscitátoru

- T-resuscitátor s precizním nastavením PIP i PEEP a bezpečným fixně přednastaveným pojistným přetlakovým ventilem na 30 cm H2O. Určený k resuscitaci s maskou i nasální resuscitaci/stabilizaci pomocí kanylek/nostrilek (nasálních aplikátorů) obecně známých jako Infant Flow. Umožňující plynulé nastavení CPAP úrovně k podávání nCPAP pomocí kanylek/nostrilek (nasálních aplikátorů) obecně známých jako nFlow, Inspire nebo Infant Flow. Kompaktní rozměry maximálně 20x10x10 cm, nízká hmotnost max. 0,5 kg pro snadnou manipulaci a použití jako bezpečnou náhradu za samorozpínací vak. Včetně materiálu pro resuscitaci 10-ti novorozenců

Lůžko vyhřívané standardní

Funkční parametry

- Provozní režimy řízení teplotou vzduchu AIR i teplotou novorozence SKIN

- Kožní sonda

- Předehřívací režim bez alarmů provozní režim časově neomezeného „předehřívání“ (Prewarm nebo Preheating) bez rušivých alarmů. Režim je nutný k dlouhodobému provozu v pohotovostním stavu

- Odklopný výkonný zářič s jedním dlouhovlnným infračerveným vyhřívacím tělesem o výkonu max. 500W

- Integrované vyšetřovací světlo s intenzitou minimálně 600Lx

- Teplovodivá antidekubitní matrace max. 50x70 cm

- Ovládací centrálně uprostřed lůžka umístěný panel s integrovanými alarmy a displejem měřených i nastavených hodnot

- APGAR časomíra a KPR časovač

- Nastavení náklonu do polohy trendelenburg a antitrendelenburg minimálně 12°

- Integrovaná zásuvka pro RTG kazetu s čelním i bočním vysunutím

- Neomezený přístup k lůžku ze všech 4 stran (bez středového sloupu u hlavy novorozence)

- Možnost doplnění o odnímatelnou resuscitační výbavu (T-resuscitátor, směšovač kyslík/vzduch, průtokoměr) instalované do středu lůžka – zcela bez přesahu mimo půdorys

- Výškově nastavitelný elektricky ovládaný pojízdný podvozek (nastavení ideální výšky pro péči) s nožním ovládáním výšky z obou stran

- Kompaktní vnější rozměry, maximálně 67x110cm pro snadnou manipulaci v omezených prostorech a blokování co nejmenší podlahové plochy

- Nutností je variabilní umístění velkého množství přídavných přístrojů nutných pro péči přímo na lůžku, požadujeme tak stabilní systém svislých stojanů/kolejnic vlevo i vpravo s možností rozšíření o police, držáky atd.

- Eurolišta s variabilním umístěním (manipulace bez použití nářadí)

- Police ve středu (mezi sloupy) lůžka, bez přesahů mimo půdorys pro snadný transport a manipulaci

- Součástí dodávky musí být příslušenství nutné k uvedení lůžka do provozu a ke splnění účelu použití

Bezpečnost

- Boční panely lůžka otevíratelné s funkcí automatického bezhlučného sklápění po odjištění pro zajištění volných rukou personálu při manipulaci

- Velikost matrace pro pohodlný přístup k novorozenci ze všech stran, bez nutnosti nežádoucí manipulace (posouvání) novorozence k okraji matrace pro ošetření/péči a pak zpět. Cílem je omezení potřeby pro personál vkládat na lůžko ruce po lokty nebo dále (omezení rizik neúplné dezinfekce). Velikost matrace musí rozměrově odpovídat ložné ploše lůžka.

- Výhřevné lůžko musí disponovat 4 pojezdovými kolečky, z toho minimálně 2 musejí být brzditelná

Modularita a rozšiřitelnost

- Systém umožňující opční rozšíření o integrovanou elektronickou váhu a resuscitační příslušenství

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2c Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne ……(vyplní účastník)………

Za společnost

……………………(vyplní účastník)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….