Část 5:

Ultrazvukový přístroj

Popis:

Ultrazvukový přístroj pro  Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Ultrazvukový přístroj s SW a HW vybavený pro neurologické a vyšetřovací postupy adolescentů a dospělých. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D a dopplerovské zobrazování cév s možností kalkulací a reportů a umožňující neurovaskulární vyšetření.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Ultrazvukový přístroj (Nemocnice Chomutov, Neurologické oddělení)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Ultrazvukový přístroj

- Ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy, s dotykovou obrazovkou pro orgánovou či jinou předvolbu, vybavený sondami umožňující 2D zobrazení

- Plně digitální mobilní přístroj s výhradně digitálním formátováním UZ paprsku, který by měl do budoucna umožňovat SW upgrade nových metod

- Frekvenční rozsah přístroje 1 – 18 MHz

- Hloubka zobrazení minimálně do 50 cm

- Dosažitelná obrazová frekvence až 1200 snímků za sekundu

- 3 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond

- Plochý barevný monitor s úhlopříčkou minimálně 21" typu LED s vysokou rozlišovací schopností a nastavitelný ve všech směrech (výškově, stranově a předo-zadně) pomocí flexibilního ramene.

- Ovládací panel s nastavitelnými hardwarovými tlačítky s přiřazením funkcí jednotlivým ovládacím prvkům ze strany uživatele. Ovládací panel musí být výškově a stranově polohovatelný nezávisle na monitoru.

- Přehledný dotykový LCD displej pro zjednodušení a urychlení ovládání a měření, s úhlopříčkou minimálně 12“, s nastavením jasu displeje a libovolnou konfigurací funkcí dle potřeb uživatele včetně definování měřících postupů a výpočtů

- Odkládací držáky na minimálně 3 sondy

- Virtuální klávesnice na touch panelu

- Aplikační software vaskulární, radiologický, neurovaskulární

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minimálně 1 TB

- Archivace na USB, CD, DVD, PACS

- Ukládání na USB přímo při probíhajícím vyšetření

- Integrovaná CD-R/RW, DVD R-/RWmechanika a černobílá tiskárna s digitálním vstupem

- Archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, TIFF, MPEG

- Přímý RAW data výstup

- Komunikační nástroje: DICOM Verification,Store, Print, Query/Retrieve, Worklist

- Standby mód

- Rychlý start systému ze Standby módu do maximálně 30 vteřin

- Archivace dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček přístrojem – systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu na harddisk

- Minimálně 3 USB porty pro připojení externích zařízení

- SW pro archivaci a správu pacientských dat na ultrazvukovém přístroji musí být součástí dodávky

- Možnost přímého tisku obrázků a reportů na PC tiskárně

- Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení

- Možnost dovybavení přístroje o softwarové a hardwarové vybavení pro synchronizované zobrazení USG vyšetření s vyšetřeními provedenými na přístroji CT nebo MR

Požadovaná zobrazení:

- Širokopásmové zpracování signálu pro 2D mód, vyšší harmonické zobrazení na všech sondách

- Duplexní i triplexní zobrazení v reálném čase

- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů

- Uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru nad sebou nebo vedle sebe s možností změny typu a poměru zobrazení s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení

- Možnost měření v reálném i zamraženém obraze, možnost zvětšení obrazu v průběhu měření k zvýšení jeho kvality a přesnosti

- Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, PSV, EDV, Flow time, Flow volume, V max, V min)

- B-mód na základních i harmonických frekvencích

- Barevný M-mód

- Barevné dopplerovské mapování

- Pulzní doppler (PW)  – na lineární i sektorové sondě s možností steeringu v několika stupních (minimálně -20°, -15°, -10°, 0°, 10°, 15°, 20°)

- Doppler včetně HPRF módu, možnost automatického nastavení úhlové korekce

- Trapezoidní zobrazení na lineární i konvexní sondě s možností změny obdélníkového obrazu na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně

- Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách, v harmonickém režimu i při duplexním nebo triplexním dopplerovském zobrazení

- Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) a energetické dopplerovské zobrazení k detekci krevního toku včetně jeho směru (power doppler, angio doppler)

- Simultánní duální zobrazení B-mode a B-mode + CFM

- D mód pro transkraniální doppler s funkcí barevného mapování

- Automatická optimalizace obrazu jedním tlačítkem i pro dopplerovské parametryDalší způsob vysoce přesného barevného dopplerovského znázornění prokrvení tkáně a orgánů zejména pro extrémně pomalé a slabé toky

- Získávání dat z vícero úhlů pro kvalitnější zobrazení

- Možnost volby barvy v B-módu

- Možnost volby barevné mapy při zobrazení krevních toků

- Redukce rušivých odrazů (specklí) s možností nastavení několika úrovní

Požadavek na sondy

- Lineární multifrekvenční širokopásmová sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 3 - 11 MHz pro vyšetření cév, aktivní šíře sondy 35-40 mm

- Sektorová multifrekvenční širokopásmová sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 1 - 5 MHz pro transkraniální vyšetření (TCD, TCCS)

- Lineární sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 5 - 14 MHz, aktivní šíře sondy minimálně 55 mm

Požadovaný post processing

- Standardní výpočty pro cévní vyšetření, obecnou radiologii a neurovaskulární vyšetření

- SW vybavení pro provádění automatických vaskulárních měření a výpočtů (délka, plocha, objem) a pro neurosonologické aplikace (% sténozy z plochy nebo průměru cévy, IMT šíře)

- Manuální i automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence)

- Možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz)

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem

- Paměťová smyčka (CineLoop) pro uložení minimálně 3000 snímků a záznamu s délkou minimálně 30 s s manuální nebo dynamickým přehráváním – i pro dopplerovské vyšetření

- Analýzu TIC musí být umožněno získat i z uložených dat

Další a zvláštní požadavky:

- Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

    - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

    - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

    - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

    - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

    - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

    - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

    - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

    - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.