Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem:

„Myčka podložních mís pro oddělení Kardiochirurgie,

Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

Popis:

Myčka podložních mís na Kardiochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 
o. z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	myčka podložních mís

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Samostatně stojící mycí automat

- Materiál opláštění i vnitřní kabiny z nerezu

- K mytí a dezinfekci podložních mís, urinálních lahví, mycích mís pacienta a kbelíků

- na vytírání

- Jednodveřový přístroj

- Minimálně 1 podložní mísa nebo 1 mycí mísa pacienta

- Možnost přizpůsobení držáku všem typům podložních mís a mycích mís pacienta

- Termická dezinfekce díky zabudovanému parnímu vyvíječi

- Elektronické ovládání trysek

- Uzamčení dvířek během celého cyklu

- Splňující požadavky EN ISO 15883-1/3

- Hlučnost maximálně 58 dB

- Teplota teplé vody maximálně 60 °C

- Napojení odpadu do zadní stěny

- Krátký program maximálně 9 minut

- Standardní program maximálně 10 minut

- Intenzivní program maximálně 12 minut

- Celkový objem mycí komory minimálně 64 l

- Minimální rozměry mycí komory: Š400 x H300 x V550 mm

- Maximální celkové rozměry myčky: Š750 x H600 x V1750 ± 10 mm

- Prostorové uspořádání místa plnění viz situační nákres + fotografie

- Sifon s protizápachovým uzávěrem

- Odpad 100 mm

- Napětí 230 V či 380 V

- Požadované příslušenství:

  - Držák na podložní mísy a umyvadla

  - Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití

Další a zvláštní požadavky:

  - Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….

- Situační nákres + fotografie místa plnění: