## Část 1
Část 1 Transfuzní sety
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 24 měs. | Požadované velikosti balení | Název výrobku | Velikost balení | Katalogové číslo | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [6 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Transfuzní set | 45700 | 1
Cena celkem za část 1
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE | [5 empty] | Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky: V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)… Za společnost ………………………(vyplní účastník)……………………………… Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení) ……………………(vyplní účastník)……………………………….
je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb. a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů
transfuzní set splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 1135-4 Transfúzní přístroje pro zdravotnické použití-Část 4.: Transfúzní soupravy pro jedno použití, gravitační
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.)
sety jsou sterilně baleny po 1 ks
délka hadičky je min. 150 cm
hadička setu je transparentní a je zakončena závitem Luer lock
set je použitelný pro vaky
set je vybaven regulátorem průtoku (tlačka s kolečkem)
kapací komůrka je vybavena transfúzním filtrem
oba konce setu jsou vybaveny ochrannými kryty
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky - 2 kusy

## Část 2
Část 2 | Infuzní sety pro spádovou infúzi
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 24 měs. | Požadované velikosti balení | Název výrobku | Velikost balení | Katalogové číslo | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [6 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Infuzní sety pro spádovou infúzi | 445032 | 1
Cena celkem za část 2
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE | [5 empty] | Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky: V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)… Za společnost ………………………(vyplní účastník)……………………………… Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení) ……………………(vyplní účastník)……………………………….
je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb. a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů
infuzní set splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 8536-4 Infuzní přístroje pro zdravotnické použití-Část 4.: Infuzní soupravy pro jedno použití, gravitační
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.)
sety jsou sterilně baleny po 1 kuse
délka hadičky je min. 150 cm
hadička setu je transparentní a je zakončena závitem Luer lock
sety mají integrovaný zavzdušňovací ventil s hydrofobním bakteriálním filtrem
set je použitelný pro vaky i skleněné láhve
set je vybaven regulátorem průtoku (tlačka s kolečkem)
set tvoří rovnoměrně kapky, kdy 20 kapek = 1 ml ±0,1 aqua des.
kapací komůrka má filtr 15 µm
oba konce setu jsou vybaveny ochrannými kryty
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky - 2 kusy

## Část 3
Část 3 | Infuzní set s přesným regulátorem rychlosti spádové infúze
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 24 měs. | Požadované velikosti balení | Název výrobku | Velikost balení | Katalogové číslo | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [6 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Infuzní set s přesným regulátorem rychlosti spádové infúze | 3800 | 1
Cena celkem za část 3
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE | [5 empty] | Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky: V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)… Za společnost ………………………(vyplní účastník)……………………………… Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení) ……………………(vyplní účastník)……………………………….
je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb. a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.)
sety jsou sterilně baleny po 1 kuse
délka hadičky je min. 150 cm
sety mají integrovaný zavzdušňovací ventil s hydrofobním bakteriálním filtrem
hadička setu je transparentní a je zakončena závitem Luer lock
set je použitelný pro vaky i skleněné láhve
oba konce setu jsou vybaveny ochrannými kryty
kapací komůrka má filtr 15 µm
nedílnou součástí setu je regulátor průtoku,který zajišťuje konstantní rychlost infúze dle nastavené hodnoty
set je vybaven posuvným mechanismem ke krátkodobému přerušení infúze
stupnice na regulátoru určuje rychlost infúze v ml/hod
rozmezí nastavení rychlosti je v hodnotách min. 15-250 ml/hod
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky - 2 kusy

## Část 4
Část 4. Infúzní sety pro podávání chemoterapeutik
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v ks za 24 měs. | Požadované velikosti balení | Název výrobku | Velikost balení | Katalogové číslo | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [6 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Inf.sety určené pro podávání chemoterapeutik | 2550 | 1
Cena celkem za část 4
Technická specifikace |  |  | Splněno ANO/NE | [5 empty] | Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky: V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)… Za společnost ………………………(vyplní účastník)……………………………… Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení) ……………………(vyplní účastník)……………………………….
je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb. a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
lze snadno a bezpečně otevřít bez nutnosti použití nástrojů (např."peel efekt", apod.)
sety jsou sterilně baleny po 1 kuse
kapací komůrka má filtr 15 µm
nedílnou součástí infúzního setu je filtr 0,2µm, set je připraven k okamžitému použití
sety mají integrovaný zavzdušňovací ventil s hydrofobním bakteriálním filtrem
set je použitelný pro vaky i skleněné láhve
set je vybaven regulátorem průtoku (tlačka s kolečkem)
set tvoří rovnoměrně kapky, kdy 20 kapek = 1 ml ±0,1 aqua des.
hadička setu je transparentní a je zakončena závitem Luer lock
oba konce setu jsou vybaveny ochrannými kryty
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky - 2 kusy