Technická specifikace

Mycí a dezinfekční automaty II.

Mycí a dezinfekční automaty pro Nemocnici Chomutov o.z.

Umístění:

- 2 ks Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace, Nemocnice Chomutov, o.z.

- 1 ks Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace, Nemocnice Chomutov, o.z.

Požadované minimální technické požadavky:

Nemocnice Chomutov, oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace – 2 ks

- Plně automatický mycí a dezinfekční automat dvoudveřový s čelním plněním s vyklápěcími prosklenými dvířky

- Ovládací panel se skleněným povrchem nebo s povrchem z tvrzeného plastu umožňující snadné ovládání a čištění

- Nerezová mycí komora s osvětlením

- Vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu min. 100 m3/hod (tol. 10 %) s aktivním HEPA filtrem min. třídy H 14

- Vestavěný kondenzátor par

- Oběhové čerpadlo o výkonu min. 600 l/min

- Systém trojí filtrace vody

- Průtokoměr ke kontrole množství napuštěné vody

- Vypouštěcí ventil

- 2 dávkovací čerpadla pro tekuté čisticí prostředky a dezinfekci

- 2 ostřikovací ramena

- Další ostřikovací ramena na vkládaných vozících

- Přímé připojení vozíků k rozvodům vody

- Důkladné vyčištění dutých těles systémem pro injektorové mytí

- Vnější rozměry přístroje max. 1840 x 650 x 710 mm (v x š x h)

- Přístroj je vyroben z vysoce jakostní nerez oceli

- Vysoká tepelná izolace k minimalizaci spotřeby energie

- bojler pro předehřev oplachové vody min. 18 l

- nabízený přístroj musí umožňovat termickou a chemotermickou dezinfekci v parametrech uvedených ve vyhl. 306/2012 Sb.

Příslušenství - Mycí koše celkem pro obě myčky:

- 2 ks transportní vozík s dokovacím systémem

- 2 ks základní vozík

  - 5 podlažní k uložení např. OP instrumentária

  - 4 mycí ramena, s možností vyjmutí všech pater

  - kapacita 10 DIN sít

- 1 ks základní vozík

  - 3 podlažní

  - injektorový vozík k uložení např. MIC instrumentária

  - 2 mycí ramena

  - kapacita 18 injektorových pouzder se silikonovými kryty

  - max. délka nástroje 500 mm

  - max. ø nástroje 11 mm

  - 9 přípojek Luer-lock se silikonovou hadicí 400 mm pro připojení dutých těles o ø 6 mm a 2 mm

  - 9 silikonových podložek pro vložení se silikonovou hadicí 400 mm s otevřeným koncem 400 mm

- 1 ks základní vozík

  - 2 podlažní pro uložení 16 párů OP obuvi

- 20 ks sítová miska DIN

  - 2 výklopná madla

- 1 ks nástavec pro drobné díly uzavíratelný

- 1 ks koš na rozkládací MIC nástroje

- 1 ks nástavec/buben pro optické kabely a odsávací hadice

Nemocnice Chomutov, oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace – 1 ks

- Samostatně stojící jednodveřový mycí a dezinfekční automat s elektrickým ohřevem

- certifikace dle normy EN ISO 15883-1(shoda doložena certifikátem)

- max. vnější rozměry přístroje (včetně nerezového víka): 835 x 600 x 600 mm (v x š x h)

- nerezové vnější opláštění

- dopředu výklopné celonerezové dveře

- mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické

- přednastavené mycí a dezinfekční programy pro zdravotnické pomůcky (např. termické dezinfekce 90°C – 5‘, Oftalmologie, OP-obuv, Speciál 93°C – 10‘, atd.)

- bezespárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy

- zakrytá topná tělesa mimo mycí prostor

- systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu

- vícekomponentový filtrační systém mycí lázně

- mycí prostor vybavený dvěma nerezovými mycími rameny

- kontroly mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen

- dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací

- elektricky blokované dveře během mycího cyklu

- automatické dovírání a uzamykání dveří

- vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu min. 60 m3/hod (tol. 10 %) s aktivním HEPA filtrem min. třídy H 13

- mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě až např. 8 sít DIN, 48 GYN zrcátek, 1-2 MIC sad nebo 14 párů OP obuvi

- výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. Qmax 500 l/min

- skleněný nebo nerezový dotykový ovládací panel s min. 3 tlačítky rychlé volby

- elektronická, programovatelná řídící jednotka (min. 15 zákl. programů a min. 2 volná programová místa)

- 1 vestavěný dávkovač pro tekutou mycí chemii

- 1 dveřní dávkovač pro tekutou oplachovou chemii

- vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem

- vestavěný změkčovač vody

- násypka soli umístěná ergonomicky ve dveřích

- modulární koncepce vnitřního košového vybavení

- nabízený přístroj musí umožňovat termickou a chemotermickou dezinfekci v parametrech uvedených ve vyhl. 306/2012 Sb.

Příslušenství - Mycí koše:

- vícepatrový koš pro uložení min. 8 ks běžných sítových misek DIN a různých nástavců, mycí/ostřikovací rameno pro každé patro

- 8 ks DIN sít standartní velikosti pro uložení OP instrumentária

- 1x příslušenství pro přípravu MIC instrumentária do délky až 55cm

  - 1 ks injektorový vozík s min. 40 injektorovými tryskami pro duté nástroje

  - 1 ks koš - nástavec 1/2 na rozkládací MIC nástroje

  - 1 ks koš - nástavec/buben pro optické kabely a odsávací hadice

  - 1 ks vložka - nástavec/síto s víkem pro velmi drobné díly

  - 1 ks nástavec na OP obuv s 14 držáky pro OP obuv do velikosti 48

Další a zvláštní požadavky:

Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií. Pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu.

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.