Technická specifikace –

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Anesteziologické přístroje včetně monitorů vitálních funkcí pro ARO - Nemocnice Most, o.z.

Popis:

Anesteziologický přístroj včetně monitoru vitálních funkcí pro centrální operační sály Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 5 ks	Anesteziologický přístroj

- 5 ks	Monitor vitálních funkcí

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Anesteziologický přístroj

- Pojízdný přístroj s hlavní psací deskou a minimálně 2 zásuvkami na materiál

- Integrované osvětlení pracovní plochy

- Uživatelské rozhraní celého přístroje v českém jazyce

- Záložní napájení celého přístroje minimálně na 60 minut

- Hmotnost celého přístroje do 250 kg

- Aretace pohybu celé sestavy centrální brzdou

- Připojení na standardní rozvody medicinálních plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný)

- Směšovač plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný) se systémem zamezujícím podání hypoxické směsi (tj. směsi s podílem kyslíku 20 a méně procent) a zobrazením průtokoměrů na obrazovce ventilátoru

- Plynulá regulace průtoku čerstvých plynů minimálně do 10 litrů za minutu

- Průtokoměry s kalibrací pro low-flow a minimal-flow anestezii

- Použití mechanicky ovládaných odpařovačů pro sevofluran a desfluran (odpařovače jsou součástí dodávky pouze pro 2ks anesteziologických přístrojů)

- Systém uchycení odpařovačů Selecatec

- Elektronické snímání spotřeby plynů a anestetik s vyčíslením reálných ekonomických nákladů za výkon, včetně možnosti zobrazení okamžité spotřeby anestetik v Kč

- Integrovaný odvod odpadních plynů

- Automatický testovací režim s možností přeskočení testu a okamžitého uvedení přístroje do provozu, včetně testu těsnosti odpařovačů

- Samostatný výstup pro kyslíkovou polomasku (brýle)

- Samostatný výstup čerstvých plynů

- Přepnutí ruční a řízené ventilace

- Musí umět zastavení příkonu plynů během zajišťování dýchacích cest pacienta formou použití předefinované procedury přístroje

- Minimálně 4 elektrické zásuvky (220 – 240V, 50 Hz) integrované na anesteziologickém přístroji, každá se samostatným vypínačem

- Držáky pro upevnění monitoru s obrazovkou ventilátoru na anesteziologickém přístroji – pohyblivé rameno s umístěním obrazovek nad sebou nebo vedle sebe (přičemž zadavatel preferuje variantu nad sebou)

- Integrovaná odsávačka s možností nastavení intenzity sání

- Musí umět tisk pacientských zpráv, včetně dat z ventilátoru na laserové síťové tiskárně (součástí dodávky musí být dodávka 2ks síťové tiskárny)

- Akustické i vizuální alarmy s řazení dle významnosti v minimálně 3 úrovních s možností uživatelského nastavení limitních hodnot a možností zobrazení historie alarmů

- Schopnost identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7

- Připravenost celé sestavy (anest. přístroj a monitor vitálních funkcí) na integraci do nemocničního informačního systému prostřednictvím protokolu HL7 včetně připravenosti pro vedení elektronického záznamu

- Modul plynové analýzy pro inspirační a exspirační hodnoty kyslíku, oxidu dusného, oxidu uhličitého a anesteziologické plyny s automatickou detekcí a s paramagnetickým měřením O2, použitelný jak v anesteziologickém přístroji a také v monitoru životních funkcí dle volby uživatele

- Anesteziologický přístroj, monitor i ventilátor dodaný od stejného výrobce

- Display ventilátoru s úhlopříčkou minimálně 15 palců

- Monitorace ventilačních parametrů při všech ventilačních režimech minimálně v rozsahu: dechový objem, dechová frekvence, minutová ventilace, PEEP, špičkový inspirační tlak, plateau inspirační tlak

- Nastavitelný dechový objem minimálně 20 až 1500 ml

- Nastavitelná dechová frekvence minimálně 2 – 60 dechů za minutu

- Nastavitelný poměr inspiria k exspirium minimálně 2 : 1 až 1 : 6

- Elektronicky nastavitelný PEEP minimálně do 30 cmH2O

- Nastavení inspirační pauzy minimálně 5 až 50% doby trvání inspiria

- Kompenzace příkonu čerstvých plynů a poddajnosti ventilačního okruhu

- Těsný pacientský okruh

- Automaticky aktivovaný záložní apnoe režim, s nastavitelným dechovým objemem a frekvencí pro ventilaci pacientů

- Měřený dechový objem od 5 ml dechového objemu z tracheální rourky pacienta

- Ventilační režimy:

  - Objemově-řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná

  - Tlakově řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná

  - SIMV/tlakově i objemově řízené

  - Spontánní ventilace pacienta s tlakovou podporou

  - Manuální, spontánní

  - Tlakově řízená ventilace s garantovaným objemem

- Měření spirometrie z tracheální rourky nebo ventilátoru dle volby obsluhy se zobrazením smyček a hodnot včetně jejich ukládání do paměti a podkládání aktuálními průběhy

Monitor vitálních funkcí

- Displej úhlopříčky minimálně 15 palců

- Ovládání pomocí dotykové obrazovky

- Modulární konstrukce – multiparametrový modul a další sloty (minimálně 2) pro parametrové moduly, tak aby bylo možné monitorovat současně všechny požadované parametry (lze splnit i dodáním samostatného zařízení pro monitoraci požadovaných parametrů za podmínky dodržení možnosti přenosu všech parametrů do klinického informačního systému prostřednictvím protokolu HL7)

- Multiparametrický modul s vlastní obrazovkou pro zobrazení vitálních funkcí pacienta během transportu musí splňovat níž uvedené parametry:

  - Minimální velikost barevné dotykové obrazovky je 7“

  - Zobrazení minimálně 4 křivek současně na každé ze dvou volitelných obrazovek

  - Drop test na pád z jednoho metru

  - Možnost využívat senzory alespoň pro dvě technologie (např. Masimo a Nellcor)

  - Integrovaná rukojeť modulu

  - Dokovací stanice pro modul s možností externího napájení a připojení k základnímu monitoru životních funkcí

  - Minimální kapacita baterie na 5 hodin autonomního provozu modulu

  - Maximální váha modulu včetně baterie je 2kg

- Analogový výstup pro synchronizaci s externími zařízeními, minimálně 1xEKG

- Grafické trendy a číselné trendy minimálně za posledních 24 hodin a s minimálním rozlišením až 1 minuta

- Současné zobrazení minimálně 6 stop pro libovolně zvolené křivky a 8 číselných parametrů

- Připravenost celé sestavy (anesteziologický přístroj a monitor) na integraci do nemocničního informačního systému prostřednictvím protokolu HL7 včetně připravenosti pro vedení elektronického záznamu

- Vyhodnocení indexu odezvy na chirurgický podnět z SpO2 nebo EKG (možno splnit externím přístrojem)

- Kalkulátor dávek léčiv

- Modul měření hloubky anestezie na základě signálu EEG (technologie BIS nebo Entropy)

- Modul měření hloubky svalové relaxace (Train-Of-Four)

- Měřené parametry multiparametrickým modulem:

  - EKG snímané z 5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a se stanovením QT/QTc automatická analýza a záznam základních arytmií z minimálně 4 svodů současně

  - Měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst nebo ucho

  - Stanovení dechové frekvence impedanční metodou

  - Neinvazivní měření krevního tlaku s nastavením automatického režimu měření se zobrazením numerické hodnoty

  - Měření minimálně 2 invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty

  - Měření minimálně dvou teplot se zobrazením numerické hodnoty

  - Kapnografie

- Příslušenství pro každý přístroj pro dospělé pacienty minimálně:

  - 1 ks 	manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro každou kategorii dospělých pacientů

  - 1 ks 	opakovaně použitelného čidla SpO2 na prst

  - 1 ks 	opakovaně použitelného čidla SpO2 na ucho

  - 1ks 	opakovaně použitelného teplotního čidla pro měření povrchové teploty

  - 1 ks 	teplotního čidla pro měření centrální teploty (v hltanu nebo jícnu)

  - 1 ks	EKG kabel třísvodový, k celé dodávce alespoň 3ks kabelů pětisvodových

  - Minimálně 2 ks kabelů pro napojení měření invazivních tlaků ve standardu Edwards Lifesciences

  - 1 ks 	kabelu pro připojení monitorace teploty z močového katétru s termistorem

  - Příslušenství pro měření kapnografie

  - Příslušenství pro měření hloubky anestézie (technologie BIS nebo Entropy) včetně startovacího kitu elektrod

  - Příslušenství pro měření hloubky svalové relaxace

  - 1 ks	čtečka čárových kódů pro načítání dat pacienta z NIS

  - 2 ks	resterilizovatelný pacientský hadicový set

  - Tlakové hadice pro připojení do stávajícího centrálního rozvodu

Další a zvláštní požadavky:

- Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

    - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

    - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

    - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.