Technická specifikace -

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. -

Gynekologické křeslo a transportní lůžka

Část 1 Gynekologické vyšetřovací křeslo (specifikace obsahu viz níže)

- 1 ks gynekologického vyšetřovacího křesla

Část 2 Transportní lůžka (specifikace obsahu viz níže)

- 2 ks transportních lůžek

ČÁST 1 - Gynekologické vyšetřovací křeslo

Popis: Vyšetřovací křeslo elektricky polohovatelné s integrovaným kolposkopem pro vyšetřování gynekologických pacientek.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Gynekologické vyšetřovací křeslo (Nemocnice Teplice, gynekologicko-porodnické oddělení)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Gynekologické vyšetřovací křeslo

- Elektricky nastavitelná výška křesla

- Nejnižší nástupní výška maximálně 65 cm tj. vzdálenost mezi zemí a nejnižší polohou plochy sedacího dílu

- Pomocný nástupní schůdek s protiskluzovou úpravou povrchu

- Nejvyšší výška sedací části od země minimálně 90 cm

- Elektrické nastavení náklonu sedací i opěrné části

- Šířka pracovní plochy sedáku minimálně 60 cm

- Zatížitelnost minimálně 180 kg

- Nožní ovladač pro polohování křesla

- Ruční ovladač pro polohování křesla

- Nerezová odpadová mísa

- Ruční madla (opěrky rukou)

- Opora hlavy (podhlavník)

- Možnost volby mezi podkoleními (tzv. šauty) a patními opěrkami nohou

- Sedák s výřezem

- Držák papíru

- Přídavná lampa – např. uchycená na boční liště křesla nebo jiné řešení uchycení

- Integrovaný kolposkop do konstrukce křesla

  - Se zdrojem světla LED technologie

  - Zvětšení ve třech krocích v rozsahu minimálně 6x až 16x

  - Lomený binokulární tubus

  - Zelený filtr

  - Možnost úpravy či adaptéru pro napojení CO2 laseru

ČÁST 2 - Transportní lůžka

Popis:

Transportní lůžko s vyšší nosností pro převoz pacientů v akutních stavech z/na jednotky intenzivní péče spolu s přístroji pro podporu životních funkcí s možností provádění diagnostiky i terapie.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Transportní lůžko (Nemocnice Teplice – ARO)

- 1 ks	Transportní lůžko (Nemocnice Teplice – Chirurgie JIP)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka

- Hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60-85 cm, ovládací pedály na obou stranách lůžka

- Čtyřdílná ložná plocha minimálně 190x65 cm polohovatelná s posilováním (pomocí plynových pružin, apod.)

- Vnější šířka lůžka musí být v rozmezí od 76 cm do 87 cm

- Hydraulický náklon do Trendelenburgovy a antitrendeleburgovy polohy minimálně 12°

- Integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř, s ovládáním spuštění od hlavy i nohou pacienta

- Kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran, průměr minimálně 200 mm + páté centrální aretovatelné a odpružené kolečko pro snadný transport a manipulaci

- Prostor pro bezpečné umístění tlakové lahve s kyslíkem, včetně možnosti jejího přichycení

- Po stranách univerzální držáky na drobné příslušenství, eurolišta za hlavou pacienta

- Ložná deska RTG transparentní pro možnost snímkování přímo na lůžku

- Ochranná nárazová kolečka a lišty po celém obvodu lůžka

- Bezpečné pracovní zatížení minimálně 320 kg

- Integrovaná výsuvná/sklopná řídící madla u nohou pacienta (možnost využití madel pro tlačení lůžka výhodou)

- 2x integrovaný sklopný/výsuvný infuzní stojan u hlavy pacienta

- Matrace kombinovaná ze studené PUR a viskoelastické pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 10cm certifikovaná na 24 hodinový pobyt pacienta

- Sklápěcí stolek u nohou pacienta

- Veškeré příslušenství lůžka (stolek, madla, infuzní stojany, postranice) jsou do lůžka integrované a sklopné / zasunutelné do konstrukce lůžka. Odnímatelné prvky nejsou z důvodu bezpečnosti přípustné.