# Technická specifikace

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. –

Dezinfektory endoskopických nástrojů

Popis:

2 ks Dezinfektor endoskopů pro oddělení centrální endoskopie Nemocnice Most, o. z., Krajské zdravotní, a.s.

Požadované minimální technické požadavky:

- Plně automatický dezinfektor endoskopů určený pro dezinfekci 2 endoskopů. Zadavatel nepřipouští variantu dodání dvou dezinfektorů (každý pro 1 endoskop) místo jednoho (pro 2 endoskopy) z důvodu omezeného prostoru na pracovišti.

- Zařízení musí splňovat normu ČSN EN ISO 15883-4. Zadavatel připouští možnost nabídnutí jiného – rovnocenného řešení, které bude splňovat sledovaný účel.

- Maximální rozměry dezinfektoru: š 750 mm x h 746 mm x v 1 659mm

- Dezinfektor bude připojen s minimální stavební připraveností – běžná přípojka studené vody, běžný odpad a elektrický proud 220/230V - 50hz

- Dveře přístroje výklopné dopředu s elektronickým uzavíráním a automatickým blokováním během procesu

- Musí být vyroben z ušlechtilé nerezové oceli a je určen pro dlouholetý provoz

- Možnost dodání dezinfektoru na bázi glutaraldehydu nebo kyseliny peroctové

- Musí splňovat kompatibilitu se stávajícími endoskopy:

  - Videogastroskop – Olympus GIF-Q165

  - Gastrofibroskop – Olympus GIF-E

  - Videokolonoskop – Olympus CF–Q165L

  - Videokolonoskop – Olympus CF–H185L

  - Videoduodenoskop – Olympus TJF-145

  - Videoduodenoskop – Olympus TJF-160VR

  - Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný – kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopy na pracovišti zadavatele – oddělení centrální endoskopie, Nemocnice Most, o.z. – Krajská zdravotní a.s.

- Termochemická dezinfekce endoskopů s trváním cyklu max. do 20 minut pro kyselinu peroctovou nebo max. do 30 minut pro glutaraldehyd

- Mechanické kódování zásobníků na dezinfekci pro vyloučení možnosti jejich vzájemné záměny

- Integrovaný monitorovací systém zajišťující automatickou kontrolu průchodnosti všech kanálků endoskopu

- Uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické předmytí v detergentu, dezinfekci a závěrečný oplach v čištěné vodě (aqua purificata)

- Automatické dávkování pracovních roztoků

- Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu – test těsnosti

- Součástí dodávky je integrované zařízení k přípravě purifikované vody užívané k závěrečnému oplachu

- Alarmy:

  - Test těsnosti endoskopů

  - Kontrola správného připojení konektorů

  - Uzavření dezinfektoru

  - Hladiny chemikálií – dezinfekce

  - Monitorace tepelného přednastavení v dezinfektoru (překročení může vést k poškození pláště endoskopu)

- Tisk záznamu o dezinfekci endoskopů

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- Záruční doba 24 měsíců vč. příslušenství

Další a zvláštní požadavky:

Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.