# Technická specifikace

Sušící skříň pro endoskopické přístroje

Popis:

Sušící skříň pro endoskopické přístroje pro Interní oddělení Nemocnice Chomutov, o.z. Krajské zdravotní, a. s.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Sušící skříň pro endoskopické přístroje

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Určena na sušení a skladování flexibilních endoskopů po dezinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné redezinfekce.

- Pevný závěsný systém na vertikální zavěšení minimálně 8 endoskopů.

- Možnost rozšíření o modul na dalších 4 nebo 8 endoskopů.

- Vnitřní sušení endoskopu nepřetržitým vháněním stlačeného medicinálního vzduchu připojením na interní kanály při tlaku max. 0,5 bar.

- Možnost rozšíření o modul na stlačený medicinální vzduch.

- Nastavitelná doba sušení.

- Možnost následného skladování po dobu minimálně 160 hodin.

- Vnější sušení endoskopů vzduchem pokojové teploty bez použití přídavného topného systému, přiváděného vestavěným ventilátorem přes  HEPA filtr.

- Ovládací panel s dotykovým displejem pro nastavení doby sušení, identifikace vloženého endoskopu, zbývající dobu sušení a skladování pro každý endoskop, zobrazení chybových hlášení se zvukovým upozorněním např. na otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před usušením apod.

- Ovládací panel vybaven vlastní IP adresou a přes UTP/IP rozhraní umožňovat připojení k tiskárně pro tisk protokolu.

- Otevření skříně pouze oprávněnému pracovníkovi přes identifikační kartu RF ID.

- Validovatelné skladování, které vyhoví požadavkům hygieny.

- Technické parametry:

  - externí zdroj tlakového vzduchu

  - průtok vzduchu maximálně 100 l/min.

  - rosný bod -43°

  - filtr hepa 0,3µ/99,97DOP

  - napájecí napětí 230V

  - maximální spotřeba 250W

  - výška maximálně 2130 mm

  - šířka maximálně 1280 mm

  - hloubka maximálně 470 mm

  - objem komory maximálně 0,65 m³

  - hmotnost maximálně 200kg

- Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopy (výrobce Olympus) na pracovišti zadavatele Krajské zdravotní a.s., Nemocnice Chomutov o.z.

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne ……(vyplní účastník)………

Za společnost

……………………(vyplní účastník)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….