Příloha č. 3 Technická specifikace

,, Transportní inkubátor pro Novorozeneckou kliniku MNUL, o.z. Krajské zdravotní, a.s. II. “

Popis:

Transportní inkubátor pro Neonatologickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajské zdravotní, a. s.. Přístroj se bude používat na převoz pacientů v rámci areálu nemocnice i na převoz do sanitního vozu.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Transportní inkubátor

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Transportní inkubátor

- Transportní inkubátor vhodný pro novorozence

- Vhodný pro standardní i intenzivní péči

- Napájení z elektrické rozvodné sítě i rozvodu v sanitním voze i z baterie

- Integrované vyšetřovací světlo s LED technologií

- Dvojité stěny inkubátoru kvůli lepším izolačním vlastnostem

- Centrální displej pro monitoraci teploty vzduchu a teploty kůže a stavu akumulátoru

- Regulace teploty vzduchu

- Monitorace teploty kůže

- Možnost vyhřívání do 38 °C

- Vzduchový filtr

- Rychlost proudění vzduchu maximálně 20 cm/s

- Minimálně 10 kusů filtrů na vzduch

- Přístup k novorozenci odklopnými panely minimálně ze dvou stran inkubátoru

- Možnost vyklopení čelního i bočního panelu pro vysunutí matrace

- Fixace novorozence

- Akustické a optické alarmy:

- Teplota vzduchu (nízká/vysoká)

- Technické a provozní alarmy

- Vysouvací matrace bočním panelem

- Jednoduché ovládání nastavení jednotlivých parametrů

- Snadná údržba a čištění

- Napojení na kyslíkový přívod

- Kožní teplotní sonda

- Výškově nastavitelný stojan na infuzní sety

- Horní police na inkubátor

- Dva úložné prostory s fixačními pásy pro 4 kusy 2L tlakových lahví (tlakové lahve nejsou součástí dodávky)

- Vestavěný akumulátor s automatickou nabíječkou + automatický přepínač elektrického napájení z 230 V na 12 V nebo 24 V

- Požadovaný transportní inkubátor musí být kompatibilní se stávajícím pojízdným skládacím podvozkem Medirol Stretcher Neotic N605 pro transport inkubátoru, který je kompatibilní s „kargo kotvením“ (minimálně pro přetížení 10 G), (požadováno z důvodu kompatibility se stávajícími sanitními vozy pro transport novorozenců)

- Inkubátor může stávající podvozek přesahovat na šířku o maximálně 3 cm – šířka stávajícího podvozku je 55 cm – z důvodu omezeného místa ve stávajících sanitních vozech, které se používají pro transport novorozenců

- Výška inkubátoru s nainstalovanou horní policí nesmí převyšovat výšku 70 cm z důvodu snadného umístění do stávajících sanitních vozů, kdy na polici může být ještě umístěn monitor vitálních funkcí nebo ventilátor