Zdravotnické přístroje pro KZ, a. s. – 2015

# Technická specifikace

Obsah:

1.	3 T MRI – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, RDG oddělení	2

2.	Skiaskopicko-skiagrafický rtg digitální přístroj – Nemocnice Most, RDG oddělení	7

3.	Skiagrafický rtg přístroj s přímou digitalizací – 4 ks (Nemocnice Chomutov 1 ks, Nemocnice Teplice 1 ks, Nemocnice Děčín – 2ks)	13

4.	Skiaskopický přístroj s C-ramenem – 2ks – (Nemocnice Děčín 1 ks, Nemocnice Teplice 1 ks(interní a urologické oddělení))	20

5.	Přístroj pro roboticky asistovanou rehabilitaci chůze – Masarykova nemocnice, rehabilitační oddělení	25

6.	CT – Nemocnice Most, RDG oddělení	28

7.	Analgetický terapeutický rtg přístroj – Nemocnice Chomutov, onkologické oddělení	33

8.	RTG Simulátor – Nemocnice Chomutov, onkologické oddělení	37

9.	Přístroj pro ozařování transfuzních přípravků – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, transfůzní oddělení	40

10.	MRI 1,5 T UPGRADE – Nemocnice Teplice, RDG oddělení	44

11.	Skiagrafický rtg přístroj s přímou digitalizací s přídavným U-ramenem – Nemocnice Teplice, RDG oddělení	49

# Část 1.

- 3 T MRI – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, RDG oddělení

Popis:

Předmětem VZ je dodávka nové magnetické resonance 3 T pro oddělení RDG Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem.

Minimální technické požadavky:

Magnet:

- supravodivý bezodparový systém

- intenzita pole 3 T

- aktivní stínění a aktivní korekce homogenity magnetického pole

- shimming vyšších řádů

- techniky pro snížení SAR

- techniky pro snížení hluku

- pokročilé techniky pro kompenzaci dielektrického efektu (např. TimTX TrueShape, MultiTransmit, TrueForm, B1 shimming)

- vyšetřovací FOV v osách x, y, z min. 50x50x45 cm

- průměr otvoru gantry min. 70 cm

- homogenita magnetického pole v celém VRMS max. 4 ppm VRMS

- pacientský stůl s nosností min. 200 kg se zachováním všech motorických pohybů

Gradientní a radiofrekvenční systém:

- amplituda ≥ 40 mT/m v ose (x, y a z)

- slew rate ≥ 200 T/m/ms v ose (x, y a z)

- plně digitální min. 64-kanálový akviziční systém, paralelní akviziční techniky

Akviziční a výpočetní systém:

- výkonný výpočetní systém s min. 8 GB rekonstrukční pamětí, LCD monitor min. 19“, archivace vyšetření na DVD

- akviziční a rekonstrukční matrice 64*64 až 1024*1024

- DICOM služby: Print, Query/Retrieve, Send, Secondary Capture, Worklist, MPPS

- možnost kopírování parametrů vyšetření do nových akvizic, možnost opakování studií při zachování parametrů předchozích vyšetření

- VCG/ECG hradlování, respirační gating

- rychlost rekonstrukce min. 10000 obr/s v matrici 256 x 256

Požadovaná vyšetření:

- neurologická vyšetření včetně funkčních vyšetření mozku

- fMRI BOLD (blood oxygen level dependence) včetně základního vyhodnocení perfúze (kontrastní s výpočtem CBV, CBF, TTP a MTT automaticky i s výběrem AIF, arterial spin labeling); fyzická dispozice přístroje musí umožňovat prezentaci funkčních stimulů obvyklým způsobem (možnost instalace dataprojektoru)

- difúze včetně DTI (vyšetření difúzního tenzoru, výpočet FA a MD map, traktografie, nejvyšší b. faktor min. 1000 s/mm2)

- vyšetření všech spinálních etáží, MR myelografie

- protonová MR spektroskopie (single-voxel i 2D a 3D chemical shift imaging)

- susceptibilně vážené zobrazení kombinující amplitudovou a fázovou informaci gradientní sekvence

- angiografická vyšetření (nativní i kontrastní) mozkových tepen, krčních tepen, aorty a jejích větví, periferních končetinových tepen, kontrastní angiografie tepen celého těla

- vyšetření srdce včetně vyšetření kinematiky, perfúze, jizevnatých změn myokardu (viabilita) a vyšetření koronárních tepen; k dispozici musí být průtokové sekvence, „late enhancement“ 3D a 3D koronografie s „free breathing“

- vyšetření břišních orgánů a malé pánve včetně prostaty, MRCP vyšetření ortopedická vyšetření včetně muskuloskeletárního aparátu (klouby kolenní, ramenní, zápěstní a kotník)

- celotělové vyšetření (Whole Body Imaging), celotělová difúze pro zobrazení lézí v onkologických studiích (zobraz. typu PET)

- pediatrická vyšetření

Sekvence:

- všechny potřebné sekvence pro výše uvedené spektrum vyšetření včetně ultrarychlých sekvencí typu single shot , dále technika snímání mDIXON pro gradientní sekvence

Vybavení cívkami (integrovanými a kombinovatelnými):

- provádění celotělové diagnostiky prostřednictvím minimálně 100 současně zapojených akvizičních kanálů

- minimálně 32-kanálová hlavová cívka dedikovaná pro nejnáročnější neuro vyšetření vč. fMRI a spektroskopie

- vícekanálová hlavo/krční neurovaskulární cívka

- minimálně 32-kanálová dedikovaná cívka pro vyšetření srdce, případně kombinace páteřní a tělové cívky při zachováni požadavku 32 kanálů

- vícekanálové povrchové cívky pro vyšetřování břišních orgánů a malé pánve·         vícekanálová cívka pro vyšetření periferních tepen dolních končetin

- minimálně 8-kanálové dedikované cívky pro vyšetření kloubů, tedy kolenního, ramenního, zápěstního a kotníku

- vícekanálová cívka pro vyšetření páteře

- vícekanálové flexibilní cívky (2 různé velikosti)

- pediatrická cívka pro neurologická vyšetření vč. fixačního příslušenství

Vyhodnocovací pracovní stanice:

- pracovní stanice s programovým vybavením potřebným k realizaci uvedených požadovaných vyšetření

- LCD monitor min. 19“, archivace vyšetření na DVD

- DICOM služby: Print, Query/Retrieve, Send

Příslušenství

- Nezbytné příslušenství:

- monitorovací kamerový systém pro sledování pacienta

- MR kompatibilní připojovací skříň medicinálních plynů (O2, vakuum, N2O, vzduch)

- Faradayova stínící kabina včetně průhledového okna, vstupních dveří a rozvodů

- osvětlení ve vyšetřovně (výměna)

- MR kompatibilní tlakový injektor s dvěma hlavami, bezdrátové ovládání z ovladovny

- kompatibilní MR projektor

- nemagnetický transportní pacientský vozík

- pulzní oxymetr v MR kompatibilním provedení s displejem v ovladovně

- záložní zdroj – UPS vyšší kategorie na uchování jak v zdrojových, tak vyhodnocovacích dat

Technické požadavky:

- Modalita (akviziční stanice, diagnostická pracovní stanice – dále jen modalita) musí být minimálně DICOM 3.0 kompatibilní

- Modalita musí pracovat s DICOM WORKLIST (MWL) v napojení na RIS/NIS systémy KZ, a.s.

- Modalita musí podporovat funkci STORAGE COMMITMENT pro PACS

- Modalita musí podporovat MPPS (Multiple Performed Procedure Step)

Dodávané zařízení - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

- Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

- Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zařízení NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

- Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

- Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

  - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

  - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

  - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

  - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

  - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

- LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností  KZ, a.s. a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

- Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

Dodavatel si musí ve spolupráci s odborem centra informačních technologií (CIT) a oddělení, obslužných klinických činností (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

Zvláštní požadavky

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka oddělení obslužných klinických činností kupujícího (dle § 22 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení.

- pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl.č.307/2002 v posledním znění.

- Dodavatel uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavek na úpravu pracoviště:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

- Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ odborně demontovat stávající přístroj tak, aby byla zachována jeho plná funkčnost po opětovném zprovoznění a dále ho zabalit do obalů vhodných pro přepravu

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

- KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

- KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.

# Část 2

- Skiaskopicko-skiagrafický rtg digitální přístroj – Nemocnice Most, RDG oddělení

Popis:

Univerzální skiaskopicko-skiagrafický multifunkční komplet s přídavnou rentgenkou na stropním závěsu a se dvěma flat-panel-detektory FPD (stůl stěny + vertigraf) určenými pro diagnostiku a intervence na gastrointestinálním, urologickém a ortopedickém systému.

Minimální technické požadavky:

Geometrie systému

- Univerzální digitální skiaskopicko-skiagrafická sklopná vyšetřovací stěna

- Možnost přístupu zdravotnického personálu k pacientovi ze všech čtyř stran sklopné stěny

- Motorické sklápění v rozsahu min. +90°/- 45°

- Motorické výškové nastavení stolu v rozmezí min. 500 až 1100 mm nad úrovní podlahy

- Motorický rozsah podélného pohybu stolu nebo sloupu rentgenky min. 150 cm

- Podélný motorický pojezd seriografu v rozsahu min 100 cm

- Možnost ovládání všech pohybů a funkcí přímo na vyšetřovací stěně i v ovladovně

- Ohnisková vzdálenost min. 115 až 160 cm

- Rotace RTG zářiče v rozsahu min. +/-90°

- Antikolizní systém

- Nosnost min. 180 kg

Záznamové zařízení rtg obrazu - FPD pro skiaskopii a skiagrafii (stůl)

- Jeden plochý detektor integrovaný (nevyjímatelný) ve stole

- Rozměr detektoru min. 40 x 40 cm

- požadovaný materiál scintilační vrstvy flat panelu CsI nebo a-Se

- Detekční kvantová účinnost (DQE) min. 60%

- Prostorové rozlišení min. 3 lp/mm

- Možnost volby, alespoň 3 formátů zvětšení

- Časová rozlišovací schopnost – obrazová frekvence cca 30 fps

- Oscilační nebo stacionární vyjímatelná mřížka s počtem lamel/cm min. 60, mřížkovým poměrem min. 10:1

Záznamové zařízení rtg obrazu - FPD pro skiagrafii (vertigraf)

- Jeden plochý detektor integrovaný (nevyjímatelný) případně vyjímatelný, přenosný ve vertigrafu

- Rozměr detektoru min. 40 x 40 cm,  v případě varianty vyjímatelného detektoru  aktivní plocha min. 34 x 40 cm

- požadovaný materiál scintilační vrstvy flat panelu CsI nebo a-Se

- Detekční kvantová účinnost (DQE) min. 60%

- Prostorové rozlišení min. 3 lp/mm

- Oscilační nebo stacionární vyjímatelná mřížka s počtem lamel/cm min. 40, mřížkovým poměrem 10:1

Vertigraf se sklopným FPD:

- Vertigraf umožňující horizontálním paprskem snímkování stojícího nemocného.

- Motorizovaný pohyb detektoru vertikálně: rozsah cca od max. 40 cm do min. 160 cm, s

- možností manuálního pohybu

- Sklápění jednotky detektoru v rozsahu cca -20°/+90°

- Automatické sledování pohybu FPD ve vertigrafu stropním závěsem se zářičem při zachování nastavené vzdálenosti ohnisko – detektor.

- Automatické krokové snímkování a automatická tvorba obrazu dlouhých struktur vstoje.

- Opěrky rukou pacienta po obou stranách jednotky

- Odnímatelná opěra strečová

Stropní závěs přídavné rentgenky teleskopický s plnou automatizací všech pohybů s automatickým nastavením dle předvolené projekce

- Teleskopický výškově nastavitelný stropní závěs

- Podélný posun: min. 350 cm

- Příčný posun: min. 220 cm

- Vertikální pojezd manuální i motorický: min. 160cm

- Rotace úchytu RTG lampy:

  - okolo vertikální osy: cca ±130°

  - okolo horizontální osy: cca ±130° s aretací min. po 90°

- Auto-tracking pro sledování výškového nastavení vertigrafu

- Multifunkční displej s obrazovkou na rentgence pro dotykové ovládání expozičních hodnot, korekce density, nastavení automatiky expozice, selekce orgánových programů, zobrazení pacientských dat apod

Zářiče s rotační anodou

- Dvě rentgenky, jedna integrovaná ve sklopné stěně, druhá přídavná na stropním závěsu

- S vysokou tepelnou kapacitou min. 300 kHU

- ohniska

  - Malé ohnisko max. 0,6 mm

  - Velké ohnisko min. 1,0 mm

- Celková filtrace min. 2,5 mm Al

- Primární clona čtvercová nebo irisová (varianta irisové pouze pro skiaskopii)

- Přídavná spektrální filtrace

  - Indikace Cu filtrace

  - Manuální i automatické nastavení dle orgánové předvolby

- Indikace rozměrů pole vyclonění

- Nastavení clon pomocí grafického znázornění na monitoru LIH obrazu bez RTG záření

- Indikace SID

Vysokofrekvenční generátor

- Pracovní výkon min. 80 kW

- Expoziční napětí pro skiaskopii v rozsahu cca 40 - 110 kV a expoziční napětí pro skiagrafii v rozsahu cca. 40 - 150 kV, úměrně k tomuto parametru pak požadujeme i dostatečný rozsah expozičního a skiaskopického proudu

- Expoziční automatická s volbou min. 3 samostatných komůrek (AEC)

- Orgánové předvolby vč. dětských programů

Interní KAP (DAP) metr

- Zobrazení plošné kermy

- Příkonu plošné kermy

- Možnost exportu dat z KAP metru do PACS

Obrazový řetězec

- Plně digitální obrazový systém

  - Rozlišení pro skiaskopii min. 1024 x 1024

  - S hloubkou obrazu min. 12 bitů v celém řetězci

  - Automatická redukce šumu

Pulzní skiaskopie a akvizice obrazu

- Pulzní skiaskopie v rozsahu min. 0,5 – 30 pulzů/s

- Akvizice obrazu v rozsahu min. 3 – 30 snímků/s v matrici 1024 x 1024

- Možnost uložení dynamických skiaskopických sekvencí v délce min. 15 s

Postprocesing

- Nastavení jasu, kontrastu, zvýraznění hran, inverze obrazu, elektronické clony, digitální zvětšení, rozdělení obrazovky na více obrazů atd.

LCD monitory ve vyšetřovně

- 2 ks diagnostických monochromatických LCD monitorů na stropním závěsu

- Úhlopříčka min. 19"

- Autokalibrační funkce

- Rozlišení min. 1MPx

LCD monitor v ovladovně

- Medicínský monochromatický LCD monitor

- Úhlopříčka min. 19"

- Autokalibrační funkce

- Rozlišení min. 1MPx

Ovládací akviziční stanice:

- Kompletní integrované ovládání systému sklopné stěny včetně generátoru, rentgenky, obrazového systému, rentgenky na stropním stativu a digitálních expozic na vertigraf z jedné integrované konzole

- Stanice pro systémové ovládání celého zařízení (generátor, obrazový systém, orgánové programy apod.):

  - komunikace s RIS a PACS zadavatele

  - import pacientských dat z RIS zadavatele pomocí služby Modality Worklist, možnost

  - manuálního zakládání pacientů pomocí klávesnice, export snímků do PACS zadavatele

  - zobrazení verifikačního obrazu z FDP na kontrolním monitoru do cca 5 s, provedení

  - expozice do cca 10 sec

  - software stanice musí obsahovat nástroje pro:

  - tvorbu a modifikaci přednastavených protokolů s expozičními a projekčními parametry

  - jednotlivých vyšetření s možností úprav a přednastavenými hodnotami parametrů

  - postprocessingu obrazu jednotlivých anatomických struktur

  - automatickou detekci clon na snímku

  - automatickou kontrolu a zobrazení správné expozice

  - harmonizaci obrazu a optimalizací kvality snímku, s využitím automatických algoritmů

  - eliminující přezáření obrazu a zvýrazňujících detaily

  - úpravy obrazu (volba okna, středu otáčení, otáčení, zrcadlení)

  - úpravy obrazu v DICOM křivce – změna jasu a kontrastu, ostrost (filtrace) a další

  - označení stran obrazů a použité projekce, anotace

  - LCD monitor min. 19“

  - úložná kapacita na HDD min. 1000 obrazů v plném rozlišení

Další požadavky

- ochranné prvky z Pb materiálu na sklopné stěně

- interkom mezi ovladovnou a vyšetřovnou

stropní pojízdný závěs s ochranou proti záření z olovnatého skla

- maximální snížení radiační zátěže pacienta i personálu

- Záložní zdroje (UPS): doba zálohovací funkce minim. 3 min., v případě výpadku sítě zajistí funkčnost akviziční pracovní stanice

Technické požadavky:

- Modalita (akviziční stanice, diagnostická pracovní stanice – dále jen modalita) musí být minimálně DICOM 3.0 kompatibilní

- Modalita musí pracovat s DICOM WORKLIST (MWL) v napojení na RIS/NIS systémy zadavatele

- Modalita musí podporovat funkci STORAGE COMMITMENT pro PACS

- Modalita musí podporovat MPPS (Multiple Performed Procedure Step)

Dodávané zařízení - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

- Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

- Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zařízení NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

- Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

- Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

  - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

  - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

  - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

  - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

  - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

- LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činnosti zadavatele (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

- Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

Dodavatel si musí ve spolupráci s odborem centra informačních technologií (CIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

Zvláštní požadavky

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka oddělení obslužných klinických činností kupujícího (dle § 22 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení.

- pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) - prohlášení o shodě musí být na celý systém pod jedním názvem od jednoho výrobce a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl.č.307/2002 v posledním znění.

- Dodavatel uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavek na úpravu pracoviště:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

- Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ odborně demontovat stávající přístroj tak, aby byla zachována jeho plná funkčnost po opětovném zprovoznění a dále ho zabalit do obalů vhodných pro přepravu.

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

- KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

- KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.

# Část 3

- Skiagrafický rtg přístroj s přímou digitalizací – 4 ks (Nemocnice Chomutov 1 ks, Nemocnice Teplice 1 ks, Nemocnice Děčín – 2ks)

Popis:

Zařízení nejvyšší kvalitativní a výkonnostní třídy pro přímou digitální skiagrafii, se stropním závěsem pro RTG zářič a dvěma flat-panel-detektory (dále FPD) umístěnými ve vyšetřovacím stolu a vertikálním stativu, ovládané z akviziční pracovní stanice. Zařízení musí vyhovět potřebám moderní skiagrafie na nejvyšší kvalitativní úrovni u chirurgicky nemocných a středně těžkých traumat, s minimální průchodností 100 pacientů denně, při maximální možné míře automatizace činností a zajištění nejvyšší možné radiační ochrany pacienta i personálu. Musí umožnit zhotovení veškerých standardních projekcí vertikálním, horizontálním i šikmými chody paprsku. Musí rovněž umožňovat snímkování pacienta přímo na mobilním lůžku prostřednictvím CR kazet nepřímé digitální skiagrafie (zařízení a materiál pro nepřímou digitální skiagrafii nejsou předmětem této veřejné zakázky).

Minimální technické požadavky:

Vysokofrekvenční multipulsní generátor s ovladačem a expoziční automatikou:

- Výkon: min. 80 kW

- Anodové napětí: v min. rozsahu od 40 do 150 kV

- Dosažitelný expoziční čas: v min. rozsahu od 4 msec do 2 sec

- Nastavitelný proud: v rozsahu cca 15 mA až cca 800 příp. 1000  mA

- Předvolba orgánových programů: min. 50 programů

Zářič dvouohniskový s rotační anodou:

- Malé ohnisko: max. 0,6 mm

- Velké ohnisko: cca 1,3 mm

- Celková tepelná kapacita zářiče: min. 1,5 MHU

- Zářič musí svými vlastnostmi dovolit plné využití předepsaných parametrů generátoru.

Primární clona a přídavná filtrace:

- světelné znázornění nastaveného pole laserovou lokalizací (kříž)

- manuální i motorické nastavení velikosti snímkovaného pole s plně automatickým cloněním na zvolený formát obrazu

- motorická selekce přídavné filtrace v rozsahu ekvivalentním min. 0,1 – 0,3 mm Cu

- s automatickou adaptací filtru v závislosti na volbě snímkované oblasti

- na tělese primární clony se musí zobrazovat minimálně: kolimace, SID, úhel

- sklonu a zvolený orgánový program, případně zvolená filtrace.

Záznamové zařízení rtg obrazu - FPD:

- Samostatné FPD pro přímou digitální skiagrafii na obou pracovních místech (stůl, vertigraf).

- Velikost aktivních ploch FPD využitelná pro snímkování:

  - ve stole: min. 40x40cm

  - ve vertigrafu: min. 40x40cm

- Kvalitativní parametry obou FPD :

- požadovaný materiál scintilační vrstvy flat panelu CsI nebo a-Se

  - matrice: min. 2000 x 2000 pixelů

  - velikost pixelu: max. 200 ųm

  - hloubka rozlišení optické denzity: min. 14-ti bitová

  - hodnota DQE v procentech při 0,0 Lp/mm, 1μGy a jakosti spektra RQA 5 (v souladu

- se směrnicí IEC62220-1): min. 60%

Expoziční automatika (AEC):

- Volba dominanty na minimálně 3 měřicích polích s možností libovolné volby na obou pracovních místech.

Stropní závěs rentgenky teleskopický s plnou automatizací všech pohybů s automatickým nastavením dle předvolené projekce.

- Podélný posun: min. 400 cm

- Příčný posun: min. 270 cm

- Vertikální pojezd manuální i motorický: min. 160cm

- Rotace úchytu RTG lampy:

  - okolo vertikální osy: cca ±130

  - okolo horizontální osy: cca ±130° s aretací min. po 90°

Vyšetřovací stůl stacionární s FPD:

- Motoricky výškově nastavitelný: od cca 50-60 cm

- Výškový pojezd: min. 27,5 cm

- Podélný pojezd: min. ± 38-55 cm

- Příčný pojezd min. ±10 cm

- Zatížitelnost stolu min. 250 kg

- Plovoucí deska s minimální absorpcí záření: délka min. 200 cm

- šířka min. 70 cm

- Automatické sledování pohybu FPD ve vyšetřovacím stole stropním závěsem se zářičem při zachování nastavené vzdálenosti ohnisko – detektor

- Automatické krokové snímkování a automatická tvorba obrazu dlouhých struktur vleže.

Vertigraf se sklopným FPD:

- Vertigraf umožňující horizontálním paprskem snímkování stojícího nemocného.

- Motorizovaný pohyb detektoru vertikálně: rozsah cca od max. 40 cm do min. 160 cm, s

- možností manuálního pohybu

- Sklon detektoru dle příčné horizontální osy: min. rozsah od -10° do 90°

- Automatické sledování pohybu FPD ve vertigrafu stropním závěsem se zářičem při zachování nastavené vzdálenosti ohnisko – detektor.

- Automatické krokové snímkování a automatická tvorba obrazu dlouhých struktur vstoje.

Interní KAP (DAP) metr

- Zobrazení plošné kermy

- Příkonu plošné kermy

- Možnost exportu dat z KAP metru do PACS

Ovládací akviziční stanice:

- Stanice pro systémové ovládání celého zařízení (generátor, obrazový systém, orgánové programy apod.):

  - komunikace s RIS a PACS zadavatele

  - import pacientských dat z KIS zadavatele pomocí služby Modality Worklist, možnost

  - manuálního zakládání pacientů pomocí klávesnice, export snímků do PACS zadavatele

  - zobrazení verifikačního obrazu z FDP na kontrolním monitoru do cca 5 s, provedení

  - expozice do cca 10 sec

  - software stanice musí obsahovat nástroje pro:

  - tvorbu a modifikaci přednastavených protokolů s expozičními a projekčními parametry

  - jednotlivých vyšetření s možností úprav a přednastavenými hodnotami parametrů

  - postprocessingu obrazu jednotlivých anatomických struktur

  - automatickou detekci clon na snímku

  - automatickou kontrolu a zobrazení správné expozice

  - harmonizaci obrazu a optimalizací kvality snímku, s využitím automatických algoritmů

  - eliminující přezáření obrazu a zvýrazňujících detaily

  - úpravy obrazu (volba okna, středu otáčení, otáčení, zrcadlení)

  - úpravy obrazu v DICOM křivce – změna jasu a kontrastu, ostrost (filtrace) a další

  - označení stran obrazů a použité projekce, anotace

  - automatickou tvorbu složených snímků dlouhých struktur bez zásahu obsluhy s možností

  - jejich manuální korekce.

  - LCD monitor min. 19“

  - úložná kapacita na HDD min. 1000 obrazů v plném rozlišení

  - dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi ovladovnou a pracovními místy.

Příslušenství

- Rozvaděč

- podstavec pro pacienta k vertigrafu, s rtg kontrastním kalibračním měřítkem a opěrami,

- umožňující provádět snímky dolních končetin v plném rozsahu

- stropní závěs

- Záložní zdroje (UPS): doba zálohovací funkce minim. 3 min., v případě výpadku sítě zajistí funkčnost akviziční ovládací stanice

Technické požadavky:

- Modalita (akviziční stanice, diagnostická pracovní stanice – dále jen modalita) musí být minimálně DICOM 3.0 kompatibilní

- Modalita musí pracovat s DICOM WORKLIST (MWL) v napojení na RIS/NIS systémy zadavatele

- Modalita musí podporovat funkci STORAGE COMMITMENT pro PACS

- Modalita musí podporovat MPPS (Multiple Performed Procedure Step)

Dodávané zařízení - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

- Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

- Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zařízení NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

- Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

- Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

  - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

  - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

  - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

  - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

  - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

- LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činnosti zadavatele (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

- Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

- Dodavatel si musí ve spolupráci s odborem centra informačních technologií (CIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

  - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

  - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

Zvláštní požadavky

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka oddělení obslužných klinických činností kupujícího (dle § 22 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení.

- pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl.č.307/2002 v posledním znění.

- Dodavatel uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavek na úpravu pracoviště:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

- Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ odborně demontovat stávající přístroj tak, aby byla zachována jeho plná funkčnost po opětovném zprovoznění a dále ho zabalit do obalů vhodných pro přepravu.

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

- KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

- KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.

# Část 4

- Skiaskopický přístroj s C-ramenem – 2ks – (Nemocnice Děčín 1 ks, Nemocnice Teplice 1 ks(interní a urologické oddělení))

Část A (Děčín – interna)

Minimální technické požadavky:

- Výkon generátoru minim. 5 kW, s různými druhy provozu – digitální i pulzní skiaskopie (min. 15 pulsů/sec)

- kolimační clona irisová, i nastavitelné otočné polopropustné clony,

- virtuální kolimátor a digitální rotace obrazu bez použití záření

- flat detektor o velikosti pole (FOV) cca 20x20 cm, velikost pixelu min. 184 μm

- matrice detektoru min 1000 x 1000 pixelů

- prostorové rozlišení min. 2,3 lp /mm pulsní provoz skiaskopického módu (délka a četnost jednotlivých pulzů nastavena orgánově)

- rentgenka s vysokou tepelnou kapacitou anody minim. 200 kHU, pro nepřerušené dlouhodobé vyšetřování s ochranou proti přetížení, s malým ohniskem max. 0,6 mm

- vysoké prostorové rozlišení vhodné pro kardiologické aplikace

- pulsní provoz skiaskopického módu (délka a četnost jednotlivých pulzů nastavena orgánově),

- kvalitní digitální zobrazení v reálném čase s automatickou optimalizací obrazu, dva medicínské monitory s neprokládaným řádkováním (pro referenční a aktuální skiaskopický obraz, event. velký monitor s dělenou obrazovkou,

- laserový zaměřovač či jiný světelný zaměřovač

- možnost zhotovení filmové smyčky ze skiaskopie s  exportem v DICOM formátu

- měřící komůrka pro měření a zobrazení povrchové dávky na displeji na pacienta integrovaná v primární cloně (či připouštíme variantu archivace kalkulované dávky) podle „Atomového“ zákona – DAP metr

- vodič pro ekvipotenciální spojení,

- digitální paměť minim. 500obrazů

Mechanické vlastnosti C ramene:

- SID minim 910 mm

- možnost rotace ramene: vertikální => horizontální pozice minim. 115°, minim. ± 180°okolo horizontální osy ve vertikální rovině,

- posun C ramene ve vertikálním směru minim. 400 mm, v horizontálním minim. 200 mm

Softwarové vybavení:

- mozaikový systém obrazových dat

- počítačem řízené orgánové programy,

- možnost korekce kovových artefaktů

- real-time funkce úpravy obrazu (nastavitelné filtry, nastavení jasu, kontrastu, zvětšení, rotace a převrácení obrazu),

- post processing (filtrace, rotace, zoom, inverse, windowing obrazů, měření)

- funkce LIH (paměť posledního obrazu)

Dokumentace obrazových dat:

- archivace na CD (CDRW mechanika)nebo USB,

- přímé připojení do PACS umožňující bezproblémový přenos obrazu ve formátu DICOM 3, nutnost ukládání celé dokumentace včetně údajů z DAP metru či kalkulované dávky

Část B (Teplice – urologie)

Minimální technické požadavky:

- Výkon generátoru minim. 2 kW,

- kolimační clona irisová + štěrbinová s možností rotace štěrbiny, virtuální kolimátor,

- FLAT detektor minimální velikosti 20x20cm.

- rentgenka s vysokou tepelnou kapacitou pro dlouhodobé vyšetřování, s malým ohniskem max. 0,6 mm

- prostorové rozlišení vhodné pro skiakopické aplikace traumatologické a ortopedické

- pulsní provoz skiaskopického módu (délka a četnost jednotlivých pulzů nastavena orgánovou či jinou automatikou či manuálně),

- kvalitní digitální zobrazení v reálném čase s automatickou optimalizací obrazu, následujícím plně digitálním zpracováním obrazu pro potlačení šumu s rozlišením min. 512 x 512,

- dva monitory s neprokládaným řádkováním (pro referenční a aktuální skiaskopický obraz) event. velký monitor s dělenou obrazovkou,

- laserový zaměřovač či jiný světelný zaměřovač

- měřící komůrka pro měření a zobrazení povrchové dávky na displeji na pacienta integrovaná v primární cloně (či připouštíme variantu archivace kalkulované dávky) podle „Atomového“ zákona – DAP metr

- vodič pro ekvipotenciální spojení,

- digitální paměť minim. 500obrazů

- Mechanické vlastnosti C ramene:

- SID minim 910 mm

- možnost rotace ramene: vertikální         horizontální pozice minim. 115°, minim. ± 180°okolo horizontální osy ve vertikální rovině,

- posun C ramene ve vertikálním směru minim. 400 mm, v horizontálním minim. 200 mm

- Softwarové vybavení:

- mozaikový systém obrazových dat

- orgánové programy (včetně dětských) či jiná automatika, ale i možnost manuálního nastavení expozice,

- možnost korekce kovových artefaktů

- real-time funkce úpravy obrazu (nastavitelné filtry, nastavení jasu, kontrastu, zvětšení, rotace a převrácení obrazu),

- post processing (filtrace, rotace, zoom, inverse, windowing obrazů, měření)

- funkce LIH (paměť posledního obrazu)

- Dokumentace obrazových dat:

- archivace na CD (CDRW mechanika)nebo USB,

- přímé připojení do PACS umožňující bezproblémový přenos obrazu ve formátu DICOM 3, nutnost ukládání celé dokumentace včetně údajů z DAP metru či kalkulované dávky

Společné pro část A i B:

- Modalita (akviziční stanice, diagnostická pracovní stanice – dále jen modalita) musí být minimálně DICOM 3.0 kompatibilní

- Modalita musí pracovat s DICOM WORKLIST (MWL) v napojení na RIS/NIS systémy zadavatele

- Modalita musí podporovat funkci STORAGE COMMITMENT pro PACS

- Modalita musí podporovat MPPS (Multiple Performed Procedure Step)

Dodávané zařízení - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

- Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

- Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zařízení NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

- Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

- Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

  - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

  - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

  - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

  - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

  - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

- LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činnosti zadavatele (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

- Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

Dodavatel si musí ve spolupráci s odborem centra informačních technologií (CIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

Zvláštní požadavky

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka oddělení obslužných klinických činností kupujícího (dle § 22 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení.

- pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl.č.307/2002 v posledním znění.

- Dodavatel uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavek na úpravu pracoviště:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

- KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.

# Část 5

- Přístroj pro roboticky asistovanou rehabilitaci chůze – Masarykova nemocnice, rehabilitační oddělení

Popis:

Přístroj pro roboticky asistovanou rehabilitaci chůze s cíleným roboticky vedeným motorickým pohybem v kyčelních a kolenních kloubech, stabilizace či uvolnění pánve, se závěsným zařízením pro odlehčení pacienta a se systémem zpětné vazby.

Technická specifikace:

Pohyblivý chodník:

- Rozsah rychlosti min. do 5 km/hod bez ortéz, s ortézami nastavitelnost rychlosti chůze minimálně v rozsahu 0,5 - 2,5 km/hod.

- Velikost pásu min. 120 cm délky a 60 cm šířky

- Nastavitelná výška i šířka obou madel nezávisle na sobě

- Nájezdová rampa pro pohodlný nájezd běžně užívanými typy invalidních vozíků

Robotické ortézy:

- Roboticky řízené ortézy s elektrickými pohony v kolenních a kyčelních kloubech s více převodníky síly a více zesilovači, nastavitelné pro dospělé pacienty s různou výškou postavy a s různou šířkou pánve

- Nastavení stabilizace (uchycení) a uvolnění pohybu pánve (varianta stabilizace pánve, varianta umožňující rotaci pánve a boční posun pánve)

- Možnost nastavení vodící síly ortézy, vybavení senzory síly vyvinuté pacientem

- Připravenost přístroje pro možnost doplnění robotických ortéz pro děti v budoucnu

Systém zpětné vazby:

- Zpětná vazba (biofeedback ve virtuálním prostředí) s předdefinovanými programy (cviky)

- Plochá obrazovka pro zpětnou vazbu (promítání virtuálního prostředí) min. 30 palců

- Software či jiné vybavení pro hodnocení terapie a vypracování zprávy o cvičení a výkonu

- Dotyková obrazovka pro ovládání terapeutem

Závěsný systém pro odlehčení pacienta:

- Nosnost závěsného systému pro hmotnost pacienta min. do 130 kg

- Podpora tělesné hmotnosti během terapie (odlehčení pacienta) v rozsahu min. 0 – 80 kg, statické i dynamické odlehčování, možnost nastavení míry odlehčení bez nutnosti přerušení terapie, nastavené odlehčení během terapie pak konstantní či s minimálními výkyvy, zobrazení odlehčované hmotnosti

Další podmínky:

- Splnění podmínek certifikace výrobku dle evropských a českých norem a dalších platných předpisů

- Certifikované proškolení šesti fyzioterapeutů a dvou lékařů

Technické požadavky:

Dodávané zařízení – (asociované pracovní stanice a servery) resp. MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

- Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

- Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zařízení NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

- Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

- LAN konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činnosti zadavatele (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného LAN nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN nastavení.

Dodavatel si musí ve spolupráci s odborem centra informačních technologií (CIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

Zvláštní požadavky

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka oddělení obslužných klinických činností kupujícího (dle § 22 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení.

- pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl.č.307/2002 v posledním znění.

- Dodavatel uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavek na úpravu pracoviště:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

- KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

- KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.

# Část 6

- CT – Nemocnice Most, RDG oddělení

Popis:

Předmětem VZ je dodávka nového počítačového tomografu pro oddělení RDG Nemocnice Most, o.z. pro provádění:  komplexní obecně radiologická vyšetření, neurodiagnostiku včetně perfuzních vyšetření, vaskulární vyšetření, virtuální endoskopické vyšetření, intervenční výkony a vyšetření dětí to vše s maximální redukcí radiační zátěže.

Minimální technické požadavky:

- Pro komplexní obecně radiologická vyšetření, neurodiagnostiku včetně perfuzních vyšetření, vaskulární vyšetření, virtuální endoskopické vyšetření, intervenční výkony a vyšetření dětí to vše s maximální redukcí radiační zátěže.

- min. 64 fyzických detektorových řad v ose Z

- submilimetrová kolimace max. 0,625 mm x 64

- šíře detektoru cca 30-40 mm

- rozsah nastavitelných kV cca. 80-130

- výkon generátoru minim. 60 kW

- rozsah mA cca.30-500

- volitelná rychlost rotace od  min. 0,4 sec/360 st.

- nosnost stolu minim. 200 kg

- průměr gantry minim. 70 cm (umožní provádět intervenční výkony)

- prostorové rozlišení vysokého kontrastu (0%MTF) minim. 17lp/cm

- rychlost posunu stolu při scanování minim. 130 mm/sec

- vybavení pro perfuzní skeny, dynamické vyšetření sycení mozkové tkáně při aplikaci malého bolusu kontrastní látky (CT perfuze mozku)

- korekční algoritmy pro nejvyšší možnou kvalitu zobrazení

- iterativní rekonstrukce na úrovni RAW dat pro redukci dávky záření při rychlosti rekonstrukce minim. 15 sn/s.

- Skiaskopický režim s monitorem na stropním závěsu ve vyšetřovně

Akviziční stanice

- operační paměť RAM minim. 4 GB

- úložná kapacita pro raw data minim. 300 GB

- HD minim. 200 GB

- rekonstrukční systém musí být zálohován v případě výpadku proudu UPS s kapacitou minim.

15 min.

- stanice vybavena CD/DVD jednotkou a LCD monitorem minim. 18"

Softwarové vybavení:

- přednastavené vyšetřovací protokoly pro dospělé pacienty

- přednastavené dětské protokoly

- protokol pro neuro-perfuzní vyšetření

- program časování vstřiku kontrastní látky (automatický start při dosažení přednastaveného

prahu)

- program pro modulaci dávky

- import pacientských dat z RIS/HIS a funkce DICOM Storage, Print, Query/Retrive (export a import dat v DICOM formátu do PACS, vč. reportu obdržené dávky)

- vypalování pacientských dat na DVD spolu s prohlížecím programem

- základní vyhodnocovací software - MPR, MIP, 3D Volume rendering, SSD rekonstrukce

Diagnostická stanice

- operační paměť RAM min. 8 GBHD min. 200 GB

- stanice vybavena CD/ DVD jednotkou a LCD monitorem minim. 18"

Softwarové vybavení:

- SW pro základní 2D, 3D vyhodnocení včetně VRT, MPR,MIP, MinP, SSD rekonstrukce,

- SW pro analýzu a kvantifikaci cévních struktur,

- SW pro perfúzní vyšetření mozku (tvorba sumárních map),

- SW pro plicní analýzu - noduly

- SW pro virtuální kolonoskopii (bronchoskopii) s automatickou a poloautomatickou

segmentační analýzou lumen s autocentrací, 2D a 3D zobrazení

- SW pro automatické vyjmutí skeletu vč. poloautomatické segmentace

- funkce DICOM Storage, Print, Query/Retrive (export a import dat v DICOM formátu do PACS)

- vypalováni pacientských dat na DVD spolu s prohlížecím programem

Příslušenství

- Automatický dvouhlavý tlakový injektor plně synchronizovaný s RTG zářením a ohřevem kontrastní látky s proplachem FR se stropním zavěšením

- elektro rozvaděč

Technické požadavky:

- SW a HW rozhraní CT přístroje musí umožnit připojení k portálovému řešení firmy Philips z roku 2010 a je schopné zpracovávat data z různých typů scannerů (míněno od různých výrobců).

- Modalita (akviziční stanice, diagnostická pracovní stanice – dále jen modalita) musí být minimálně DICOM 3.0 kompatibilní

- Modalita musí pracovat s DICOM WORKLIST (MWL) v napojení na RIS/NIS systémy KZ, a.s.

- Modalita musí podporovat funkci STORAGE COMMITMENT pro PACS

- Modalita musí podporovat MPPS (Multiple Performed Procedure Step)

Dodávané zařízení - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

- Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

- Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zařízení NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

- Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

- Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

  - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

  - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

  - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

  - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

  - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

- LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

- Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

Dodavatel si musí ve spolupráci s odborem centra informačních technologií (CIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

Zvláštní požadavky

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka oddělení obslužných klinických činností kupujícího (dle § 22 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení.

- pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl.č.307/2002 v posledním znění.

- Dodavatel uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavek na úpravu pracoviště:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

- Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ odborně demontovat stávající přístroj tak, aby byla zachována jeho plná funkčnost po opětovném zprovoznění a dále ho zabalit do obalů vhodných pro přepravu.

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

- KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

- KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.

# Část 7

- Analgetický terapeutický rtg přístroj – Nemocnice Chomutov, onkologické oddělení

Popis:

Předmětem VZ je dodávka přístroje k provádění nenádorové radioterapie.

Minimální technické požadavky:

Generátor VN:

- možnost nastavení výstupního napětí v rozsahu min. 100 – 200 kV,

- možnost nastavení výstupních proudů v rozsahu min. 0 – 20 mA,

- přesnost napětí a proudu maximálně ± 3 %.

- Výkon generátoru s rezervou pokrývající chod rtg

RTG trubice a příslušenství:

- RTG trubice určená pro napětí min. do 200 kV a proud 20mA

- alespoň 3 indexované klinické filtry

- zahřívací filtr,

- jednotka pro uložení filtrů,

- tubusy alespoň 4x4cm, 6x8cm, 8x10cm, 10x15cm

- umístění nosné konzoly sestavy na podlaze, podél zdi,

- možnost rotace aplikátorů kolem své osy o libovolný úhel v rozmezí minimálně ± 90°,

- možnost sklápění sestavy RTG trubice v rozmezí minimálně ± 90°,

- možnost vertikálního posuvu sestavy RTG trubice v rozmezí 50 – 180 cm od podlahy ozařovny,

- možnost horizontálního posuvu sestavy RTG trubice minimálně 20 cm,

Ovládací, bezpečnostní, výstražné, indikační a záznamové systémy:

- přístroj musí být vybaven lineárními stupnicemi a aretací pohybů,

- ovládací konzole s PC, monitorem, klávesnicí, myší a tiskárnou,

- fyzikální a klinický mód s možností diferenciace přístupových práv,

- verifikační systém ověřující nastavení filtru, aplikátoru a expozice,

- bezpečnostní prvky blokování ozáření,

- možnost provozu ozařovače bez nutnosti upgrade HW a SW po celou dobu životnosti,

- zajištění servisních služeb a náhradních dílů po celou dobu životnosti přístroje

- dveřní kontakt,

- světelná signalizace spuštění svazku,

- nouzový vypínač.

- ozářka řízena monitorem dávky

Ozařovací stůl:

- pojízdný a polohovatelný ozařovací stůl,

- dovolené zatížení min. 150 kg.

Technické požadavky:

- Modalita (akviziční stanice, diagnostická pracovní stanice – dále jen modalita) musí být minimálně DICOM 3.0 kompatibilní

- Modalita musí pracovat s DICOM WORKLIST (MWL) v napojení na RIS/NIS systémy zadavatele

- Modalita musí podporovat funkci STORAGE COMMITMENT pro PACS

- Modalita musí podporovat MPPS (Multiple Performed Procedure Step)

Dodávané zařízení - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

- Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

- Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zařízení NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

- Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

- Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

  - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

  - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

  - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

  - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

  - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

- LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činnosti zadavatele (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

- Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

Dodavatel si musí ve spolupráci s odborem centra informačních technologií (CIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

Zvláštní požadavky

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka oddělení obslužných klinických činností kupujícího (dle § 22 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení.

- pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl.č.307/2002 v posledním znění.

- Dodavatel uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavek na úpravu pracoviště:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

- Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ odborně demontovat stávající přístroj tak, aby byla zachována jeho plná funkčnost po opětovném zprovoznění a dále ho zabalit do obalů vhodných pro přepravu.

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

- KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

- KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.

# Část 8

- RTG Simulátor – Nemocnice Chomutov, onkologické oddělení

Popis:

Předmětem VZ je dodávka nového RTG simulátoru jako náhrada za simulátor Elekta Precise SIM.

Minimální technické požadavky:

- simulace fotonových a elektronových ozařovacích polí v radioterapii

- mechanická příslušenství kompatibilní k urychlovači

- rozsah velikosti polí (clony a drátky) min. 1 x 1 cm až 40 x 40 cm v FAD 100 cm

- simulace a verifikace symetrických a asymetrických polí včetně MLC (digitální projekce tvarů)

- alespoň jeden plochý monitor v ozařovně minimálně 20“ pro zobrazení parametrů simulace

- antikolizní systém pro gantry, kolimátor, detektor obrazu a příslušenství

- vyšetřovací stůl, úložná deska z transparentního materiálu, možnost indexace   fixačních pomůcek kompatibilní s lineárními urychlovači, nosnost stolu min. 200 kg

- detektor obrazu aSi, velikost zobrazeného pole alespoň 30x35 cm,   polohovatelný ve třech osách, funkce auto setup a delta setup,   s grafickým rozlišením min. 1024 x 768 pixelů

- volitelné režimy zobrazení radiografie, fluoroskopie,

- komunikace ve formátu alespoň  DICOM  RT – export/import obrazů a dat (včetně geometrického nastavení) do/z verifikačního systému

- směšování obrazů, archivace, export/import dat z plánovacího systému

- obousměrné propojení nabízeného simulátoru prostřednictvím verifikačního systému se stávajícím lineárním urychlovačem a stávajícím plánovacím systémem pro sdílení dat a obrazů pro standardní techniky i IMRT,

- 3 kusy laserových zaměřovačů v ozařovně s tloušťkou laserové značky maximálně 1,5 mm

Technické požadavky:

- Modalita (akviziční stanice, diagnostická pracovní stanice – dále jen modalita) musí být minimálně DICOM 3.0 kompatibilní

Dodávané zařízení - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

- Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

- Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zařízení NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

- Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

- Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

  - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

  - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

  - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

  - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

  - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

- LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činnosti zadavatele (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

- Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

Dodavatel si musí ve spolupráci s odborem centra informačních technologií (CIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

Zvláštní požadavky

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka oddělení obslužných klinických činností kupujícího (dle § 22 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení.

- pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl.č.307/2002 v posledním znění.

- Dodavatel uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavek na úpravu pracoviště:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

- Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ odborně demontovat stávající přístroj tak, aby byla zachována jeho plná funkčnost po opětovném zprovoznění a dále ho zabalit do obalů vhodných pro přepravu.

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

- KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

- KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.

# Část 9

- Přístroj pro ozařování transfuzních přípravků – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, transfůzní oddělení

Popis:

Ozařování transfuzních přípravků je nezbytné jako prevence reakce štěpu proti hostiteli, která může být sice vzácnou, ale fatální komplikací krevních transfuzí, a to především u pacientů s imunodeficity nebo imunosupresí (např. u nezralých novorozenců, u masivních transfuzí, u některých hematoonkologických pacientů, u vysokodávkované chemoterapie, u alotransplantace kostní dřeně, apod.). KZ, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem provádí péči o výše uvedené pacienty v perinatologickém centru intenzivní a intermediární péče, v hemato-onkologickém centru, na dětské klinice (léčba dětských akutních leukemií), na onkologickém oddělení, případně na dalších pracovištích nemocnice.

Minimální technické požadavky:

- 1ks zařízení pro ozařování transfuzních přípravků

- Fixní umístění ozařovače a pohyblivým transfuzním přípravkem

- Objem komory max. 0,9 litru

- Zařízení musí být schopno pracovat na elektrické síti 230V / 50 Hz

- Minimální dávka ozáření v celém objemu transfuzního přípravku 25 Gray (Gy), maximálně 40 Gy

- ozařování gama zářením emitovaným radionuklidovým zářičem 137Cs,

- aktivita zářiče odpovídající dávkovému příkonu v centru ozařovací nádoby: min. 3 Gy/min.,

- homogenita rozložení dávky v celé ozařovací nádobě: centrální dávka ± max. 25 %,

- kontrolní systém sledující ozařovací parametry,

- záložní systém umožňující dokončení ozařovacího cyklu při výpadku proudu,

- systém autorizace operátorů, management informací o ozařovaných transfuzních přípravcích atd. (snímání a vkládání do paměti přístroje a tisk výstupů a přehledů za volitelné období),

- dodání veškerého příslušenství potřebného pro používání přístroje ke stanovenému účelu,

- ozáření 1 jednotky transfuzního přípravku při jednom ozařovacím cyklu,

- doba jednoho ozařovacího cyklu v době zakoupení přístroje max. 10 minut (dávky záření 25Gy musí být dosaženo v době max. 10 minut),

- musí být schopen vytvořit kompletní záznam o ozařovacím cyklu,

- musí být připojitelný na informační systém transfuzního oddělení KZ, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,

- čtečka čárových kódů

- přístroj musí splňovat veškerou legislativu ČR – zákon č. 18/1997 Sb o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) ve znění pozdějších předpisů

Technické požadavky:

Dodávané zařízení – (asociované pracovní stanice a servery) resp. MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

- Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

- Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zařízení NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

- Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

- LAN konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činnosti zadavatele (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného LAN nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN nastavení.

Dodavatel si musí ve spolupráci s odborem centra informačních technologií (CIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

Zvláštní požadavky

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka oddělení obslužných klinických činností kupujícího (dle § 22 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení.

- pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl.č.307/2002 v posledním znění.

- Dodavatel uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavek na úpravu pracoviště:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

- KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

- KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.

# Část 10

- MRI 1,5 T UPGRADE – Nemocnice Teplice, RDG oddělení

Popis:

Předmětem VZ je provedení upgrade stávajícího přístroje Siemens Magnetom Avanto

Minimální technické požadavky:

Magnet:

- supravodivý bezodparový systém

- intenzita pole 1.5 T

- aktivní stínění a aktivní korekce homogenity magnetického pole

- techniky pro snížení hluku

- vyšetřovací FOV v osách x, y, z min. 50x50x50 cm

- průměr otvoru gantry 60 cm

- homogenita magnetického pole v celém VRMS max. 4 ppm VRMS

- pacientský stůl s nosností min. 200 kg se zachováním všech motorických pohybů

Gradientní a radiofrekvenční systém:

- amplituda ≥ 40 mT/m v ose (x, y a z)

- slew rate ≥ 200 T/m/ms v ose (x, y a z)

- plně digitální min. 48 -kanálový akviziční systém, paralelní akviziční

- techniky

Akviziční a výpočetní systém:

- výkonný výpočetní systém s min. 8 GB rekonstrukční pamětí, LCD monitor min. 19“,

- archivace vyšetření na DVD

- akviziční a rekonstrukční matrice 64*64 až 1024*1024

- DICOM služby: Print, Query/Retrieve, Send, Secondary Capture, Worklist, MPPS

- možnost kopírování parametrů vyšetření do nových akvizic, možnost opakování studií

- při zachování parametrů předchozích vyšetření

- VCG/ECG hradlování, respirační gating

- rychlost rekonstrukce min. 10000 obr/s v matrici 256 x 256

Požadovaná vyšetření:

- neurologická vyšetření

- difúze včetně DTI (vyšetření difúzního tenzoru, výpočet FA a MD map, traktografie, nejvyšší b. faktor min. 1000 s/mm2)

- vyšetření všech spinálních etáží, MR myelografie

- protonová MR spektroskopie (single-voxel i 2D a 3D chemical shift imaging)

- susceptibilně vážené zobrazení kombinující amplitudovou a fázovou informaci gradientní sekvence

- angiografická vyšetření (nativní i kontrastní) mozkových tepen, krčních tepen, aorty

- a jejích větví, periferních končetinových tepen, kontrastní angiografie tepen celého těla

- vyšetření srdce včetně vyšetření kinematiky, perfúze, jizevnatých změn myokardu

- (viabilita) a vyšetření koronárních tepen; k dispozici musí být průtokové sekvence, „late

- enhancement“ 3D a 3D koronografie s „free breathing“

- vyšetření břišních orgánů a malé pánve včetně prostaty, MRCP vyšetření

- ortopedická vyšetření včetně muskuloskeletárního aparátu (klouby kolenní, ramenní,

- zápěstní a kotník)

- celotělové vyšetření (Whole Body Imaging), celotělová difúze pro zobrazení lézí v

- onkologických studiích (zobraz. typu PET)

- pediatrická vyšetření

Sekvence:

- všechny potřebné sekvence pro výše uvedené spektrum vyšetření včetně ultrarychlých

- sekvencí typu single shot, dále technika snímání mDIXON pro gradientní sekvence

Vybavení cívkami (integrovanými a kombinovatelnými):

- provádění celotělové diagnostiky prostřednictvím minimálně 48 aktivních akvizičních kanálů

- 20-kanálová hlavová cívka pro kompletní klinickou rutinu

- vícekanálová hlavo/krční  neurovaskulární cívka

- vícekanálové povrchové cívky pro vyšetřování břišních orgánů a malé pánve·

- vícekanálová cívka pro vyšetření periferních tepen dolních končetin

- minimálně 8-kanálové dedikované cívky pro vyšetření kloubů, tedy kolenního,

- ramenního, zápěstního a kotníku

- min. 15-kanálová kolenní cívka typ Tx/Rx

- vícekanálová cívka pro vyšetření páteře

- vícekanálové flexibilní cívky (2 různé velikosti)

Vyhodnocovací pracovní stanice:

- pracovní stanice s programovým vybavením potřebným k realizaci uvedených

- požadovaných vyšetření

- LCD monitor min.19“, archivace vyšetření na DVD

- DICOM služby: Print, Query/Retrieve, Send

Příslušenství

- Nezbytné příslušenství (pro 1.5 T):

  - monitorovací kamerový systém pro sledování pacienta

- MR kompatibilní tlakový injektor s dvěma hlavami, bezdrátové ovládání z ovladovny

  - MR kompatibilní připojovací skříň medicinálních plynů (O2, vakuum, N2O, vzduch)

  - nemagnetický transportní pacientský vozík

  - pulzní oxymetr v MR kompatibilním provedení s displejem v ovladovně

  - záložní zdroj – UPS vyšší kategorie na uchování jak v zdrojových, tak

vyhodnocovacích dat

Technické požadavky:

- Modalita (akviziční stanice, diagnostická pracovní stanice – dále jen modalita) musí být minimálně DICOM 3.0 kompatibilní

- Modalita musí pracovat s DICOM WORKLIST (MWL) v napojení na RIS/NIS systémy zadavatele

- Modalita musí podporovat funkci STORAGE COMMITMENT pro PACS

- Modalita musí podporovat MPPS (Multiple Performed Procedure Step)

Dodávané zařízení - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

- Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

- Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zařízení NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

- Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

- Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

  - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

  - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

  - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

  - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

  - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

- LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činnosti zadavatele (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

- Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

Dodavatel si musí ve spolupráci s odborem centra informačních technologií (CIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

Zvláštní požadavky

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka oddělení obslužných klinických činností kupujícího (dle § 22 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení.

- pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl.č.307/2002 v posledním znění.

- Dodavatel uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavek na úpravu pracoviště:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

- Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ demontovat tu část stávajícího přístroje, která má být nahrazena v rámci provedení upgrade, tuto část ekologicky zlikvidovat v souladu s právními předpisy a vystavit potřebné likvidační protokoly zadavateli.

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

- KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

- KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.

# Část 11

- Skiagrafický rtg přístroj s přímou digitalizací s přídavným U-ramenem – Nemocnice Teplice, RDG oddělení

Popis:

Zařízení nejvyšší kvalitativní a výkonnostní třídy pro přímou digitální skiagrafii, se stropním závěsem pro RTG zářič, pevným flat-panel-detektorem (dále FPD) umístěnými ve vyšetřovacím stole a dále druhý RTG zářič na motorizovaném U-rameni s pevným FPD. Zařízení musí vyhovět potřebám moderní skiagrafie na nejvyšší kvalitativní úrovni u chirurgicky nemocných a středně těžkých traumat, s minimální průchodností 100 pacientů denně, při maximální možné míře automatizace činností a zajištění nejvyšší možné radiační ochrany pacienta i personálu. Musí umožnit zhotovení veškerých standardních projekcí vertikálním, horizontálním i šikmými chody paprsku. Musí rovněž umožňovat snímkování pacienta přímo na mobilním lůžku prostřednictvím CR kazet nepřímé digitální skiagrafie (zařízení a materiál pro nepřímou digitální skiagrafii nejsou předmětem této veřejné zakázky).

Minimální technické požadavky:

Vysokofrekvenční generátor umožňující ovládání dvou RTG zářičů s ovladačem a expoziční automatikou:

- Výkon: min. 80 kW

- Anodové napětí: v min. rozsahu od 40 do 150 kV

- Dosažitelný expoziční čas: v min. rozsahu od 4 msec do 2 sec

- Nastavitelný proud: v rozsahu cca 15 mA až cca 800 příp. 1000 mA

- Předvolba orgánových programů: min. 50 programů

Zářič dvouohniskový s rotační anodou (2 ks):

- Malé ohnisko: max. 0,6 mm

- Velké ohnisko: cca 1,3 mm

- Celková tepelná kapacita zářiče: min. 1,5 MHU

- Zářič musí svými vlastnostmi dovolit plné využití předepsaných parametrů generátoru.

Primární clona a přídavná filtrace (pro oba RTG zářiče):

- světelné znázornění nastaveného pole laserovou lokalizací (kříž)

- manuální i motorické nastavení velikosti snímkovaného pole s plně automatickým cloněním na zvolený formát obrazu

- motorická selekce přídavné filtrace v rozsahu ekvivalentním min. 0,1 – 0,3 mm Cu

- s automatickou adaptací filtru v závislosti na volbě snímkované oblasti

- na tělese primární clony se musí zobrazovat minimálně: kolimace, SID, úhel

- sklonu a zvolený orgánový program, případně zvolená filtrace,

Záznamové zařízení rtg obrazu - FPD:

- FPD pro přímou digitální skiagrafii na obou pracovních místech

- (stůl, U-rameno).

- Velikost aktivních ploch FPD využitelná pro snímkování:

  - ve stole: min. 40x40 cm

  - v U-ramenu: min. 40x40 cm

- Kvalitativní parametry obou FPD:

  - požadovaný materiál scintilační vrstvy flat panelu CsI nebo a-Se

  - matrice: min. 2000 x 2000 pixelů

  - velikost pixelu: max. 200 ųm

  - hloubka rozlišení optické denzity: min. 14-ti bitová

  - hodnota DQE v procentech při 0,0 Lp/mm, 1μGy a jakosti spektra RQA 5 (v souladu

  - se směrnicí IEC62220-1): min. 60%

Expoziční automatika (AEC):

- Volba dominanty na minimálně 3 měřicích polích s možností libovolné volby na obou pracovních místech.

Stropní závěs rentgenky teleskopický s plnou automatizací všech pohybů s automatickým nastavením dle předvolené projekce.

- Podélný posun: min. 400 cm

- Příčný posun: min. 270 cm

- Vertikální pojezd manuální i motorický: min. 160cm

- Rotace úchytu RTG lampy:

  - okolo vertikální osy: cca ±130°

  - okolo horizontální osy: cca ±130° s aretací min. po 90°

Vyšetřovací stůl stacionární s FPD:

- Motoricky výškově nastavitelný: od cca 50 - 60 cm

- Výškový pojezd: min. 27,5 cm

- Podélný pojezd: min. ± 38-55 cm

- Příčný pojezd min. ±10 cm

- Zatížitelnost stolu min. 250 kg

- Plovoucí deska s minimální absorpcí záření: délka min. 200 cm

- šířka min. 70 cm

- Automatické sledování pohybu FPD ve vyšetřovacím stole stropním závěsem se zářičem při zachování nastavené vzdálenosti ohnisko – detektor

- Automatické krokové snímkování a automatická tvorba obrazu dlouhých struktur vleže.

Motorizovaný podlahový stativ s RTG zářičem na U ramenu včetně FPD

- Motorická rotace sloupu v rozsahu min. +/- 900

- Motorické otáčení U ramene detektoru v rozsahu min. +1200/-300

- Sklon detektoru v rozsahu min. ±45°

- Motorický výškový posun v rozsahu min. 150 cm

- Rozpětí mezi detektorem a zářičem (ohnisková vzdálenost) min. 100-180 cm

- Možnost rotace RTG zářiče min. -300/+1200

- Bucky snímkovací clona s pohyblivým rastrem

- Antikolizní systém

- Podpěra pro pacienta při snímkování ve stoje

Interní KAP (DAP) metr

- Zobrazení plošné kermy

- Příkonu plošné kermy

- Možnost exportu dat z KAP metru do PACS

Ovládací akviziční stanice:

- Stanice pro systémové ovládání celého zařízení (generátor, obrazový systém, orgánové programy apod.):

  - komunikace s RIS a PACS zadavatele

  - import pacientských dat z RIS zadavatele pomocí služby Modality Worklist, možnost

  - manuálního zakládání pacientů pomocí klávesnice, export snímků do PACS zadavatele

  - zobrazení verifikačního obrazu z FDP na kontrolním monitoru do cca 5 s, provedení

  - expozice do cca 10 sec

  - software stanice musí obsahovat nástroje pro:

  - tvorbu a modifikaci přednastavených protokolů s expozičními a projekčními parametry

  - jednotlivých vyšetření s možností úprav a přednastavenými hodnotami parametrů

  - postprocessingu obrazu jednotlivých anatomických struktur

  - automatickou detekci clon na snímku

  - automatickou kontrolu a zobrazení správné expozice

  - harmonizaci obrazu a optimalizací kvality snímku, s využitím automatických algoritmů

  - eliminující přezáření obrazu a zvýrazňujících detaily

  - úpravy obrazu (volba okna, středu otáčení, otáčení, zrcadlení)

  - úpravy obrazu v DICOM křivce – změna jasu a kontrastu, ostrost (filtrace) a další

  - označení stran obrazů a použité projekce, anotace

  - automatickou tvorbu složených snímků dlouhých struktur bez zásahu obsluhy s možností

  - jejich manuální korekce.

  - LCD monitor min. 19“

  - úložná kapacita na HDD min. 1000 obrazů v plném rozlišení

  - dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi ovladovnou a pracovními místy.

Příslušenství

- Rozvaděč

- Stropní závěs

- Záložní zdroje (UPS): doba zálohovací funkce minim. 3 min., v případě výpadku sítě zajistí funkčnost akviziční ovládací stanice

Technické požadavky:

- Modalita (akviziční stanice, diagnostická pracovní stanice – dále jen modalita) musí být minimálně DICOM 3.0 kompatibilní

- Modalita musí pracovat s DICOM WORKLIST (MWL) v napojení na RIS/NIS systémy zadavatele

- Modalita musí podporovat funkci STORAGE COMMITMENT pro PACS

- Modalita musí podporovat MPPS (Multiple Performed Procedure Step)

Dodávané zařízení - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

- Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

- Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zařízení NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

- Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

- Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

  - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

  - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

  - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

  - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

  - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

- LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činnosti zadavatele (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

- Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

- Dodavatel si musí ve spolupráci s odborem centra informačních technologií (CIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

  - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

  - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

Zvláštní požadavky

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka oddělení obslužných klinických činností kupujícího (dle § 22 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení.

- pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl.č.307/2002 v posledním znění.

- Dodavatel uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavek na úpravu pracoviště:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

- Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ odborně demontovat stávající přístroj tak, aby byla zachována jeho plná funkčnost po opětovném zprovoznění a dále ho zabalit do obalů vhodných pro přepravu.

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

- KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

- KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.