Myčky podložích mís

Popis:

Myčky podložních mís pro Kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	myčky podložních mís

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Mycí a dezinfekční automat s termickou dezinfekcí, samostatně stojící

- Jednodveřový přístroj s předním plněním, chemikálie je možno vkládat zvláštními dvířky

- Konstrukce a opláštění mycího automatu z nerezu

- Minimálně 3 programy (úsporný, normální, intenzivní) bez nutnosti rozšiřovat typy vložených nádob

- Možnost vytvoření vlastních programů dle přání uživatele, alespoň 50 volných pozic

- Minimálně 13 trysek, které zajišťují perfektní vyčištění sanitárních nádob

- Aktivní sušení pomocí ventilátoru a odsátí přebytečné vody do odpadu

- Automatické otevírání dveří pomocí senzoru a pedálu

- Automatické umytí mycí komory po každém užívání

- Dva senzory pro průběh mycího cyklu ve spodní a horní části z důvodu 100 % kontroly dezinfekce

- Hlavní rotační vysunující se tryska o délce vysunutí 60 mm, která vyčistí i prostory, kam se běžné trysky nedostanou

- Nastavení množství směsi detergentu dle potřeby v závislosti na kvalitě vody

- Celonerezová komora beze spár a svárů, objem min. 64 l

- Certifikát DIN EN 1717 – Ochrana pitné vody

- Ovládání přístroje za pomoci displeje alespoň o 20 znacích v českém jazyce

- Oddělený okruh napouštění vody do zásobníku, aby nedošlo ke kontaminaci čisté vody s požadavkem doložení technického nákresu daného řešení

- Dveřní vnitřní opláštění bez svárů se zaoblenou hranou

- Displej s informacemi o fázi cyklu a průběhu cyklu se signalizací poruch v českém jazyce

- Kapacita mytí – minimálně 3 ks močové lahve nebo 1 kos močová lahev a 1 ks podložní mísa s poklicí, nebo nádoba do toaletního křesla, nebo umyvadlo o průměru 30-40 cm. Příslušené držáky součástí cenové nabídky, nebo univerzální držák

- Instalace vyměnitelného držáku pro nestandardně používané nádoby musí být možná bez použití nářadí např. formou zvětšení

- Vlastní vyvíječ páry

- Velikost přístroje max. 560 x 600 x 2000 mm (šířka x hloubka x výška)

- Odpad 100 mm

- Zámek proti zneužití nepovolanými osobami pomocí kódu

Další a zvláštní požadavky:

  - Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

    - KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy.