Operační světlo

Popis:

Malé zákrokové svítidlo k ambulantním zákrokům v gynekologii pro gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Operační světlo

- Jednoramenné zákrokové světlo na stropní závěs

- Zdroj studeného světla - LED diody

- Intenzita osvětlení (Ec) ve vzdálenosti 1m minimálně 100 000 lux a maximálně 130 000 lux

- Nejnižší nastavitelná pozice hlavy alespoň 150 cm od země pro svícení v horizontálním směru

- Průměr osvětleného pole minimálně 18 cm

- Pracovní vzdálenost v rozsahu alespoň 800-1300 mm

- Teplota chromatičnosti CCT 4500°K (±700°K)

- Index podání barev Ra minimálně 95

- Rozměr korpusu hlavy svítidla může mít průměr maximálně 48 cm, u nekruhových tvarů bez úplného vyplnění plochy kružnice je uvažován rozměr opsané kružnice k půdorysu hlavy svítidla

- Snadné čištění a dezinfekce svítidel

- Minimálně 3 sterilizovatelné rukojeti

- Snadné polohování a malé prostorové nároky

- Veškerý pohyb bez akustických projevů (např. vlivem tření, volnosti spojů a jiné)

- Garance životnosti LED zdrojů minimálně 30 000 hodin s kontrolním mikroprocesorem

- Výškově nastavitelné, naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla

- Vysoká kvalita dílenského zpracování:

  - Použité materiály nepodléhající korozivním účinkům

  - Dílce bez tzv. nálitků (např. výrobní přebytky či ostré nebo neopracované hrany)

  - Použité plastové materiály bez barevných změn a nepodléhající křehnutí vlivem UV záření nebo stáří

  - Spoje dílců bez vůlí, nesoudržnosti anebo deformace při ručním uchopení

Stavební připravenost:

- Výška betonového stropu přibližně 265 cm

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií

- Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ demontovat a ekologicky zlikvidovat stávající přístroj včetně vystavení protokolů o této likvidaci

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvody energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu)

- Součástí dodávky musí být dodání a instalace elektrického rozvaděče (pokud je technologií vyžadován), dodávka kotvících komponent či úpravu stávajících a dalšího spotřebního a instalačního materiálu, zakrytí a začištění otvorů po původním technickém řešení