Technická specifikace - OPG – panoramatický rentgen

Popis:

OPG – panoramatický rentgen s digitálním zpracováním obrazu pro Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Přístroj pro pořizování 2D snímků zubní oblasti pro diagnostiku a detekci chorob chrupu, čelistí a vedlejších dutin nosních, ústní a čelistní chirurgii, zvl. v traumatologii a také v ortodoncii a zubní implantologii.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

OPG – panoramatický rentgen

- Způsob volby parametrů snímku pomocí ovládacího panelu přístroje, případně pomocí rozhraní v PC

- Ovládání zařízení v českém jazyce

- Požadované snímkovací programy

  - Standardní panorama

  - Projekce sinu

  - TMJ klouby

  - Části oblouku (segmenty, levá a pravá polovina oblouku)

  - Snímkovací program pro ZPS (QC)

- Testovací režim (rotace bez záření)

- Musí umožnit provedení snímků pacientů vstoje, vsedě a hendikepovaných pacientů na invalidním vozíku

- Vozík / pojízdné křeslo s výškově stavitelným sedákem a podpěrou pro chodidla pro snímkování sedících pacientů

- Minimální výška opěry brady maximálně 107 cm

- Maximální výška opěry brady minimálně 165 cm

- Poloha pacienta vzhledem ke sloupu čelem

- Ustavení pacienta vůči zrcadlu

- Centrování pacienta pomocí zaměřovacích laserových paprsků (3 laserové paprsky)

- Funkce multifocal / 2D+

- Přizpůsobení vrstvy snímku morfologii pacienta

- Minimálně 2 motory pro zajištění pohybů při rotaci

- Nastavení expozičních hodnot dle předvolby snímkovacího programu a velikosti pacienta

- Manuální nastavení expozičních hodnot

- Dynamické řízení dávky

- Režim páteřní kompenzace

- Rozsah napětí rentgenky minimálně 60 – 84 kV

- Rozsah anodového proudu minimálně 6 – 10 mA

- Celková filtrace minimálně 2,5 mm Al

- Typ detektoru CMOS nebo CCD

- Velikost pixelu maximálně 100 µm pro CMOS, 50 µm pro CCD

- Prostorové rozlišení měřené na čárovém fantomu umístěném v řezné rovině minimálně 2,5 LP/mm

- SID v rozmezí 480 – 510 mm

- Faktor zvětšení 1,18 – 1,32

- Počet odstínů šedi minimálně 14 bit

- Plocha detektoru <146-152> x 6 mm

- Automatická změna výšky štěrbiny u dětského pacienta

- Doba scanu dospělý maximálně 15 s

- Doba scanu dítě maximálně 12 s

- Předpokládaná hodnota DAP před expozicí – zobrazení či v dokumentaci k přístroji

- Záznam skutečné hodnoty DAP (expozičních hodnot) k informacím o snímku (v obraze a DICOM header)

- Opěry polohování pro dostupné snímkovací režimy

  - Skusový blok minimálně 5 ks

  - Opěry bez možnosti skusu minimálně 3 ks

  - Opěry brady minimálně 3 ks

  - Ostatní opěry

  - Jednorázový spotřební materiál pro prvních 500 pacientů

- Instalace přístroje sloupem na podlahu s upevněním na zeď (bez podlahové základny zasahující mimo sloup přístroje)

- Ovládací tlačítko umístitelné do uzamykatelné schránky mimo snímkovnu, rukojeť s tlačítkem na pohyblivém přívodu včetně emergency tlačítka – pokud je nutné pro bezpečný provoz přístroje

- Uzamykatelná schránka na zeď pro pevné umístění monitoru zobrazujícího aktuální obraz z kamery sledující pacienta v průběhu vyšetření na přístroji a ovládacího tlačítka na pohyblivém přívodu a případně emergency tlačítka, pokud je nutné k bezpečnému provozu přístroje

- Součástí dodávky musí být:

  - Dohledový kamerový systém pro bezpečné vyšetření pacienta – kamera umístěná ve vyšetřovně a barevný dohledový monitor o úhlopříčce min. 10 palců umístěný v uzamykatelné schránce vně vyšetřovny včetně veškeré kabeláže

  - Pracovní polička o minimálně 3 policích umístitelná na zeď a vhodná pro umístění akviziční stanice k požadovanému přístroji a dalšího příslušenství pro provoz přístroje – včetně její instalace (hloubka polic 35-40 cm, délka polic 75-85 cm)

  - Kontrolní fantom pro ZPS součástí dodávky

  - Softwarové řešení QA, vyhodnocení ZPS

- Provoz na 230 V / 50 Hz

- Přístroj musí být připojitelný do elektrické zásuvky s vlastním chráničem 16A a vybavovacím proudem 30mA

Akviziční - ovládací stanice

- PC o velikosti maximálně minitower splňující níže uvedené požadavky a minimální požadavky požadované výrobcem dodávaného přístroje – velikost minitower je požadována z důvodu omezeného prostoru pro akviziční stanici

- Barevný LCD displej s úhlopříčkou minimálně 22“, s rozlišením minimálně 1344 x 768 pixel v případě poměru 16:9, s rozlišením minimálně 1280 x 1024 v případě poměru 4:3

- Klávesnice a myš, CD/DVD mechanika

- Výkonnostně odpovídající HW minimálně však:

  - RAM 8GB nebo vyšší

  - SSD 265 GB nebo vyšší

- Archivace na USB, CD, DVD

- Archivace na PACS

- Archivace ve formátech JPEG, TIFF

- Archivace ve formátu DICOM 3

- Operační systém minimálně WIN 10 Professional nebo Enterprice

- Komunikace po LAN

- Komunikační nástroje Dicom Store, Worklist, Query, MPPS

- SW vybavení:

  - Správa pacientských dat

  - SW pro akvizici prohlížení, úpravy a měření

- Splňující níže uvedené požadavky na připojení do sítě KZ, a.s. – viz. Další a zvláštní požadavky

Další a zvláštní požadavky:

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

    - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

    - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

    - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

    - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

    - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

    - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

    - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

    - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

  - Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů.

    - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

    - Pracoviště vyšetřovny a ovladovny musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

    - KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

    - KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.