Argon plazma koagulace pro Nemocnici Most, o.z.

Popis:

Elektrochirurgická koagulační jednotka s argonovým výstupem/modulem pro argon-plazma koagulaci pro řezání a koagulaci při endoskopické chirurgii v gastrointestinálním traktu.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Argon plazma koagulace (Nemocnice Most, Centrální endoskopie)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Vysokofrekvenční koagulace

- Elektrochirurgický generátor pro otevřené, laparoskopické a endoskopické výkony řízený mikroprocesorem

- Jednotka použitelná s endoskopickými/bronchoskopickými přístroji

- Modul/výstup pro argon-plazma koagulaci (APC)

- Režimy monopolární i bipolární koagulace

- Vysokofrekvenční výstup – monopolární módy:

  - 4 základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity, celkem 18 různých intenzit:

    - PureCut, Efekt 1,2,3  (Čistý řezací mód)

    - BlendCut, Efekt 1,2,3,4,5  (Smíšený řezací mód)

    - PulseCut Slow, Efekt 1,2,3,4,5 (Pulsní pomalý mód)

    - PulseCut Fast, Efekt 1,2,3,4,5 (Pulsní rychlý mód)

  - 4 základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity, celkem 18 různých intenzit:

    - SoftCoag, Efekt 1,2,3,4,5  (Jemná koagulace)

    - ForcedCoag, Efekt 1,2,3,4,5 (Silnějsí koagulace)

    - PowerCoag, Efekt 1,2,3,4,5 (Nejsilnější koagulace)

    - SpreyCoag, Efekt 1,2,3  (Sprejová koagualce)

- Vysokofrekvenční výstup – bipolární módy:

  - 1 základní mód pro bipolární řezání s nastavitelnými efekty:

    - BipolarCut, Efekt 1,2,3

  - 3 základní módy pro bipolární koagulaci s nastavitelnými efekty:

    - BisoftCoag, Efekt 1,2,3

    - AutoCoag, Efekt 1,2,3

    - RFCoag, Efekt 1,2,3

- Argon-plazma koagulační výstup:

  - 4 základní argon-plazma koagulační módy s nastavitelnými efekty intenzity, celkem 20 různých intenzit:

    - Forced Argon, Efekt 1,2,3,4,5  (Nepřerušovaný proud plazmy)

    - Pulse Argon Slow, Efekt 1,2,3,4,5 (Pulsující proud plasmy s pomalým sřídáním)

    - Pulse Argon Fast, Efekt 1,2,3,4,5 (Pulsující proud plasmy s rychlým sřídáním)

    - Smart Argon, Efekt 1,2,3,4,5 („Chytrý“ průběžně přizpůsobující se proud plasmy, na základě vzdálenosti sondy od tkáně)

- Maximální výstupní výkon alespoň 120 W

- SmartArgon – technologie bezpečná aplikace argon-plazma koagulace na cílovou tkáň odvíjející se od vzdálenosti APC sondy od tkáně a tím eliminace rizik způsobené náhlým pohybem pacienta, či vlivem peristaltiky v gastrointestinálním traktu

- Ovládání výstupu nožním bezdrátovým pedálem s možností přepínání jednotlivých nastavení jednotky přímo na pedálu

- Jednotka musí nabízet snadné, intuitivní a rychlé použití pomocí maximálně dvou kroků - připojením APC sondy do jednotky a stisknutím tlačítka pro kalibraci sondy musí být jednotka připravena k použití

- Veškeré zařízení a vybavení k této koagulaci musí být umístěno na vhodném převozní vozík

- Jednotka musí být ovládána pomocí dotykového displeje

- Součástí nabídky musí být propojovací kabel s vysokofrekvenční elektrochirurgickou jednotkou a tlaková redukce k láhvy argon plynu DIN 477-6.

- Kompatibilita s argon-plazma koagulačními sondami s axiálním, laterálním a radiálním zakončením

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2b Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne ……(vyplní účastník)………

Za společnost

……………………(vyplní účastník)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….