Vysokofrekvenční koagulace pro Nemocnici Děčín, o.z.

Popis:

Multioborová elektrochirurgická koagulační jednotka pro monopolární a bipolární elektrochirurgii s pokročilou bipolární koagulací a technologií pro uzavírání velkých cév k použití v otevřené i laparoskopické operativě s možností dalšího rozšíření o argon-plazmovou koagulaci a odsávačku chirurgického kouře.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Vysokofrekvenční koagulace (Nemocnice Děčín, Chirurgické oddělení)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Vysokofrekvenční elektrokoagulace

- Elektrochirurgický generátor s pokročilou bipolární koagulací pro otevřené, laparoskopické a endoskopické výkony řízený mikroprocesorem

- Režimy monopolární i bipolární koagulace a řezu se sadami nejrůznějších módů pro použití v obecné chirurgii, gynekologii, urologii včetně TUR, hrudní chirurgii, kardiologii, traumatologii, ortopedii a gastroenterologii

- V sadách módů musí být dostupné následující módy označované jako čistý, pulzní, jemný, silný, sprejový (povrchový)

- Mód pro provádění elektrochirurgie ve fyziologickém roztoku s detekcí umístění nástroje v tomto roztoku

- Mód pro bezpečné a účinné zatavování velkých cév a tkání (tzv. vessel sealing či ligace) až do průměru cévy 7 mm pro udržení tlaku krve až 600 mmHg a to bez průsaku krve v místě koagulace a nekrotizace tkáně

- Aktivní systém kontinuálního monitoringu zapnutého přístroje pro permanentní kontrolu bezpečnostních a výkonových systémů generátoru pro vyšší bezpečnost pacienta

- Aktivní systém automatického řízení dodávané vysokofrekvenční energie a homogenity elektrického oblouku zajišťující eliminaci jiskření

- Pokročilá bipolární technologie - automatické řízení přizpůsobení (regulace) výstupního výkonu k aktuálnímu stavu a druhu tkáně (aktuálních elektromagnetických vlastností tkáně) v průběhu aplikace vysokofrekvenční energie se stabilizací výkonu pro eliminaci produkce zuhelnatění a adheze (lepení) koagulovaných tkání k nástroji

- Nejvyšší dosažitelný/aplikovatelný výstupní výkon:

  - V režimech monopolárního řezu 400W

  - V režimech monopolární koagulace minimálně 240W

  - V režimech bipolárního řezu 400W

  - V režimech bipolární koagulace minimálně 360W

- Manuální uživatelské nastavování úrovní síly/efektu/výkonu pracovních (aplikačních) módů

- Výstupní konektory pro připojení minimálně 4 pracovních nástrojů současně

  - Všechny konektory multifunkční pro připojitelnost a použitelnost více druhů nástrojů u každého konektoru, tj. žádný z požadovaných konektorů nesmí mít jednu funkci či druh módu (příklady pouze pro ilustraci požadavku co je nepřípustné: použití pouze resektoskopu či nástrojů pro práci ve fyziologickém roztoku nebo pouze nástrojů pro ligaci cév nebo pouze nástrojů pro sprejovou koagulaci)

  - Požadovaná konfigurace výstupních konektorů – 2x mono a 2x bi

  - Minimálně jeden monopolární a jeden bipolární konektor musí umožňovat připojení nástrojů výrobce Erbe

- Automatické rozpoznávání připojených elektrod s automatickým načtením doporučených či naposledy použitých voleb a nastavení (někdy označováno jako systém Plug & Play), toto nesmí znemožňovat přenastavení parametrů pro daný nástroj

- Používání současně (simultánně) minimálně dvou nezávislých monopolárních výstupů/pracovních nástrojů ovládaných pomocí na sobě nezávislých spínacích prvků pro souběžnou nezávislou práci dvou operatérů

- Aktivace / spuštění musí být možné pomocí ručního spínače, nožního spínače, funkce autostart-stop (automatizovaná funkce nevyžadující sepnutí dalšího spínače pro spuštění vysokofrekvenční energie), dostupnost těchto tří možností dle druhy režimu/módu a pracovního nástroje

- Mód pro použití pracovního nástroje umožňující jak provedení koagulace tkáně s následným řezem tímto nástrojem

- Aktivní systém kontinuálního monitoringu kvality spoje neutrální elektrody s pacientem s kontrolou vodivosti přechodu kůže-elektroda a zamezení aplikace vysokofrekvenční energie v případě rizika nedostatečného rozložení energie na plochu neutrální elektrody jako systém eliminace vzniku popálenin pacienta průchodem velké energie přes malou plochu (průřez) na přechodu vnitřního (přístrojového) a vnějšího (pacientského) elektrického okruhu čili vzniku koagulace na nepracovní části elektrického okruhu

- Systém využívající jednorázové neutrální elektrody tzv. dělené (dvousekční), tvar vodivých plátů napomáhající plošnému rozložení energie tj. bez vnějších rohů čili namísto vnějšího rohu musí být realizován výrazný rádius (oblý roh)

- Zobrazování a ovládání nastavení přístroje prostřednictvím dotykového barevného displeje s vyšší odolností proti rozbití či poškrábání a dezinfekčním prostředkům používaných v prostředí operačních sálů a s úhlopříčkou minimálně 9 palců

- Nastavitelná intenzita podsvícení displeje

- Vizuální a akustická alarmová oznámení včetně textových instrukcí k provedení nápravy nedostatku

- Nastavitelná hlasitost akustických signálů

- Zobrazované texty a popisky v českém jazyce

- Programová paměť pro ukládání individuálně nastavených módů a jejich parametrů s textovým popisem uloženého programu definovaným uživatelem, kapacita uživatelských programů v počtu minimálně 350

- Přenos (export a import) alespoň některých uživatelských programů z/na přístroj prostřednictvím například paměťového USB média či jiné uživatelsky přístupné možnosti

- Použitelnost/připojitelnost/dostupnost pracovních nástrojů jednorázových i resterilizovatelných

- Použitelnost/připojitelnost/dostupnost sestavy bipolárního resektoskopu (v nabídce uvést resektoskopy spolupracující s generátorem)

- Použitelnost/připojitelnost/dostupnost resterilizovatelné neutrální elektrody

- Použitelnost/připojitelnost/dostupnost dvou nezávislých nožních spínačů

- Budoucí rozšiřitelnost o kompatibilní jednotku či přímo funkci s výstupem pro použití argon-plazma koagulace (APC)

- Budoucí rozšiřitelnost o modul či jednotku pro aktivní odsávání elektrochirurgického kouře a filtraci zplodin – tato musí být přímo či nepřímo řízena elektrochir. generátorem pro automatické spouštění odsávání při aplikaci vysokofrekvenční energie skrze nástroj, pro laparo i otevřenou operativu

- Příslušenství nebo spotřební materiál ke každému kusu minimálně v počtu:

  - 1 ks	vozík pro umístění přístroje včetně příslušenství, minimálně 2 brzditelná kolečka, madlo pro snadné uchopení při převozu

  - 1 ks	dvoupedálový nožní ovladač pro spouštění bipolárních i monopolárních režimů řezu a koagulace, tlačítko pro přepínání módů či programů

  - 1 ks	laparoskopický nástroj pro 5 mm pracovní kanál kombinující funkci koagulace s následným řezem, pro cévy a tkáně o průměru až 7 mm, s připojovacím kabelem délky minimálně 3 m

  - 50 ks	jednorázových dělených neutrálních elektrod

  - 2 ks	kabel pro jednorázové neutrální elektrody

  - 1 ks	elektrodový ruční držák (tzv. tužka) na výměnné elektrody s tlačítky minimálně pro spuštění řezu a koagulace, s přípojným kabelem délky minimálně 3 m

  - 5 ks	elektroda do ručního držáku ve tvaru nožíku s kulatým hrotem, šířka čepelky minimálně 2,5 mm

  - 2 ks	kabel pro bipolární pinzety, délka minimálně 3 m

  - 4 ks	bipolární pinzety odlišných velikostí a tvarů

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2d Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne ……(vyplní účastník)………

Za společnost

……………………(vyplní účastník)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….