# Technická specifikace

Lůžko vyhřívané

Popis:

Vyhřívaná lůžka pro Dětské a dorostové oddělení, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Lůžko vyhřívané

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Vyhřívané lůžko určené pro novorozence

- Mobilní stojan na 4 kolečkách z toho minimálně 2 brzditelná

- Nastavení náklonu do polohy trendelenburg a antitrendelenburg minimálně 12°

- Rozměry ložné plochy vhodné i pro péči o dvojčata:

  - šířka minimálně 48 cm

  - délka minimálně 65 cm

- Odklopné bočnice o výšce minimálně 15 cm

- Polohování lůžka (zdvih) v rozsahu minimálně 90–105 cm od země (tedy minimálně 15 cm)

- Vyhřívání lůžka:

  - Horní výhřevný zářič s minimálně jedním tělesem (zdrojem) tepelného záření konstruovaný tak, aby nepřekážel ošetřujícímu personálu

  - Vyhřívání lůžka z části, na které novorozenec leží, například

    - systém pro ohřev pacienta (elektricky vyhřívaná podložka) složený z řídící jednotky (generátoru, tepelného regulátoru) a 1 kusu elektricky vyhřívané matrace (podložky) ke každému nabízenému lůžku určené pro opakované použití, se snadno dezinfikovatelným povrchem, elektricky vyhřívaná matrace (podložka) musí být plně kompatibilní s rozměry ložné plochy lůžka, nebo

    - jiný systém či technologie účinně zajišťující tepelný komfort novorozence v této části lůžka, v tomto případě požadujeme ke každému nabízenému lůžku dodání matrace (podložky) se snadno  dezinfikovatelným povrchem, matrace (podložka) musí být plně kompatibilní s rozměry ložné plochy lůžka

- Provozní režim časově neomezeného předehřívání bez rušivých alarmů – režim nutný k dlouhodobému provozu v pohotovosti

- Minimálně 2 teplotní senzory

- Elektronický regulátor teploty s režimy manuální i automatické regulace teploty

- Provozní režim řízení teploty – manuální, nastavitelný výkon 0 - 100 %

- Provozní režim řízení teploty – teplotou novorozence, kožní sonda

- Vyšetřovací světlo

- Bezpečnostní zvukové a vizuální alarmy

- Lůžko vybaveno autodiagnostikou (automatické otestování/kontrola přístroje)

- Minimálně 2 elektrické zásuvky na ~230V pro připojení dalších přístrojů. Požadováno z důvodu nedostatečné vybavenosti zásuvkami v místnostech, kde budou lůžka umístěna. Elektrické zásuvky musí být standardní (typ E) a kompatibilní s běžnými vidlicemi přístrojových kabelů, nebo s dodanými přechodkami, které umožní připojení standardních vidlic kabelů přístrojů (např. infuzní techniky).

- Minimálně 3 police pro umístění dalších přístrojů nad úrovní ložné plochy (například infuzní techniky, monitoru SpO2 a podobně)

- Úložný prostor umístěný pod lůžkem

- Součástí musí být časovač vhodný pro APGAR

- Držák připevněný k lůžku pro umístění minimálně dvou infuzních vaků či lahví

- Lůžko musí být vybaveno integrovaným modulem LED fototerapie nebo LED fototerapie musí být konstrukčně řešená tak, že nesmí překážet ve vyhřívání výhřevným tělesům a nesmí být výhřevným tělesem ovlivňována její funkčnost (přehřívání přístroje nebo deformace plastových a kovových částí přístroje působením vyzařovaného tepla):

  - Nejvyšší spektrální intenzita záření minimálně 35 µW/cm2/nm pro pracovní vzdálenost minimálně 50 cm od zdroje záření (intenzita záření musí být ověřitelná nezávislým měřicím přístrojem)

  - Životnost světelného zdroje minimálně 50 000 hodin při zachování deklarovaných parametrů bez nutnosti výměny zdroje záření

  - Ozařovaná plocha minimálně 55 x 27 cm (při vzdálenosti ozařování 50 cm), požadovaná plocha se nesmí zmenšit při řešení s bočním postavením fototerapie

  - Monitorace teploty pacienta s alarmem nad 38 °C jako ochrana přehřátí pacienta v případě, že fototerapie není integrální součástí lůžka. Pokud je fototerapie integrální součástí lůžka, musí být funkce monitorace teploty pacienta s alarmem nad 38 °C jako ochrana proti přehřátí pacienta integrální součástí lůžka.

  - Integrovaný čítač provozních hodin minimálně pro servisní účely

  - Záruka (bezplatná výměna světelného zdroje) minimálně 30 000 provozních hodin

- Další příslušenství nutné k uvedení lůžka do provozu a ke splnění účelu použití

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2b Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne ……(vyplní účastník)………

Za společnost

……………………(vyplní účastník)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….