Technická specifikace -

# Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. -

Mobilní úpravna vody na principu reverzní osmózy -

část 1 - Přístroj pro kontinuální dialýzu CRRT (Nemocnice Chomutov, o.z., ARO oddělení)

Přístroj pro kontinuální dialýzu CRRT (1 ks):

Minimální technické požadavky:

- Mobilní systém pro akutní léčbu selhání ledvin, všechna kolečka otočná

- Musí umožňovat terapie:

  - CVVH (kontinuální venovenózní hemofiltrace)

  - CVVHD (kontinuální venovenózní hemodialýza)

  - CVVHDF (kontinuální venovenózní hemodiafiltrace)

- 6-ti pumpový systém

- Plně automatizovaná citrátová antikoagulace u terapie CVVHD a CVVHDF

- Kompletní menu a komunikace přístroje včetně nápovědy musí být v českém jazyce

- Barevný grafický displej – údaje o terapii, grafické zobrazení provozních tlaků

- Jednoduchá obsluha a setování – grafická a textová nápověda

- Automatický test přístroje před použitím v délce trvání do 10 min.

- Automatická bilance tekutin (s odchylkou ± 1%)

- Průběžné testování bilančního systému během terapie

- Integrovaný lineární dávkovač pro heparinovou antikoagulaci použitelný po celou dobu terapie u všech heparapinových i citrátových terapií

- Integrovaný ohřívač roztoků s minimálním rozsahem 35-39 °C nebo vypnutý

- Měření a alarmy provozních tlaků

- Detektor úniku krve na odpadní lince

- Detektor vzduchu na venózní a kalciové lince

- Váhový systém, velkokapacitní váhy, jak pro dialyzát, tak pro odpadní filtrát – nosnost alespoň 20kg

- Barevně rozlišené koncovky na jednotlivých vacích a setech k prevenci záměny, bez dalších přídavných konektorů

- Záložní akumulátor pro nouzový provoz min. 15 minut

- Možnost manipulace s přístrojem v průběhu terapie, aniž by bylo narušeno bilancování roztoků a koagulace

- Nouzové přerušení terapie stisknutím jediného tlačítka

- Chod krevní a citrátové pumpy i během výměny roztoků

- Zvukové a vizuální alarmy, barevně rozlišené dle závažnosti

- Barevný dotykový monitor - výklopný/natáčecí

- Přístroj s plně integrovanou SW řízenou automatickou citrátovou antikoagulací – automatický přepočet a úprava rychlosti dávkování citrátu a kalcia při změně parametrů terapie

- Podaný objem citrátu a kalcia je automaticky započítáván v celkové bilanci tekutin

- Je možná výměna setu s filtrem (dialyzátorem) během terapie bez nutnosti ukončení celé terapie

- Umožnění změny z citrátové antikoagulace na heparinovou během terapie bez nutnosti výměny setu a dialyzátoru

- Umožnění přerušení terapie/odpojení pacienta alespoň na 4 hodiny a následné opětovné napojení a pokračování v terapii bez nutnosti výměny setu

- Spotřební materiál v kompletních setech bez obsahu DEHP (ftalátů) se syntetickou parou sterilizovanou membránou pro jednotlivé typy terapií

- Softwarově integrovaný ohřívač roztoků