Technická specifikace -

# Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. -

Mobilní úpravna vody na principu reverzní osmózy -

část 2 - Mobilní úpravna vody na principu reverzní osmózy (Nemocnice Chomutov, o.z., ARO oddělení a Nemocnice Děčín, o.z., Nefrologicko-dialyzační oddělení)

Umístění:

- Nemocnice Chomutov o.z., ARO – 1 ks

- Nemocnice Děčín o.z., Nefrologicko-dialyzační oddělení – 1 ks

Minimální technické požadavky:

- mobilní úpravna vody na principu reverzní osmózy splňující požadavky na mikrobiologickou čistotu, technickou bezpečnost a ekonomičnost provozu

- jednoduchá obsluha a manipulace

- výkon: min. 50 l/hod při 15°C a tlaku 1,5 bar

- automatický selftest při zapnutí

- plně automatické čistící a dezinfekční programy horké dezinfekce

- vysoká kvalita permeátu pomocí dezinfekce všech částí přicházejících do styku s permeátem

- standardizované odběrové místo pro odběr vzorku permeátu

- pohotovostní režim stand-by a plně automatický proplach v režimu stand-by

- podsvícený displej pro zobrazení parametrů permeátu a úpravny vody

- regenerace nespotřebovaného permeátu a koncentrátu

- chod přístroje s nízkou úrovní šumu - hlučnost méně než 46 dB(A)

- integrovaný předfiltr

- transportní vozík s předúpravou vody a změkčovačem

- celé zařízení umístěné na vozíku s madlem, s dobrou pojízdností a ovladatelností

- monitorování netěsností uvnitř systému

- v rámci dodávky jsou rychlospojky a hadice pro připojení dialyzačních přístrojů

- úpravna vody musí splňovat požadavky normy ISO 23500:2011 Guidance for the preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies. Zadavatel připouští možnost nabídnutí jiného – rovnocenného řešení, které bude splňovat zadávací podmínky a sledovaný účel.

- mobilní úpravna vody vč. výše uvedeného příslušenství musí umožňovat funkčnost s dialyzačními přístroji společnosti B.Braun DIALOG IQ HDF On-line