Argon plazma koagulace pro Nemocnici Most, o.z.

Popis:

Elektrochirurgická koagulační jednotka s argonovým výstupem/modulem pro argon-plazma koagulaci pro řezání a koagulaci při endoskopické chirurgii v gastrointestinálním traktu.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Argon plazma koagulace (Nemocnice Most, Centrální endoskopie)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Vysokofrekvenční koagulace

- Elektrochirurgický generátor pro otevřené, laparoskopické a endoskopické výkony řízený mikroprocesorem

- Jednotka použitelná s endoskopickými/bronchoskopickými přístroji včetně dostupných flexibilních nástrojů k jednotce

- Modul/výstup pro argon-plazma koagulaci (APC)

- Režimy monopolární i bipolární koagulace

- Vysokofrekvenční výstup – monopolární módy:

  - Minimálně 4 módy pro monopolární řezání, s nastavitelnou intenzitou síly efektu (výkonem) minimálně ve 4 úrovních u každého módu:

    - Čistý řezací mód

    - Smíšený řezací mód

    - Pulsní pomalý mód

    - Pulsní rychlý mód

  - Minimálně 4 módy pro monopolární koagulaci, s nastavitelnou intenzitou síly efektu (výkonem) minimálně ve 3 úrovních u každého módu:

    - Jemná koagulace

    - Silná koagulace

    - Výkonová koagulace

    - Sprejová koagualce

- Vysokofrekvenční výstup – bipolární módy:

  - Minimálně 1 mód pro bipolární řezání, s nastavitelnou intenzitou síly efektu (výkonem) minimálně ve 3 úrovních:

    - Bipolární řez

  - Minimálně 3 módy pro bipolární koagulaci, s nastavitelnou intenzitou síly efektu (výkonem) minimálně ve 3 úrovních u každého módu:

    - Jemná koagulace

    - Automatická koagulace

    - Výkonová koagulace

- Argon-plazma koagulační výstup:

  - Minimálně 4 argon-plazma koagulační módy, s nastavitelnou intenzitou síly efektu (výkonem) minimálně v 5 úrovních u každého módu:

    - Nepřerušovaný proud plazmy

    - Pulsující proud plasmy s pomalým střídáním

    - Pulsující proud plasmy s rychlým střídáním

    - Průběžně přizpůsobující se proud plasmy, na základě vzdálenosti sondy od tkáně

- Maximální výstupní výkon alespoň 120 W

- Technologie bezpečné aplikace argon-plazma koagulace na cílovou tkáň odvíjející se od vzdálenosti APC sondy od tkáně a tím eliminace rizik způsobené náhlým pohybem pacienta, či vlivem peristaltiky v gastrointestinálním traktu

- Ovládání výstupu nožním pedálem s možností přepínání jednotlivých nastavení jednotky přímo na pedálu

- Jednotka musí nabízet snadné, intuitivní a rychlé použití pomocí maximálně dvou kroků - připojením APC sondy do jednotky a stisknutím tlačítka pro kalibraci sondy musí být jednotka připravena k použití

- Veškeré zařízení a vybavení k této koagulaci musí být umístěno na vhodný převozní vozík

- Jednotka musí být ovládána pomocí dotykového displeje

- Součástí nabídky musí být propojovací kabel s vysokofrekvenční elektrochirurgickou jednotkou a tlaková redukce k lahvi argon plynu DIN 477-6.

- Kompatibilita s argon-plazma koagulačními sondami s axiálním, laterálním a radiálním zakončením

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2b Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne ……(vyplní účastník)………

Za společnost

……………………(vyplní účastník)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….