Technická specifikace –

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. –

Diagnostická pracovní stanice

Multimodalitní diagnostická pracovní stanice pro Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Chomutov, Krajská zdravotní, a. s. Diagnostická stanice slouží ke zpracování a vyhodnocení snímků ze skiagrafie, skiaskopie, magnetické rezonance a počítačovou tomografii (CT).

Obecné požadavky:

- 2 ks multimodalitní diagnostické pracovní stanice skládající se z:

  - 1 ks   řídicí pracovní stanice

  - 1 ks   záložní zdroj napájení

  - 2 ks   diagnostický monitor

  - 1 ks   pracovní monitor

  - 1 ks   speciální medicínská grafická karta do PC

- Diagnostická pracovní stanice musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů

- Diagnostická pracovní stanice musí být kompatibilní se stávajícími systémy zobrazovacích metod na RDG oddělení Nemocnice Chomutov

- Zařízení bude instalováno do domény Krajské zdravotní a. s., budou na něj aplikována všechna pravidla a restrikce z členství v doméně vyplývající.

- Na zařízení bude možno nainstalovat antivirový software aktuálně používaný v Krajské zdravotní a.s. (Kaspersky Endpoint security for Windows)

Minimální technické požadavky:

Pracovní stanice	1 ks

- Pracovní stanice s odpovídajícím výkonem pro níže popsanou konfiguraci monitorů a grafické karty

- Procesor: minimálně 6ti jádrový, podpora 64 bit, CPU benchmark minimálně 15 000 bodů dle www.cpubenchmark.net

- Chipset: korporátní verze chipsetu odpovídající nabízenému CPU, podpora USB 3.0

- Operační paměť: minimálně 2x 8GB moduly, dále minimálně 2 sloty volné pro další rozšíření na 32 GB

- Pevný disk: minimálně 128GB SSD 2.5 inch SATA

- Optická mechanika: interní, čtení a vypalování CD/DVD, podpora -R/RW/+R/RW, SL/DL

- Interní sloty: minimálně 1x PCIe x16, 1x PCIe x4 (konektor x4), 1x PCIe x4 (konektor x16)

- Síťová karta: 10/100/1000 Mbps, podpora WoL, PXE, konektor RJ-45

- Zvuková karta: minimálně výstupy in a out vzadu

- USB 2.0 porty: minimálně 4x, minimálně 2 vpředu

- USB 3.0 porty: minimálně 6x, minimálně 2 vpředu

- Další porty: minimálně 1x sériový

- Klávesnice: plnohodnotná (104+ kláves, s numerickou částí), standardní velikosti s potiskem s českými znaky, rozhraní USB

- Myš: minimálně optická laserová 1000 dpi, rozhraní USB

- Operační systém: Microsoft Windows 10 Proffesional 64bit CZ OEM

- Rozměry šasi: Mini Tower, odhlučněný case s přídavným chlazením a odvodem tepla

- Napájecí zdroj: integrovaný v šasi, maximálně 290W, účinnost minimálně 85%, aktivní PFC

- Možnosti instalace klienta NIS/RIS a dalších aplikací

- Stanice není uzamčena pro případnou instalaci dalších SW nutných pro provoz zařízení v rámci IT infrastruktury Krajské zdravotní, a. s.

Záložní zdroj napájení	1 ks

- Zálohování stanice v případě výpadku proudu pomocí UPS minimálně 15 min

- Záloha UPS ES 1000VA nebo vyšší

- 230V

Grafická karta	1 ks

- Speciální medicínská grafická karta s odpovídajícím výkonem určená výrobcem monitoru pro připojení nabízených diagnostických monitorů (tzn. grafická karta, která je určena pro konkrétní typ nabízených diagnostických monitorů s napojením na náhledový monitor – musí podporovat DICOM zobrazení a kalibraci) – specifikace viz níže

  - Výstupy grafické karty: minimálně 4 digitální konektory DP nebo miniDP

Diagnostický monitor	2 ks

- Dle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích musí diagnostické monitory splňovat specifikaci pro zdravotnický prostředek třídy rizika nejméně IIa a musí mít kalibrovanou svítivost bílé barvy minimálně 400 cd/m2 pro skiagrafii a pro ostatní (kromě mamografie) minimálně 200 cd/m2

- Barevný LCD monitor (barevné i černobílé zobrazení)

- Rozlišení minimálně 3 Mpx

- Úhlopříčka minimálně 24″ (možná varianta 21″, resp. 21,3″)

- Jednotné podání barev a rovnoměrný jas

- Kalibrovatelná svítivost minimálně 400 cd/m2

- Kontrast minimálně 1000:1

- Kalibrace jasu

- LED podsvícení

- Stabilizovaný podsvit

- Barevná paleta minimálně 10 bitů (široký dynamický rozsah)

- Pozorovací úhel ve vodorovném i svislém směru minimálně 170°

- Antireflexní vrstva proti odrazu

- Orientace horizontálně i vertikálně

- Stojan monitoru musí umožňovat výškového nastavení minimálně 9 cm, sklopení dopředu/dozadu v rozsahu minimálně 5°-30° a otáčení doprava/doleva minimálně 20°

- Kompatibilní se standardem DICOM

- Vstupní porty minimálně DisplayPort a HDMI (možná varianta DVI-D)

- Integrovaný snímač pro automatickou kalibraci

Kancelářský (náhledový) monitor	1 ks

- Barevný LCD monitor sloužící pro NIS

- Úhlopříčka minimálně 24″

- Rozlišení minimálně 1280x1024 px

- Kontrast minimálně 1000:1

- Minimální svítivost 250 cd/m2

- Reproduktory

- LED podsvícení

- Pozorovací úhel minimálně 170°

- Výškově stavitelný

Požadované příslušenství:

- Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.