Technická specifikace
Analyzátor na vyšetřování glykovaného hemoglobinu (HbA1c) a karbohydrát deficientního transferinu (CDT)
Oddělení klinické biochemie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:
- analýza z primární zkumavky
- integrovaná čtečka čárových kódů
- kontinuální vkládání vzorků
- obousměrná komunikace s LIS – připojení do LIS (OpenLIMS Stapro) je součástí nabídky
- výkon minimálně 35 vzorků za hodinu (HbA1c)
- musí umožňovat analýzy vzorku z plné krve i hemolyzátu (HbA1c)
- hodnoty HbA1c bez interference HbF až do 20%
- hodnoty HbA1c bez interferencí v přítomnosti variantních hemoglobinů HbAD, HbAS, HbAC, HbAE
- návaznost stanovení na referenční metodu IFCC (HBA1c) resp. v souladu s doporučením IFCC WG-CDT (CDT)
- součástí dodávky je návod k obsluze v českém jazyce v tištěné podobě a 1x originální návod v anglickém jazyce

Obecné požadavky na předmět zakázky
- dodavatel předloží platná prohlášení o shodě nabízeného zboží i přístroje, vydaná dle legislativy evropské či národní; přístroj, reagencie a spotřební materiál musí být v souladu s Evropskou direktivou IVD 98/79 EC označeny značkou shody CE (označení přístroje CE na přístroji a uživatelském manuálu)
- spotřební materiál i přístroj musí zadavateli zabezpečit podmínky pro plnění požadavků ČSN 15189 v aktuálním znění