# Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Vyšetřovací světlo pro chirurgickou ambulanci II.“

Popis:

Vyšetřovací světlo pro chirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

•	1 ks	Vyšetřovací světlo

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Vyšetřovací světlo nástěnné

- Vyšetřovací světlo vhodné pro použití ve zdravotnictví v souladu s normou ČSN EN 60601

- Stropní upevnění, pod stropem je sádrokartonový podhled

- Délka ramene minimálně 175 cm, rameno musí mít minimálně 3 pohyblivé klouby (světlo se musí dát různě natáčet dle potřeb vyšetřujícího)

- Úhel otočení hlavy světla 360°

- LED technologie

- Transparentní kryt LED diod – odolný abrazi

- Vysoká světelná intenzita beze stínů, odlesku a oslnění

- Nastavitelná intenzita světla minimálně v 5 krocích či plynule

- Světlo bez tepelného sálání

- Intenzita osvětlení minimálně 54 000 lx

- Průměr světelného pole minimálně 14 cm při 1m vzdálenosti

- Světelná indikace intenzity osvětlení

- Světelná indikace zapnutí světla

- Hmotnost světla maximálně 15 kg

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….