Část č. 1 – Operační stoly pro Nemocnici Chomutov o. z.

Požadované minimální technické požadavky:

- univerzální systémový operační stůl pro všeobecnou operativu s variabilní konfigurací přídatných segmentů – snadná zaměnitelnost segmentů

- Požadovány operační stoly v konfiguraci:

  - 4 ks - základna systému s výsuvnými kolečky

  - 8 ks - operační deska systému

  - 8 ks - transportér operační desky výškově stavitelný

- přemístitelná základna operačního stolu bez nutnosti použití transportního vozíku

- RTG transparentní systémové desky operačních stolů vybavené bočními EURO lištami po celé délce operační desky

- kompletní modularita systémové operační desky tj. k základnímu segmentu možnost připojit zádové, hlavové, nožní, prolongační (urologicko-gynekologické) či extenční segmenty

- plně elektro-motoricky nastavitelný systém základních poloh operačního stolu

- nastavitelná výška operačního stolu v rozsahu min. 680  – 1 150mm (operační deska bez polsterů)

- operační desky s maximální šířkou 600 mm včetně EURO lišt

- minimální délka operační desky při plném sestavení segmentů 2 000 mm

- rozsah polohy Trendelenburg/antiTrendelenburg min. ±30°, elektricky

- boční náklon operační desky v rozsahu min. ±20°, elektricky

- pohyb základního zádového segmentu v rozsahu min. +70°/-30°, elektricky

- mechanicky ovládaný sklon nožních segmentů nezávisle v rozsahu min. ± 90°

- akustické upozornění personálu při dosažení mezních poloh

- mechanická stabilita a nosnost operačního stolu ve všech polohách min. 250 kg

- musí umožňovat navážet operační desku na základnu systému obousměrně (hlava-nohy), systém musí být vybaven rozpoznáváním napojeného příslušenství - s automatickým rozpoznáváním orientace desky

- zabudovaný záložní ovladač v boku základny operačního stolu s bezpečnostním prvkem proti nechtěnému pohybu, přístupné i s nasunutým transportérem

- požadován dálkový bezdrátový ovladač

  - s pamětí nastavitelných pozic, a to min. 3 přednastavených pozic

  - musí taktéž umožňovat rychlé a automatické nastavení do základní „nulové“ pozice operační desky prostřednictvím jednoho tlačítka ovladače

  - součástí dodávky jeden dálkový ovladač a jedna dobíjecí jednotka ovladače ke každé základně operačního stolu tj. 4 ks

  - požadovaný ovladač musí mít podsvícený displej a musí zobrazovat dosažené polohy

  - funkce na dálkové ovládání: výškové polohování, Trendelenburg, antiTrendelenburg, laterální náklony, podélný posuv, polohování zádové sekce a podložek nohou synchronně i každá zvlášť

  - dobíjení ovladačů indukčně (vyšší hygienický standard)

- vysokokapacitní akumulátory v základně systému -  musí umožňovat provoz operačního stolu min. 6 dnů bez dobíjení (myšleno nových akumulátorů)

- taková konstrukce základny stolu, aby umožňovala postoj a pohyb operačního týmu u stolu, a to včetně umístění instrumentačního stolku a umístění RTG přístroje – C ramene pro obvyklé pozice akvizice

- mobilita transportéru s deskou, s možností snadné změny směru pojezdu - podmínkou je pohyb a ovladatelnost transportéru s operační deskou s pacientem jednou osobou

- nosnost transportéru min. 250 kg

- transportér systému operačního stolu, který má velká kolečka (min. 80 mm) pro snadný a dobře ovladatelný transport

- operační stůl musí disponovat stabilní operační základnou s krytem základny z ušlechtilé nerezové oceli - jakákoliv varianta povrchové úpravy barevným nástřik hlavy základny nebo zakrytování plastovým krytem není akceptována

- modulární a variabilní zaměnitelnost segmentů operační desky pro kompletní chirurgickou operativu – s vyloučením možnosti vzniku nesprávné konfigurace - možnost vzájemné výměny segmentů všech operačních stolů

- napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami – bez nutnosti dotahování

- polohovatelný hlavový segment v šíři operační desky v provedení s dvou kloubovým nastavením - pro všechny operační desky

- polohovatelnost podložek nohou při použití segmentového nožního prvku – nezávisle i společně, roztažitelné, vyklánění do „V“ tvaru

- Požadovány standardní polstery:

  - snímatelné polstery, odolné všem běžně používaným dezinfekčním roztokům (vodě nepropustné)

  - snižující riziko proleženin (vyrobené z vícevrstvého materiálu s minimálně 2 cm viskoelastické pěny)

  - výška min. 80 mm

- snadnost údržby a rezistence vůči všem běžným desinfekčním a mycím prostředkům používaných ve zdravotnictví

### Základní příslušenství ke všem operačním stolům:

- výškově i úhlově nastavitelný závěs ruky, polohovatelný, nahrazující anesteziologický rám - celkem 4 ks

- plně polohovatelné stranově i výškově kloubově nastavitelné podložky paže pacienta pro infusi, tvarované, délky min. 450 mm, s upínacím pásem - celkem  8 ks

- upnutí horní končetiny k hraně operační desky - celkem 4 ks

- podložka ruky infuzní základní včetně upínacího pásu - celkem 8 ks

- fixační pás na tělo pacienta - celkem 10 ks

- fixační pás na ruku k závěsu ruky – celkem 4 ks

- výškově stavitelný stojan na infuze se 4 háky, připojitelný k EURO liště desky operačního stolu - celkem 8 ks

- odkládací vozík pro veškeré příslušenství stolu – celkem 4 ks

### Specifické požadavky na operační desky – Všeobecná chirurgie + uro-gynekologie

- Požadováno 2 ks minimálně 5-ti (2 rozdělené nožní segmenty, základní segment, zádový segment, hlavový segment) + 2 ks minimálně 6-ti segmentové operační desky s možností odejmutí části zádového dílu pro zkrácení desky a možností umístění hlavového dílu na zbývající část blíže ke středové části pro operace v gynekologické poloze. Součástí 6-ti segmentových desek je elektricky ovládaný podélný osový plně motorizovaný posuv operační desky minimálně 250 mm

- Operační stůl splňující požadavky skiaskopické kontroly výkonu v obvyklých polohách při urologických výkonech

- Operační desky systému musí umožňovat polohu na zádech, lumbotomickou a gynekologickou. Požadována možnost rozevírání desek stolu pro vytvoření optimální operační polohy pacienta.

### Specifické požadavky na operační desky  – Všeobecná chirurgie + ortoped.-traumatologie

- Požadovány 2 ks minimálně 5-ti + 2 ks minimálně 7mi-segmentové operační desky,  z toho jedna s odnímatelnými ramenními segmenty (základní segment, zádový segment, hlavový a 4-segmentová sekce pro dolní končetiny).

- Operační stůl splňující požadavky skiaskopické kontroly výkonu v obvyklých polohách ve všeobecné chirurgii i traumatologii.

- Operační desky systému musí umožňovat polohu na zádech, lumbotomickou a gynekologickou. Požadována možnost rozevírání desek stolu pro vytvoření optimální operační polohy pacienta.

- 2 ks karbonové desky pro dolní končetiny 1200 mm x 600 mm

### Požadované příslušenství k operačním stolům na obor – Všeobecná chirurgie + uro/gynekologie

- Ramenní zarážky při pozici Trendelenburg -  celkem 3 páry

- Nožní zarážky pro pozici vysoký antiTrendelenburg - celkem 1 pár – každá noha zvlášť

- Americké schauty s hydraulicky přesně definovatelnou pozicí nohy - celkem  3 páry (z toho dva páry schautů pro obézní pacienty – nosnost min. 200 kg)

- Standardní schauty - celkem 2 páry

- Požadovány boční zarážky pro polohování pacienta s trojkloubovým mechanismem včetně opěrky (polsteru) – celkem 4 ks

- Požadovány boční zarážky (může být pouze výškově stavitelná) včetně opěrky (polsteru) – celkem 4 ks

- Požadována fixace vrchní (vnější) horní končetiny při operaci pacienta na boku (schaut na ruku s fixačním pásem) - celkem 2 ks

- Přídavný stolek pro operaci horní končetiny připojitelný na EURO lištu - celkem 1 ks (min. rozměr 60x35cm); karbonový

- Miska na tekutiny s držákem k euroliště, výsuvná, bez odtoku -  nerezová nádoba na jímání irigační tekutiny bez odtoku do odpadu s úchytem z obou stran nádoby k operačnímu stolu z důvodu potřebné stability – celkem 2 ks

### Požadované příslušenství k operačním stolům na obor – Všeobecná chirurgie + ortoped./traumatologie

- Artroskopický držák pro dolní končetinu – celkem 1 ks

- fixace hlavy pro odnímatelné ramenní segmenty – helma – celkem 1 ks

- Multikloubové zařízení pro horní končetinu, dovolující pohyb s končetinou ve všech směrech a úhlech, RTG transparentní – celkem 1 ks

- Vysoká podložka paže pro neoperovanou horní končetinu – celkem 1 ks

- Přídavný stolek pro operaci horní končetiny připojitelný na EURO lištu -  celkem 1 ks (min. rozměr 60x35cm); karbonový

- Trakční systém pro artroskopickou operaci ramene – trakce ve dvou rovinách, kompatibilní k připojení na EURO lištu

- Extenční aparát pro dolní končetiny s možností operace bérce včetně stojanu - sestava standardní, kovová. Součástí extenčních aparátů budou i adekvátní držáky DK – 1 pár plastových a 1 pár kožených bot.

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2a Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne ……(vyplní účastník)………

Za společnost

……………………(vyplní účastník)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….