Část č. 2 – Operační stůl pro Nemocnici Děčín o.z.

Operační stůl pro Chirurgické oddělení s umístěním na centrálních operačních sálech Nemocnice Děčín, o.z. Krajské zdravotní, a.s..

Požadované minimální technické požadavky:

- univerzální systémový operační stůl pro všeobecnou operativu s variabilní konfigurací přídatných segmentů – snadná zaměnitelnost segmentů

- minimálně 6-ti segmentové operační desky (základní dva segmenty, zádový, hlavový a 2-segmentová sekce pro dolní končetiny, roztažitelné do tvaru písmene „V“ i „U“).

- Požadovány operační stoly v konfiguraci:

  - 1 ks - základna systému s výsuvnými kolečky pro přesun

  - 2 ks - operační deska systému

  - 2 ks - transportér operační desky

- RTG transparentní systémové desky operačních stolů vybavené bočními EURO lištami po celé délce operační desky

- kompletní modularita systémové operační desky tj. k základním dvěma segmentům možnost připojit zádové, hlavové, nožní

- plně elektro-motoricky nastavitelný systém základních poloh operačního stolu

- požadována možnost pozice „flex“ a „reflex“ operační desky

- nastavitelná výška operačního stolu v rozsahu min. 630 – 1 050mm

- operační desky s maximální šířkou 600 mm včetně EURO lišt

- minimální délka operační desky při plném sestavení segmentů 2 000 mm

- rozsah polohy Trendelenburg/antiTrendelenburg min. 35°/35°, elektricky

- boční náklon operační desky v rozsahu min. ±20°, elektricky

- stůl musí umožňovat nastavení maximálního laterálního náklonu ± 20°, a zároveň Trendeleburg/antiTrendelenburg minimálně ± 30°, a to současně

- pohyb zádového segmentu v rozsahu min. +70°/-40°, elektricky

- elektricky ovládaný sklon nožních segmentů volitelně společně i nezávisle v rozsahu min. 20°/-90°

- nožní segmenty s výřezem do „V“

- elektricky ovládaný podélný osový plně motorizovaný posuv operační desky min. 320 mm

- antikolizní systém – k vyloučení nežádoucích extrémních poloh při motorickém posunu

- akustické upozornění personálu při dosažení mezních poloh

- nosnost operačního stolu min. 250 kg ve všech polohách i reverzní

- zabudovaný záložní ovladač v boku základny operačního stolu s bezpečnostním prvkem proti nechtěnému pohybu, přístupné i s nasunutým transportérem

- požadován dálkový bezdrátový ovladač

  - s pamětí nastavitelných pozic, a to min. 3 přednastavených pozic

  - musí taktéž umožňovat rychlé a automatické nastavení do základní „nulové“ pozice operační desky prostřednictvím jednoho tlačítka ovladače

  - součástí dodávky jeden dálkový ovladač a jedna dobíjecí jednotka ovladače

  - funkce na dálkové ovládání: výškové polohování, Trendelenburg, antiTrendelenburg, laterální náklony, podélný posuv, polohování zádové sekce a podložek nohou synchronně i každá zvlášť

- vysokokapacitní akumulátory v základně systému -  musí umožňovat provoz operačního stolu min. 4 dny bez dobíjení (myšleno nových akumulátorů)

- mobilita transportéru s deskou, s možností snadné změny směru pojezdu - podmínkou je pohyb a ovladatelnost transportéru s celým operačním stolem nebo operační deskou s pacientem jednou osobou

- nosnost transportéru min. 300 kg

- transportér systému operačního stolu, který má velká kolečka (min. 80 mm) pro snadný a dobře ovladatelný transport

- operační stůl musí disponovat stabilní operační základnou s krytem základny z ušlechtilé nerezové oceli - jakákoliv varianta povrchové úpravy barevným nástřik hlavy základny nebo zakrytování plastovým krytem není akceptována

- modulární a variabilní zaměnitelnost segmentů operační desky pro kompletní chirurgickou operativu – s vyloučením možnosti vzniku nesprávné konfigurace - možnost vzájemné výměny segmentů všech operačních stolů

- napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami – bez nutnosti dotahování šrouby

- polohovatelný hlavový segment v šíři operační desky v provedení s dvoukloubovým nastavením

- polohovatelnost podložek nohou při použití segmentového nožního prvku – nezávisle i společně, roztažitelné, vyklánění do „U“ i „V“ tvaru

- Požadovány standardní polstery:

  - snímatelné polstery, odolné všem běžně používaným dezinfekčním roztokům

  - antidekubitní systém - snižující riziko proleženin tzn. výška min. 80 mm

- snadnost údržby a rezistence vůči všem běžným desinfekčním a mycím prostředkům používaných ve zdravotnictví.

Příslušenství:

- rozšiřitelný, výškově i úhlově nastavitelný anesteziologický rám, polohovatelný, s prodlužovacími tyčkami

- plně polohovatelné stranově i výškově kloubově nastavitelné podložky paže pacienta pro infusi, tvarované, délky min. 450 mm, s upínacím pásem -  2 ks

- upnutí horní končetiny k hraně operační desky - 2 ks

- fixační pás na tělo pacienta - 2 ks

- odkládací vozík pro veškeré příslušenství stolu – 1 ks

- Ramenní zarážky při pozici Trendelenburg -  1 pár

- Nožní zarážky pro pozici vysoký antiTrendelenburg - celkem 1 pár – každá noha zvlášť

- Americké schauty s hydraulicky přesně definovatelnou pozicí nohy - celkem 1 pár

- Požadovány boční zarážky pro polohování pacienta s trojkloubovým mechanismem včetně opěrky (polsteru) – celkem 2 ks.

- Přídavný stolek pro operaci horní končetiny připojitelný na EURO lištu - 1 ks (min. rozměr 60x35cm)

- Miska na proplach konečníku – 1 ks

- Rám pro závěs horní končetiny nad krkem či hlavou pacienta včetně vlastního závěsu – 1 ks

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2d Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne ……(vyplní účastník)………

Za společnost

……………………(vyplní účastník)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….