Technická specifikace

Doplnění monitorovacího systému - monitory vitálních funkcí

Monitory vitálních funkcí pro Kardiochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Monitory musí být plně kompatibilní a navázány na stávající vybavení Kardiochirurgického oddělení, musí být kompatibilní se stávajícím systémem pro vzdálený náhled (Mobile Care Viewer – výrobce GE Healthcare) a kompatibilita se stávajícím HL7 serverem a jeho funkcionalitami (výrobce GE Healthcare).

Obecné požadavky:

- 3 ks …….. Monitor vitálních funkcí

Seznam požadovaných položek:

- 3 ks………Monitor vitálních funkcí

- 3 ks………Multiparametrický modul

- Příslušenství ke každému monitoru/modulu

Minimální technické požadavky:

Monitor vitálních funkcí nejvyšší výbavy

- Plochý barevný dotykový displej

- Minimálně 6 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) současně zobrazených na displeji

- Automatická detekce snímaných parametrů

- Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti

- Minimálně 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce

- Uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 72 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě

- Přeložení/převoz pacienta v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů od připojení pacienta 72 hodin

- Obousměrná komunikace se všemi monitory a centrální stanicí

- Návaznost na vybavení Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Kardiochirurgického oddělení a kardiochirurgického operačního sálu – monitorovací technika od výrobce GE Healthcare a musí být kompatibilní se stávajícím systémem pro vzdálený náhled (Mobile Care Viewer – výrobce GE Healthcare) a kompatibilita se stávajícím HL7 serverem a jeho funkcionalitami (výrobce GE Healtcare).

- Propojení monitorů do centrální monitorovací stanice, která je již instalována na Kardiochirurgickém oddělení (sesterna RES).

- Doplnění stávající centrální stanice (sesterna RES) o 3 licence pro sledování pacienta a FD 72h

- Propojení monitorů do centrální monitorovací stanice (sesterna Standard)

- Doplnění centrální monitorovací stanice (sesterna Standard) o 3 licence pro sledování pacienta

- Propojení do monitorovací sítě s možností zobrazení křivek a údajů z libovolného monitoru na libovolném jiném monitoru

- Vzdálená správa monitoru po monitorovací síti, vzdálený přístup k event logu, vzdálené sledování parametrů HW– komunikace se stávajícím Mobile Care Serverem (výrobce GE Healthcare)

- Tisk na laserovou tiskárnu připojenou jak k monitoru, tak i k centrální stanici

- Minimálně 3 úrovně akusticky a vizuálně rozlišených alarmů

- Držáky pro upevnění monitorů u lůžka –monitor vitálních funkcí bude umístěn na zdi u lůžka.

- Ovládání monitorů v českém jazyce

- Česká klávesnice

- Identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 nebo pomocí čtečky čarových kódu

- Připravenost pro budoucí integraci do PDMS (Patient Data Management System) pomocí stávající již přítomné technické infrastruktury (gateway server od výrobce GE)

- Monitor musí umožnit natočení 12 svodového EKG do monitoru a následného odeslání do systému MUSE

- Požadované měřené parametry:

  - Monitorace EKG z 5 nebo 12 svodů s interpretací, detekce arytmií včetně fibrilace síní, ST analýza, respirační frekvence

  - 4x invazivní tlak– je možné zajistit dodáním rozšiřujícího modulu

  - Neinvazivní tlak - NIBP

  - SpO2 Masimo

  - 2x teplota

  - Ukládání nebo načtení 12 svodového záznamu EKG do systému MUSE – součástí nabídky musí být všechny potřebné licence monitoru pro načtení a uložení 12 svodového záznamu EKG

Multiparametrický modul

- Integrovaná barevná dotyková obrazovka velikosti alespoň 7 palců a s možností zobrazení až 4 křivek současně

- Provoz na uživatelsky vyměnitelný bateriový zdroj minimálně po dobu 5 hodin

- Odolnost proti pádu z výšky pacientského lůžka

- Přístroj musí umožnit připojení minimálně 7 vstupů současně:

  - elektrokardiogram (5 a 10 svodů)

  - 2 invazivní tlaky - IBP

  - saturace periferní krve kyslíkem (SpO2 Masimo)

  - 2 teplotní čidla

  - Neinvazivní tlak – NIBP

- Váha přístroje maximálně 2 kg včetně baterie

- Umístění modulu na rameno na pravou nebo levou stranu přístroje

Příslušenství ke každému monitoru/modulu:

- Příslušenství pro měření EKG z 5 svodů

- Příslušenství pro měření EKG z 10 svodů

- Příslušenství pro měření 4x invazivních tlaků

- Znovupoužitelný senzor pro měření SpO2 – Masimo pro dospělé pacienty

- Příslušenství pro měření teploty (jícnové, rektální, povrchové čidlo)

- Manžety pro měření NIBP pro dospělé pacienty minimálně ve 3 velikostech (pro opakované použití)

- Čtečka čárových kódů

Další a zvláštní požadavky:

- Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

    - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

    - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

    - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….