# Technická specifikace

Systémy pro monitorování pacientských životních funkcí včetně centrálních monitorovacích stanic

Popis:

Monitorovací systémy kompletně vybavené pro Interní a Neurologické oddělení, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Systém č. 1 (kardio JIP) a Systém č. 2 (metabolická jednotka) budou umístěny na interním oddělení, které je rozděleno do dvou stanic – kardiologický JIP a metabolická jednotka. Pro každý systém musí být dodána centrální monitorovací stanice, kdy tyto centrální monitorovací stanice musí mezi sebou komunikovat a musí umožnit sledování monitoru životních funkcí z druhé stanice. V budoucnu musí toto řešení umožnit rozšíření i pro intermediární jednotku na neurologické oddělení. Systém č. 3 bude umístěn na intermediární jednotce na neurologickém oddělení, která je umístěna o 2 patra výš v tentýž budově. Do budoucna by monitorovací systémy měly být schopny spolu komunikovat, aby byl možný náhled na všechny pacienty ve všech třech monitorovacích systémech.

Nabídka monitorů včetně přenosných multiparametrických modulů a centrálních monitorovacích stanic musí splňovat to, že pacienti se budou přemísťovat z interní oddělení JIP na intermediární jednotku a proto požadujeme dodávku kompletního systému, kdy převoz pacienta nebude znamenat přepojování kabelů a dalšího příslušenství. Po dobu transportu budou vitální funkce zaznamenávány a po připojení pacienta na lůžko budou automaticky přehrány do centrální monitorovací stanice. Požadované rozšiřující moduly musí být možné použít u libovolného požadovaného monitoru přes všechny systémy. Možnost budoucího připojení monitorovacího systému č.1 a č. 2 do vyhodnocovacího systému MUSE minimálně jako připojení pro přenos souborů ve formátu DICOM (v RAW datech vhodných pro proměřování EKG) nebo ve formátu PDF nebo JPEG nebo TIFF nebo XML a nebo DOC.

Seznam požadovaných položek:

Systém č. 1 – Nemocnice Most, o.z., Interní oddělení – kardio JIP

- 8 ks Monitor životních funkcí

- 1 ks Centrální monitorovací stanice (pro monitoraci kardio JIP)

- 1 ks Centrální monitorovací stanice (pro monitoraci telemetrů)

- 8ks Telemetr

Systém č. 2 – Nemocnice Most, o.z., Interní oddělení – metabolická jednotka

- 6 ks Monitor životních funkcí

- 1 ks Centrální monitorovací stanice

Systém č. 3 – Nemocnice Most, o.z., Neurologické oddělení – intermediární jednotka

- 4 ks Monitor životních funkcí

- 1 ks Centrální monitorovací stanice

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Systém č. 1 a č. 2 – Monitor životních funkcí

- Modulární monitor vitálních funkcí

- Musí umožnit připojit minimálně 2 rozšiřující moduly

- S výstupem pro připojení externího displeje – minimálně DVI výstup

- Barevný dotykový displej s úhlopříčkou minimálně 15“ třídy medical grade

- Minimálně 6 křivek současně zobrazených na displeji

- SW v češtině

- Ochrana proti defibrilačnímu pulsu

- Paměť minimálně 24 hodin s minimálně 1 minutovým rozlišením s grafickými a tabulárními trendy

- Konektor pro zapojení do stávající datové sítě - LAN

- Minimálně 5 předdefinovaných režimů monitoru po zapnutí

- Jednotná SW a jednotné uživatelská rozhraní

- Musí umět zobrazit z monitoru data jiného monitoru připojeného na monitorovací centrálu v Systému č. 1 (interní oddělení – kardio JIP) a Systému č. 2 (Interní oddělení – metabolická jednotka)

- Světelné alarmy, zvukové signály s nastavitelnou intenzitou, s možností ovládání z centrály

- Každý monitor musí umět měřit:

  - Kapnometrie/kapnografie metodou sidestream pomocí rozšiřující modulu

  - Stanovení srdečního výdeje termodiluční metodou s výpočtem hemodynamických a ventilačních parametrů

  - 4-kanálového EEG se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji

- Součástí nabídky musí být rozšiřující moduly v následujících počtech:

  - 1ks		Rozšiřující modul pro měření 4-kanálového EEG se zobrazením křivek a číselných údajů

  - 2ks		Rozšiřující modul pro měření kapnometrie/kapnografie metodou sidestream

  - 1ks		Rozšiřující modul pro stanovení srdečního výdeje termodiluční metodou s výpočtem hemodynamických a ventilačních parametrů (uvedené názvy resp. zkratky jsou pouze jako příklad, Zadavatel bude akceptovat jiné názvosloví resp. zkratky parametrů při zachování medicínského a klinického účelu) minimálně:

Continuous cardiac output (CCO)

Stroke volume (SV)

Stroke volume index (SVI)

Stroke volume variation (SVV)

Cardiac function index (CFI)

Global end-diastolic volume (GEDV)

Global end-diastolic volume index (GEDI)

Intrathoracic blood volume (ITBV)

Intrathoracic blood volume index (ITBI)

Pulse pressure variation (PPV)

Global ejection fraction (GEF)

Index of left ventricular contractility (dPmx)

Systemic vascular resistance (SVR)

Systemic vascular resistance index (SVRI)

Extravascular lung water (EVLW)

Extravascular lung water index (ELWI)

Cardiac power output (CPO)

Cardiac power index (CPI)

Pulmonary vascular permeability index (PVPI)

- Každý monitor musí být vybaven multiparametrickým přenositelným modulem s kontinuálním sběrem dat i po dobu transportu, pro měření níže uvedených parametrů:

  - Přenositelný modul musí umět monitorovat na interní baterii po dobu minimálně 2 hodin

  - Přenos modulu bez přepojování kabelů a čidel, bez nutnosti nulování invazivních tlaků

  - Respirace impedanční metodou

  - Minimálně 1 měření teploty (rektální/jícnová a povrchová)

  - SpO2

  - NIBP měření

  - Minimálně 2xIBP

  - EKG s analýzou arytmií (V-fib, A-fib, komorová bradykardie, tachykardie) v reálném čase

  - 12 svodové EKG

  - EKG snímané z 3/5/10 svodů (žil), rozměření ST úseku se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a se stanovením QT/QTc

- Schopnost identifikace pacienta a načtení demografických dat na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – možné řešení i načtení dat přes centrální monitorovací stanici (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s NIS není součástí nabídky)

- Možnost budoucího připojení do vyhodnocovacího systému MUSE minimálně jako připojení pro přenos souborů ve formátu DICOM (v RAW datech vhodných pro proměřování EKG) nebo ve formátu PDF nebo JPEG nebo TIFF nebo XML a nebo DOC

- Včetně veškerého příslušenství nezbytného pro zajištění všech výše uvedených požadavků

- Minimální příslušenství nebo spotřební materiál ke každému kusu monitoru:

  - 1 ks 3svodového EKG kabelu

  - 7 ks 5svodového EKG kabelu na oddělení

  - 2 ks 12svodového EKG kabelu na oddělení

  - 1 ks opakovaně použitelného čidla SpO2 na prst

  - 1 ks opakovaně použitelného teplotního čidla pro měření povrchové teploty

  - 2 ks opakovaně použitelného teplotního čidla pro měření centrální teploty (v hltanu nebo jícnu) na oddělení

  - Minimálně 2 ks kabelů pro napojení měření invazivních tlaků (IBP převodník výrobce B.Braun)

  - Manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro každou kategorii dospělých pacientů (od každé velikosti minimálně 1 ks manžety)

  - Příslušenství pro měření EEG (pouze pro 1 ks monitorů)

Systém č. 1 – Centrální monitorovací stanice (pro monitoraci kardio JIP)

- Plná obousměrná komunikace s monitory v síti pomocí stávající kabelové sítě (Zadavatel požaduje v rámci nabídky dodání technických požadavků na dodávku switchů, které budou splňovat požadavky na připojení monitorů VF a centrály v monitorovacím systému a bude splňovat požadavky na komunikaci mezi oběma požadovanými monitorovacími systémy na interním oddělení)

- Vhodná pro zobrazení až 18 jednotek (monitorů vit.funkcí a telemetrů)

- Režim sledování minimálně 8 pacientů (připojených na monitoru vit.funkcí nebo na telemetru) a současně sledování minimálně 2 křivek u každého z nich na jedné obrazovce i odděleně na dvou obrazovkách

- Možnost konfigurace zobrazení těchto parametrů: EKG, saturace, těl. teplota, NIBP, IBP, ICP – dle aktuálních potřeb

- Zobrazení detailu vybraného monitoru

- Světelné a zvukové alarmy, více úrovní alarmů vitálních funkcí, samostatné technické alarmy (možnost konfigurace a ovládání alarmů z centrály)

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrále

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů

- Uložení trendů minimálně 72 hodin, možnost prohlížení plných křivek 72hodin

- Tisk alarmů (událostí, které alarm vyvolaly), trendů, křivek, pacientských záznamů, tisk záznamů

- Detailní pozorování a analýza vybraného pacienta

- Ovládání a nastavování lůžkových monitorů dálkově z centrály (zadání dat pacienta, nastavení, alarmy)

- Uživatelské rozhraní v ČJ

- 2ks plochý displej o úhlopříčce minimálně 22“

- Ovládaní pomocí klávesnice a myši

- Připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu – tiskárna součástí nabídky

- Kompatibilita s požadovanými lůžkovými monitory vitálních funkcí (viz výše uvedené)

- Schopnost identifikace pacienta a načtení demografických dat na základě seznamu, který si monitorovací centrála načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – HW a SW není součástí nabídky, připravenost systému na tento požadavek

- Zálohovací zdroj napájení pro centrálu po dobu minimálně 30 minut

Systém č. 1 – Centrální monitorovací stanice (pro monitoraci telemetrů)

- Plná obousměrná komunikace s monitory v síti pomocí stávající kabelové sítě (Zadavatel požaduje v rámci nabídky dodání technických požadavků na dodávku switchů, které budou splňovat požadavky na připojení monitorů VF a centrály v monitorovacím systému a bude splňovat požadavky na komunikaci mezi oběma požadovanými monitorovacími systémy na interním oddělení)

- Vhodná pro zobrazení až 8 jednotek (telemetrů)

- Vhodná pro zobrazení i monitorů vitálních funkcí

- Režim sledování minimálně 8 pacientů (připojených na telemetru)

- Zobrazení detailu vybraného telemetru

- Světelné a zvukové alarmy, více úrovní alarmů vitálních funkcí, samostatné technické alarmy (možnost konfigurace a ovládání alarmů z centrály)

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrále

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů

- Uložení trendů minimálně 72 hodin, možnost prohlížení plných křivek 72hodin

- Tisk alarmů (událostí, které alarm vyvolaly), trendů, křivek, pacientských záznamů, tisk záznamů

- Detailní pozorování a analýza vybraného pacienta

- Ovládání a nastavování dálkově z centrály (zadání dat pacienta, nastavení, alarmy)

- Uživatelské rozhraní v ČJ

- 1ks plochý displej o úhlopříčce minimálně 22“

- Ovládaní pomocí klávesnice a myši

- Připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu

- Kompatibilita s požadovanými lůžkovými monitory vitálních funkcí (viz výše uvedené)

- Schopnost identifikace pacienta a načtení demografických dat na základě seznamu, který si monitorovací centrála načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – HW a SW není součástí nabídky, připravenost systému na tento požadavek

- Zálohovací zdroj napájení pro centrálu po dobu minimálně 30 minut

Systém č. 1 – Telemetr

- Malé, lehké kompaktní zařízení

- Hmotnost maximálně 300 g

- Pro monitorování stavu kardiologických pacientů

- Měření 3/5/6 svodové EKG

- Napájení: Li-Ion akumulátor nebo 2 baterie AA pro provoz na dobu minimálně 30 hodin. Li-lon akumulátory součástí nabídky nebo 2 AA baterie součástí nabídky pro každý telemetr

- Voděodolnost minimálně IPX7

- Zobrazení na centrální monitorovací stanici Systému č. 1 pro telemetrii

- Pokrytí telemetrické sítě po celém lůžkovém oddělení – součástí nabídky, v případě využití technologie WiFi pro přenos telemetrických dat je možné využít stávající WiFi pokrytí používané Zadavatelem v poskytnutém rozsahu

- Každý telemetrický vysílač musí obsahovat SW pro snímání saturace, aktivace připojení saturačního kabelu a saturačního sensoru

- Zadavatel nepožaduje stejnou technologii měření SpO2 jako u monitorů vitálních funkcí

- Součástí dodávky bude pouze 5ks příslušenství pro měření SpO2

- Automatická analýza, záznam a tisk arytmií ze 2 svodů (minimálně asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.)

- Detekce stimulačních impulzů

- Indikace stavu baterií

Systém č. 2 – Centrální monitorovací stanice

- Plná obousměrná komunikace s monitory v síti pomocí stávající kabelové sítě (Zadavatel požaduje v rámci nabídky dodání technických požadavků na dodávku switchů, které budou splňovat požadavky na připojení monitorů VF a centrály v monitorovacím systému a bude splňovat požadavky na komunikaci mezi oběma požadovanými monitorovacími systémy na interním oddělení)

- Sběr a archivace dat pro minimálně 8 lůžkových monitorů

- Režim sledování minimálně 8 pacientů a současně sledování minimálně 2 křivek u každého z nich na jedné obrazovce i odděleně na dvou obrazovkách

- Možnost konfigurace zobrazení těchto parametrů: EKG, saturace, těl. teplota, NIBP, IBP, ICP – dle aktuálních potřeb

- Zobrazení detailu vybraného monitoru

- Světelné a zvukové alarmy, více úrovní alarmů vitálních funkcí, samostatné technické alarmy (možnost konfigurace a ovládání alarmů z centrály)

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrále

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů

- Uložení trendů minimálně 72 hodin, možnost prohlížení plných křivek 72 hodin

- Tisk alarmů (událostí, které alarm vyvolaly), trendů, křivek, pacientských záznamů, tisk záznamů

- Detailní pozorování a analýza vybraného pacienta

- Ovládání a nastavování lůžkových monitorů dálkově z centrály (zadání dat pacienta, nastavení, alarmy)

- Uživatelské rozhraní v ČJ

- 2ks plochý displej o úhlopříčce minimálně 22“

- Ovládaní pomocí klávesnice a myši

- Připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu – tiskárna součástí nabídky

- Kompatibilita s požadovanými lůžkovými monitory vitálních funkcí (viz výše uvedené)

- Schopnost identifikace pacienta a načtení demografických dat na základě seznamu, který si monitorovací centrála načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – HW a SW není součástí nabídky, připravenost systému na tento požadavek

- Zálohovací zdroj napájení pro centrálu po dobu minimálně 30 minut

Systém č. 3 – Monitor vitálních funkcí

- Modulární monitor vitálních funkcí

- Musí umožnit připojit minimálně 2 rozšiřující moduly

- Barevný dotykový displej s úhlopříčkou minimálně 15“

- Minimálně 6 křivek současně zobrazených na displeji

- SW v češtině

- Ochrana proti defibrilačnímu pulsu

- Paměť minimálně 24 hodin s minimálně 1 minutovým rozlišením s grafickými a tabulárními trendy

- Konektor pro zapojení do stávající datové sítě - LAN

- Napájení: ze sítě i z baterie, možnost transportního provozu až na 2 hodiny při maximálním zatížení přístroje, baterie i napájecí kabel součástí nabídky

- Minimálně 3 předdefinované režimy monitoru po zapnutí

- Jednotná SW a jednotné uživatelská rozhraní

- Musí umět zobrazit z monitoru data jiného monitoru připojeného na stejnou monitorovací datovou síť

- Světelné alarmy, zvukové signály s nastavitelnou intenzitou, s možností ovládání z centrály

- Každý monitor musí umět měřit:

  - Kapnometrie EtCO2 metodou sidestream nebo microstream pomocí rozšiřující modulu

  - Stanovení srdečního výdeje termodiluční metodou s výpočtem hemodynamických a ventilačních parametrů

  - 4-kanálového EEG se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Součástí nabídky musí být rozšiřující moduly v následujících počtech:

  - 1ks		Rozšiřující modul pro měření 4-kanálového EEG se zobrazením křivek a číselných údajů

- Každý monitor musí být vybaven multiparametrickým přenositelným modulem s kontinuálním sběrem dat i po dobu transportu pro měření níže uvedených parametrů:

  - Přenositelný modul musí umět monitorovat na interní baterii po dobu minimálně 2 hodin

  - Respirace impedanční metodou

  - Minimálně 1 měření teploty (rektální/jícnová a povrchová)

  - SpO2

  - NIBP měření

  - Minimálně 2xIBP

  - EKG snímané z 3/5/10 svodů (žil), rozměření ST úseku se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a se stanovením QT/QTc

  - EKG s analýzou arytmií (V-fib, A-fib, komorová bradykardie, tachykardie) v reálném čase

  - 12 svodové EKG

- Schopnost identifikace pacienta a načtení demografických dat na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – možné řešení i načtení dat přes centrální monitorovací stanici (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s NIS není součástí nabídky)

- Včetně veškerého příslušenství nezbytného pro zajištění všech výše uvedených požadavků

- Minimální příslušenství nebo spotřební materiál ke každému kusu monitoru:

  - 1 ks 3svodového EKG kabelu

  - 1 ks 5svodového EKG kabelu na oddělení

  - 1 ks 12svodového EKG kabelu na oddělení

  - 1 ks opakovaně použitelného čidla SpO2 na prst

  - 1 ks opakovaně použitelného teplotního čidla pro měření povrchové teploty

  - 1 ks opakovaně použitelného teplotního čidla pro měření centrální teploty (v hltanu nebo jícnu)

  - Minimálně 2 ks kabelů pro napojení měření invazivních tlaků

  - Manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro každou kategorii dospělých pacientů (od každé velikosti minimálně 1 ks manžety)

  - Příslušenství k měření EEG

Systém č. 3 – Centrální monitorovací stanice

- Plná obousměrná komunikace s monitory v síti pomocí stávající kabelové sítě

- Technická realizace monitorovací sítě lůžkových monitorů + centrály do stávající datové sítě

- Sběr a archivace dat pro minimálně 4 lůžkové monitory

- Vhodná pro zobrazení až 8 lůžkových monitorů na stejné komunikační síti

- Režim sledování minimálně 8 pacientů a současně sledování minimálně 2 křivek u každého z nich na jedné obrazovce i odděleně na dvou obrazovkách

- Možnost konfigurace zobrazení těchto parametrů: EKG, saturace, těl. teplota, NIBP, IBP, ICP, EEG – dle aktuálních potřeb

- Zobrazení detailu vybraného monitoru

- Světelné a zvukové alarmy, více úrovní alarmů vitálních funkcí, samostatné technické alarmy (možnost konfigurace a ovládání alarmů z centrály)

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrále

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů

- Uložení trendů minimálně  72 hodin, možnost prohlížení plných křivek 72 hodin

- Tisk alarmů (událostí, které alarm vyvolaly), trendů, křivek, pacientských záznamů, tisk záznamů

- Detailní pozorování a analýza vybraného pacienta

- Ovládání a nastavování lůžkových monitorů dálkově z centrály (zadání dat pacienta, nastavení, alarmy)

- Uživatelské rozhraní v ČJ

- 1ks plochý displej o úhlopříčce minimálně 22“

- Ovládaní pomocí klávesnice a myši

- Připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu – tiskárna součástí nabídky

- Kompatibilita s požadovanými lůžkovými monitory vitálních funkcí (viz výše uvedené)

- Schopnost identifikace pacienta a načtení demografických dat na základě seznamu, který si monitorovací centrála načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – HW a SW není součástí nabídky, připravenost systému na tento požadavek

- Zálohovací zdroj napájení pro centrálu po dobu minimálně 30 minut

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….