Chirurgický CO2 laser s kolposkopem

Popis:

CO2 laser propojený s kolposkopem k provádění laserové chirurgie v gynekologii.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Chirurgický CO2 laser

- CO2 laser o výkonu 30 W s možností budoucího upgradu na 60 W

- Vlnová délka 10,6 µm

- Emisním paprsek TEM00

- Určený minimálně pro tyto výkony:

  - Řezání tkáně

  - Koagulace tkáně

  - Laparoskopie

  - Kondylomata

  - Karcinom

  - Papillomata

  - Cysty

  - Hysteroskopie

  - Dysplasie / Neoplasie

  - Labiotomie

  - Leukoplakie

  - Vaginální atrofie

- 3 pracovní módy (audio identifikace zvoleného režimu):

  - Kontinuální vlna, regulovatelný výkon minimálně 0,4 – 30 W (0,4 – 60 W v případě 60 W verze)

  - Pulzní režim, regulovatelný výkon minimálně 0,1 – 30 W (0,1 – 60 W v případě 60 W verze)

  - Superpulzní režim, regulovatelný výkon minimálně 0,1 – 20 W (0,1 – 30 W v případě 60 W verze)

- Laser s instalovaným scannerem pro vícebodovou aplikaci:

  - Možnost celistvých tvarů i tvarů tvořených body

  - Nastavení bodového působení od maximálně 0,1 ms do maximálně 30 ms

  - Nastavení velikosti vzoru od maximálně 0,1 mm do maximálně 20 mm

  - Nastavení vzdálenosti mezi body od minimálně 200 µm do maximálně 2000 µm

  - Možnost ovládání scanneru z laseru nebo přímo tlačítky na scanneru ve sterilní zóně

  - Možnost nastavení minimálně 10 vrstev pro ablaci tkáně

  - Tvary minimálně 180°, 360°, rotace tvarů 360 °, line, point,

- Plynulá regulace pulzního režimu minimálně v rozsahu minimálně 1 ms až 5 s pro použití scanneru

- Pilotní paprsek o vlnové délce 635/640/650 nm (možnost volby) s energií minimálně 10 mW pro dobrou viditelnost na osvětlené tkáni kolposkopem

- Centrálně umístěné minimálně sedmi kloubové rameno s rotací 360° a dosahem minimálně 150 cm pro snadné připojení ke kolposkopu

- Rameno laseru musí jít složit souběžně s přístrojem pro lepší skladování a odolnost v případě, že laser není používán

- Ovládání pomocí rezistivního barevného dotykového monitoru s úhlopříčkou minimálně 10,4“

- Ovládání v českém jazyce

- Ovládací mikromanipulátor:

  - Zrcadlový mikromanipulátor určený pro gynekologické výkony

  - Pracovní vzdálenost od maximálně 200 do minimálně 600 mm

  - Rozměr bodu maximálně 0,1 mm a menší

  - Plynulá defokuzace pro koagulaci do minimálně 9,5 mm

  - Možnost nastavení joystiku pro levou a pravou ruku

  - Automatické pozicování při montáži na mikroskop (bez nutnosti hledání vhodné polohy)

  - Transparentní zrcadlo v ose mikroskopu pro optimální viditelnost optické dráhy mikroskopu a kamery

  - Kompatibilita s dodaným kolposkopem specifikovaným níže

- Systém musí mít integrované procedury pro Gynekologii a další obory, které zahrnují přednastavené parametry laseru a popis jednotlivých zákroků v českém jazyce

- Možnost uložení individuálních nastavení se jménem lékaře a procedury s rychlým přístupem ve všech menu systému

- Paměť pro minimálně 50 000 uživatelských účtů a procedur

- Ukládání nastavených parametrů laseru u již provedených zákroky včetně informace o datu a čase operace, se jménem pacienta, celkovou a průměrnou energií a s možností exportu na USB pro dokumentaci zákroku a výzkumné účely.

- Update softwaru pomocí USB

- Možnost bezdrátového spojení s odsávačem kouře pomocí interní sítě (vysílač i přijímač jsou integritní součástí laseru a odsávačky) pomocí BLE technologie určené pro použití na OS

- Vzduchové chlazení laseru pro minimální náklady na údržbu a dlouhou životnost přístroje

- Možnost rozšíření o modul pro flexibilní dutá vlákna pro přenos CO2 paprsku o vlnové délce 10,6 µm bez nutnosti externího chlazení, nezávislý výstup na vrchní straně přístroje, přepnutí mezi vláknem a volným paprskem pomocí motoru ovládaného z displeje přístroje

- Tichý provoz přístroje maximálně 40 dB

- Napájení 100-240 VAC, 50 / 60 Hz

- Kovová masivní konstrukce s hmotností maximálně 60 kg

- Stojná konstrukce na kolečkách

- 3 ks ochranných brýlí

- Sada značení pro označení laserového pracoviště dle platné vyhlášky

Kolposkop k CO2 laseru

- Kolposkop s napojením k CO2 laseru

- LED osvětlení integrované v ramenu kolposkopu (jako integrální součást)

- Minimálně 3 krokové zvětšení (možnost budoucího upgradu na kontinuální zvětšení)

- 45° okuláry

- Možnost budoucího připojení externí kamery a fotoaparátu

- Stojan s minimálně 5ti kolečky z toho minimálně 2 bržděné

- Pracovní vzdálenost v rozsahu minimálně 250 – 350 mm

- Dosah minimálně 1 100 mm

- Součástí je adaptér pro uchycení laseru na kolposkop s automatickým pozicováním zajišťující napojení laseru bez nutnosti opakované kalibrace směrování světelného paprsku