# Příloha č. 2 - Technická specifikace

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. –

Videoendoskopický systém pro Gastroenterologické odd. - Nemocnice Děčín, o.z.

Popis:

Videoendoskopický systém pro potřeby Gastroenterologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. - 
Nemocnice Děčín, o.z.

Systém se skládá z:

- 1 ks	videoprocesor s klávesnicí

- 1 ks	xenonový zdroj studeného světla

- 1 ks	odsávací pumpa

- 1 ks	elektrochirurgická jednotka

- 1 ks	videoduodenoskop

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Videoprocesor s klávesnicí

- Použití pro videoendoskopy s CCD barevným videočipem, fiberoendoskopy a chirurgické aplikace s rozlišením SDTV i HDTV (HighDefinitionTV)

- Zařízení musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V literatuře je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblast trávicí trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013;78:625-32).

- Zařízení umožňuje vysoké rozlišení obrazu ve formátu HDTV pro možné elektronické zvětšení obrazu v kombinaci s výše uvedeným selektivním osvětlením tkáně automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu

- Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané stisknutím tlačítka přímo na ovládací sekci endoskopu ve dvou módech: Normal (hloubka pole 5 – 100 mm), Near (hloubka pole 2 – 6 mm)

- Nastavení velikosti zobrazení - velikosti (Medium, Semi-full, Full screen) + Zoom 1,2 a 1,5x

- Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu, zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu

- Automatické nastavení bílé anebo ručně přes čelní panel

- Zmrazení obrazu – z klávesnice, z endoskopu a z programovatelného tlačítka panelu

- Možnost ovládání nastavení z – endoskopu- 4 programovatelná tlačítka, 2 z panelu procesoru, 4 z klávesnice, pomocí pedálů vždy s volbou funkcí: uživatel, zdroj obrazu, nastavení tónů barev, zmrazení, zvýraznění obrazu, zoom, speciální nastaven světla, šipka monitoru, stopky, charakteristika obrazu, expozice obrazu, PiP, PoP, formát obrazu apod.

- Iris Mode – potlačení odlesků v obraze – celoplošné/místní/kombinované

- Kontinuální ukládání obrazu do tzv. interního bufferu (úložiště) a automatický výběr nejostřejšího snímku v případě potřeby archivace

- Paměťový backup systému pro automatické ukládání všech uživatelských nastavení systému - white balance, Iris mode, enhancement, image size, color tone atd.

Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být přístroj plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Krajské zdravotní a.s., nemocnice Děčín, o.z. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s přístroji pro vyšetřování dolních etáží GITu, tj. kolonoskopů (CF-H190L, CF-Q165L, CF-Q165L, CF-VL), horních etáží GITu, tj. gastroskopů (GIF-H190, GIF-H185, GIF-H180, GIF-Q145, GIF-1T30) a i duodenoskopů (TJF-145), tedy možnost převozu této věže (nebo jejich komponent) na kterékoliv pracoviště Gastroskopie, event. pracoviště ERCP (endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie).

Xenonový zdroj studeného světla

- Použití pro videoendoskopy s CCD barevným videočipem, fiberoendoskopy a chirurgické aplikace

- Možnost jednoduché napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu

- Automatické uložení předchozího nastavení

- Zařízení musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V literatuře je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblast trávicí trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013;78:625-32).

- Automatické nastavení intenzity osvitu

- Hlavní vyšetřovací lampa – minimálně 300W xenonová lampa

- Průměrná životnost lampy – minimálně 500 provozních hodin

- Záložní lampa – minimálně 12V/35W  halogen

- Integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech krocích (stupních nastavení)

Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být přístroj plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Krajské zdravotní a.s., nemocnice Děčín, o.z. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s přístroji pro vyšetřování dolních etáží GITu, tj. kolonoskopů (CF-H190L, CF-Q165L, CF-Q165L), horních etáží GITu, tj. gastroskopů (GIF-H190, GIF-H185, GIF-H180) a i duodenoskopů (TJF-145), tedy možnost převozu této věže (nebo jejich komponent) na kterékoliv pracoviště Gastroskopie, event. pracoviště ERCP (endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie).

Odsávací pumpa

- Odsávací vakuové čerpadlo

- Vakuometr

- Mikrobiofiltr

- Odsávací láhev minimálně 2,0 litru

- Držák pro přenášení

- Nominální vakuum 85 kPa

- Výkon minimálně 20 L / min

Vysokofrekvenční elektrochirurgická jednotka

- Vysokofrekvenční monopolární/bipolární elektrochirurgický generátor s primárním určením pro řezání a koagulaci při endoskopické chirurgii v gastrointestinálním traktu

- Použitelný pro endoskopické/bronchoskopické přístroje

- Možnost rozšíření o modul umožňující argon plasma koagulaci

- Monopolární i bipolární koagulace

- Vysokofrekvenční výstup - Monopolární módy:

- typy módů: 4 základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity, celkem 18 různých intenzit:

- PureCut, Efekt 1,2,3  (Čistý řezací mód)

- BlendCut, Efekt 1,2,3,4,5  (Smíšený řezací mód)

- PulseCut Slow, Efekt 1,2,3,4,5 (Pulsní pomalý mód)

- PulseCut Fast, Efekt 1,2,3,4,5 (Pulsní rychlý mód)

- 4 základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity, celkem 18 různých intenzit:

- SoftCoag, Efekt 1,2,3,4,5  (Jemná koagulace)

- ForcedCoag, Efekt 1,2,3,4,5 (Silnějsí koagulace)

- PowerCoag, Efekt 1,2,3,4,5 (Nejsilnější koagulace)

- SpreyCoag, Efekt 1,2,3  (Sprejová koagualce)

- Vysokofrekvenční výstup - Bipolární módy:

- typy módů: 1 základní mód pro bipolární řezání s nastavitelnými efekty:

- BipolarCut, Efekt 1,2,3

- 3 základní módy pro bipolární koagulaci s nastavitelnými efekty:

- BisoftCoag, Efekt 1,2,3

- AutoCoag, Efekt 1,2,3

- RFCoag, Efekt 1,2,3

- Základní frekvence 430 kHz

- Maximální výstup 120 W

- Ovládání výstupu nožním pedálem

- Dotykový displej

- Kompatibilita s modulem pro argon plasma koagulaci

Videoduodenoskop

- Videoduodenoskop je vhodný pro terapeutické výkony, jako jsou různé drenáže, endoprotézy, litotrypse žlučových kamenů apod.

- Videoduodenoskop je vybaven systémem pro fixaci vodícího drátu instrumentária tzv. "V" drážkou v můstku, která slouží pro přesné zavádění všech terapeutických nástrojů po vodícím drátě. Drážka musí umožňovat fixaci vodícího drátu 0,035" ve středu drážky a vodícího drátu 0,025" ve středu drážky nebo stranou Albaranova můstku a to vždy v úhlu 90° k ose videoduodensokopu ( "Dual lock" V system ).

- Videoduodenoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V literatuře je dokumentován význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblast trávicí trubice (např. Hayashi N, Tanaka S, Hewett G et al. Endoscopic prediction of deep submucosal invasive carcinoma: validation of the Narrow-Band Imaging International Colorectal Endoscopic (NICE) classification. Gastrointest Endosc 2013;78:625-32).

- Zobrazovací systém - barevný CCD čip a zajištění vstupu a výstupu, pozice nástroje v pohledovém poli endoskopu

- Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží:

- endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy

- možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů

- Optický systém:

- zorné pole minimálně 100°

- směr pohledu 15° šikmý pohled

- hloubka pole minimálně 5,0 – 60,0 mm

- minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 10,0 mm

- Zaváděcí tubus:

- zevní průměr distálního konce maximálně 14,0 mm

- zevní průměr tubusu maximálně 12,0 mm

- pracovní délka minimálně 1200,0 mm

- celková délka maximálně 1600,0 mm

- Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 4,2 mm

- Ohybová část – rozsah angulace:

- nahoru minimálně 120°

- dolů minimálně 90°

- doprava minimálně 110°

- doleva minimálně 90°

Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic musí být přístroj plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Krajské zdravotní a.s., nemocnice Děčín, o.z. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesory (CV-190, CV-190) a se zdroji studeného světla (CLV-190, CLV-190).

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne ……(vyplní účastník)………

Za společnost

……………………(vyplní účastník)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….