## Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou:

- opakované dodávky vázaného spotřebního materiálu, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu (dále také jen „diagnostika“), k materiálnímu zajištění biochemických a imunochemických vyšetření, jejichž výčet je uveden v příloze. č. 8 (Seznam prováděných vyšetření v laboratořích zadavatele) zadávací dokumentace,

- bezplatné vypůjčení a instalace biochemických a imunochemických analytických systémů specifikovaných pro jednotlivé laboratoře odštěpných závodů KZ a.s. (dále také jen „analyzátorů“) včetně příslušenství a SW se zajištěním školení v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích 268/2014 Sb. v platném znění, jejich plného servisu vč. bezpečnostně technických kontrol dle návodu výrobce ev. validací a případné modernizace, a to vše po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky,

- dodávka a instalace klimatizací a úpraven vody vhodných pro zajištění provozu nabízených analytických systémů v podmínkách instalace v KZ a.s.,

- dodávka a instalace záložních zdrojů (UPS) s dostačující kapacitou pro chod všech systémů při výpadku elektrické energie, a to na dobu minimálně pro dokončení rozpracovaných analýz.

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v níže uvedené „Podrobné specifikaci technických požadavků na předmět plnění“ a v příloze č. 2 („Obligatorní návrh smlouvy“).

Podrobná specifikace technických požadavků na předmět plnění

Obecné požadavky na biochemické a imunochemické analytické systémy (dále také jen „analyzátory“, „analytické systémy“) včetně příslušenství, SW a vázaného spotřebního materiálu (dále také jen „diagnostika“)

Všechny analyzátory a eventuální další potřebná technická zařízení budou umístěna do stávajících prostor. Případné nutné stavební a technologické úpravy, např. stavebně-technické úpravy s ohledem na zajištění vhodných podmínek pro provoz zapůjčených analyzátorů (např. chlazení prostoru a dodávka demineralizované vody), případné úpravy spojené s připojením na stávající nebo nový zdroj vody, kanalizaci a elektrickou síť atd. provede dodavatel na svoje náklady.

Veškeré stavební a technologické úpravy musí schválit zadavatel.

Součástí dodávky je také otevřený řídící a podpůrný software pro jednotné řízení analytických systémů a správu dat a umožňující řízení a optimalizaci procesů laboratorního vyšetření blíže specifikovaný v části „Požadavky na řídící a podpůrný software“.

Součástí dodávky je také komplexní systém interní kontroly kvality zahrnující komutabilní kontrolní materiály nezávislého výrobce a software na zpracování dat kontroly kvality blíže specifikovaný v části „Požadavky na systém interní kontroly kvality“.

Součástí nabídky je zpracování technologického projektu umístění analyzátorů a harmonogramu instalace do prostor zadavatele, přičemž celková doba instalace (tj. vlastní instalace, nastavení dodané technologie na nezbytnou úroveň, propojení s informačními systémy a zaškolení obsluhy) nesmí překročit 9 měsíců.

Umístění stávajících analyzátorů a prostorové možnosti pracoviště pro umístění nových analyzátorů bude upřesněno v rámci prohlídky místa plnění. Součástí nabídky předloží dodavatel nákres plánovaného rozmístění analyzátorů (nových i stávajících), jejichž provoz je nutné po dobu přechodného období zachovat a ev. jiných analyzátorů v místě instalace daného odštěpného závodu KZ a.s..

Instalace analytických systémů, napojení na informační systémy (na náklady dodavatele) a nastavení na úroveň nezbytnou pro zahájení vyšetřování proběhne bez nutnosti přerušení provozu laboratoře. V podmínkách zadavatele to znamená, že musí po tuto dobu zůstat v provozu část stávajících analytických systémů.

Analyzátory musí být výkonnostně a kvalitativně vhodné pro provádění všech obligatorních vyšetření Příloha č. 8 (Seznam prováděných vyšetření v laboratořích zadavatele), s možností preferovaného zařazení a zpracování vzorků pro urgentní analýzu (statim). Adekvátní výkonnost doloží uchazeč analýzou vytíženosti analyzátorů na základě poskytnutých dat za jeden vzorový měsíc uvedených v příloze č. 6 (Vzorový měsíční přehled požadavků na vyšetření). Tato analýza bude součástí nabídky a musí z ní být zřejmá výkonová rezerva 20% pro zpracování vzorků v době maximální zátěže (nejvyšší počet přijatých vzorků v časovém intervalu jedné hodiny) s dobou odezvy maximálně 45 minut (pro 95% požadavků ; čas od vložení vzorků do analyzátoru do vydání výsledků analyzátorem) resp. 60 minut pro plně automatické linky (pro 95% požadavků; čas od vložení nezcentrifugovaných vzorků do vstupního modulu do vydání výsledků analyzátorem) a kapacitní rezerva (celkový počet metod na palubě) 20%. V této analýze uchazeč explicitně uvede teoretický technický hodinový výkon analyzátorů, výkon analyzátorů použitý v kalkulaci a celkový počet biochemických a imunochemických testů v době maximální zátěže (nejvyšší počet přijatých vzorků v časovém intervalu jedné hodiny) vstupující do kalkulace.

Každý nabízený analyzátor musí být nový, nepoužitý, nerepasovaný, nezastavený, nezatížený leasingem ani jinými právními vadami a nesmí porušovat žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví.

Dojde-li během platnosti smlouvy o výpůjčce k neopravitelné ztrátě funkce některé části analytického systému nebo jiného přístroje, vymění dodavatel po dohodě se zadavatelem tento přístroj za nový.

Seznam požadovaných vyšetření spolu s jejich předpokládaným počtem v jednotlivých odštěpných závodech KZ a.s. je v příloze č. 8 (Seznam prováděných vyšetření v laboratořích zadavatele). Uvedený počet testů je počtem vydaných pacientských výsledků (bez kalibrací a kontrol), je pouze orientační a nezavazuje zadavatele k odebrání odpovídajícího množství diagnostik). Dodavatel může nabízet i soupravy jiných výrobců, ale pouze s validovanou aplikací na nabízený analyzátor.

Veškerá diagnostika a analyzátory musí být v souladu s evropskou legislativou (Směrnice č. 98/79/ES, nařízení EP a Rady č. 2017/746)

Dodavatel zajistí na své náklady připojení analytických systémů do middleware a laboratorního informačního systému, a to v souladu s pravidly pro instalaci IT viz příloha č. 9 (Požadavky pro připojení zdravotnické techniky do IT prostředí Krajské zdravotní, a.s.) v Krajské zdravotní a.s.

Zadavatel požaduje bezplatné dodání diagnostik pro zavedení nových analytických systémů v laboratoři, a to v počtu 80 testů pro každou kombinaci metoda prováděná v daném odštěpném závodě KZ a.s. a instalovaný analyzátor, na kterém je metoda měřena.

Všechny požadované technické podmínky jsou pro dodavatele závazné, jejich nedodržení bude zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

K prokázání každé jednotlivé požadované funkcionality nebo parametru uvede účastník odkaz na konkrétní stránku příslušného dokumentu v českém jazyce (návod k použití aj.) předloženého jako součást nabídky, z něhož bude jasně zřejmé splnění požadavku. Součástí nabídky musí být návody k obsluze a technické specifikace pro všechen dodaný HW a SW v českém jazyce.

Technické požadavky na biochemické a imunochemické analytické systémy

Požadované uspořádání analyzátorů:

- „Hub“ laboratoře

  - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (níže jako „UL“)

  - Nemocnice Most, o.z. (níže jako „MO“)

- „Spoke“ laboratoře

  - Nemocnice Chomutov, o.z. (níže jako „CV“)

  - Nemocnice Teplice, o.z. (níže jako „TP“)

  - Nemocnice Děčín, o.z. (níže jako „DC“)

  - Nemocnice Litoměřice, o.z. (níže jako „LT“)

- Vyhrazená změna závazku

  - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk (níže jako „RB“)

- UL, MO („Hub“ laboratoře)

- Plně automatická linka, která musí obsahovat následující hardwarově propojené součásti:

  - vstupní modul s odvíčkovačem zkumavek

  - automatická centrifuga

  - alespoň 2 biochemické analyzátory (záloha statimových vyšetření), alespoň 2 imunochemické analyzátory (záloha statimových vyšetření)

  - výstupní modul s konfigurovatelnými zónami

  - plně automatický obousměrný transportní systém určený k propojení jednotlivých součástí linky definovaných v bodech a) - d)

- Připouští se dodávka jednoho dalšího nezávislého analyzátoru k pokrytí spektra fakultativních metod pro imunochemické metody.

- CV, TP, DC, LT („Spoke“ laboratoře)

- Hlavní modulární nebo integrovaný biochemický a imunochemický analytický systém, který musí obsahovat následující hardwarově propojené součásti:

  - vstupní/výstupní modul/část

  - jeden biochemický analyzátor a jeden imunochemický analyzátor

- Záložní biochemický a imunochemický analyzátor – záloha statimových vyšetření a event. pokrytí požadovaného spektra imunochemických metod. Akceptováno je řešení spočívající v instalaci modulárního nebo integrovaného biochemického a imunochemického analytického systému nebo samostatně stojících analyzátorů.

- Připouští se dodávka jednoho dalšího nezávislého analyzátoru k pokrytí spektra fakultativních metod pro imunochemické metody.

- RB - Vyhrazená změna závazku

- Modulární/integrovaný biochemický a imunochemický analytický systém (obsahující jeden biochemický a jeden imunochemický analyzátor/modul) nebo samostatný biochemický a imunochemický analyzátor

Specifické technické požadavky:

- UL, MO („Hub“ laboratoře)

- Plně automatická linka musí být vhodná pro provoz statimové laboratoře, tzn., musí v celém procesu aktivně upřednostňovat statimové vzorky

- jednotlivé analyzátory lze podle potřeby (servis aj.) funkčně vyřadit, bez ovlivnění funkčnosti linky jako celku

- při vypnutí/poruše transportního systému musí být analyzátory schopny pracovat samostatně a musí umožňovat přímý vklad vzorků

- přístroje musí umožňovat servisní diagnostiku se vzdáleným přístupem

- součástí programového vybavení musí být možnost centrálního vzdáleného ovládání připojených analyzátorů

- Vstupní modul automatické linky

- odvíčkování šroubovacích i zátlačných uzávěrů

- automatická identifikace typu odběrového materiálu před vyšetřením pacientských vzorků v analytických jednotkách (barva víčka, velikost zkumavky)

- přednostní zpracování statimových vzorků

- musí umožňovat použití různých velikostí primárních zkumavek, se separačním gelem i bez gelu (průměr zkumavky 13 – 16 mm, výška 75 – 100 mm), značených čárovým kódem

- Automatická centrifuga

- kontrolovaná teplota centrifugace

- automatické vyvažování

- schopnost centrifugovat současně různé velikosti zkumavek

- Alespoň dva biochemické a dva imunochemické analyzátory hardwarově připojené v automatické lince

- současné zpracování různých materiálů (sérum, plazma, moč, mozkomíšní mok a jiné nekrevní tělní tekutiny)

- automaticky nastavitelné ředění vzorku, opakování analýzy, opakování analýzy se sníženým nebo zvýšeným objemem vzorku a reflexní testování

- detekce hladiny, sraženin, bublin a nárazu u vzorkových pipetovacích jehel

- minimalizace přenosu (carry over) mezi vzorky

- schopnost automatického hodnocení vzhledu sér (hemolýza, iktericita, chylozita) pro všechny metody, a to i v případě samostatného požadavku na imunochemické vyšetření

- chlazený reagenční prostor

- automatická a jednoznačná identifikace reagencií, kalibrátorů a kontrol analyzátorem

- kontinuální vkládání reagencií a spotřebního materiálu bez nutnosti přerušení analýzy

- biochemické analyzátory musí používat stejný reagenční koncept (tj. stejná originální balení reagencií)

- imunochemické analyzátory musí používat stejný reagenční koncept (tj. stejná originální balení reagencií)

- automatické sledování množství zbývajících reagenčních testů, stability a doby expirace na palubě, platnosti kalibrací (možno řešit pomocí middleware)

- obousměrná komunikace s middlewarem v reálném čase, práce s čárovými kódy u vzorků

- import definic nezávislých kontrolních vzorků

- archivace primárních dat včetně zachování informací o použitých šaržích reagencií, kalibrátorů a kontrol na jednotlivá vyšetření u konkrétního jednoznačně identifikovaného pacienta (možno řešit pomocí middleware)

- pravidelný upgrade ovládacího software

- otevřený nebo polootevřený systém pro biochemické metody (minimálně 10 otevřených kanálů na lince pro uživatelem definované aplikace)

- nezávislé provádění údržby, tzn. při údržbě jedné části/modulu analytického systému zůstávají ostatní části v provozu

- Výstupní modul automatické linky

- třídění zkumavek do konfigurovatelných zón

- alespoň dvě různé velikosti stojánků

- automatické třídění vzorků do archivačních stojánků

- Nezávislý analyzátor k pokrytí spektra metod pro imunochemické metody

- plně automatický analyzátor

- analýza vzorků po pacientech (random access), kontinuální vkládání vzorků

- současné zpracování různých materiálů (sérum, plazma, moč, mozkomíšní mok a jiné nekrevní tělní tekutiny)

- použití různých velikostí primárních zkumavek, se separačním gelem i bez gelu (průměr zkumavky 13 – 16 mm, výška 75 – 100 mm), značených čárovým kódem

- automaticky nastavitelné ředění vzorku, opakování analýzy a reflexní testování

- detekce hladiny, sraženin, bublin a nárazu u vzorkových pipetovacích jehel

- chlazený reagenční prostor

- automatická identifikace reagencií, kalibrátorů a kontrol analyzátorem

- kontinuální vkládání reagencií a spotřebního materiálu bez nutnosti přerušení analýzy

- obousměrná komunikace s middlewarem v reálném čase, práce s čárovými kódy u vzorků

- minimalizace přenosu (carry over)

- CV, TP, DC, LT („Spoke“ laboratoře)

- Hlavní modulární nebo integrovaný biochemický a imunochemický analytický systém s jedním společným vstupem pro vzorky

- jednotlivé analyzátory lze podle potřeby (servis aj.) funkčně vyřadit, bez ovlivnění funkčnosti ostatních částí analytického systému

- přístroje musí umožňovat servisní diagnostiku se vzdáleným přístupem

  - Vstupní/výstupní modul (část)

- přednostní zpracování statimových vzorků

- použití různých velikostí primárních zkumavek, se separačním gelem i bez gelu (průměr zkumavky 13 – 16 mm, výška 75 – 100 mm), značených čárovým kódem

  - Jeden biochemický analyzátor a jeden imunochemický analyzátor

- současné zpracování různých materiálů (sérum, plazma, moč, mozkomíšní mok a jiné nekrevní tělní tekutiny)

- automaticky nastavitelné ředění vzorku, opakování analýzy, opakování analýzy se sníženým nebo zvýšeným objemem vzorku a reflexní testování

- detekce hladiny, sraženin, bublin a nárazu u vzorkových pipetovacích jehel

- minimalizace přenosu (carry over) mezi vzorky

- schopnost automatického hodnocení vzhledu sér (hemolýza, iktericita, chylozita) pro všechny metody, a to i v případě samostatného požadavku na imunochemické vyšetření

- chlazený reagenční prostor

- automatická identifikace reagencií, kalibrátorů a kontrol analyzátorem

- kontinuální vkládání reagencií a spotřebního materiálu bez nutnosti přerušení analýzy

- biochemický analyzátor musí používat stejné reagencie jako plně automatická linka v „Hub“ laboratořích

- imunochemický analyzátor musí používat stejné reagencie jako plně automatická linka v „Hub“ laboratořích

- automatické sledování množství zbývajících reagenčních testů, stability a doby expirace na palubě, platnosti kalibrací (možno řešit pomocí middleware)

- obousměrná komunikace s middlewarem v reálném čase, práce s čárovými kódy u vzorků

- import definic nezávislých kontrolních vzorků

- archivace primárních dat včetně zachování informací o použitých šaržích reagencií, kalibrátorů a kontrol na jednotlivá vyšetření u konkrétního jednoznačně identifikovaného pacienta (možno řešit pomocí middleware)

- pravidelný upgrade ovládacího software

- otevřený nebo polootevřený systém pro biochemické metody (minimálně 10 otevřených kanálů na lince pro uživatelem definované aplikace)

- nezávislé provádění údržby, tzn. při údržbě jedné části/modulu analytického systému zůstávají ostatní části v provozu

- Záložní biochemický a imunochemický analyzátor

- modulární nebo integrovaný biochemický a imunochemický analytický systému nebo samostatně stojící biochemický a imunochemický analyzátor

- současné zpracování různých materiálů (sérum, plazma, moč, mozkomíšní mok a jiné nekrevní tělní tekutiny)

- použití různých velikostí primárních zkumavek, se separačním gelem i bez gelu (průměr zkumavky 13 – 16 mm, výška 75 – 100 mm), značených čárovým kódem

- automaticky nastavitelné ředění vzorku, opakování analýzy, opakování analýzy se sníženým nebo zvýšeným objemem vzorku a reflexní testování

- detekce hladiny, sraženin, bublin a nárazu u vzorkových pipetovacích jehel

- minimalizace přenosu (carry over) mezi vzorky

- chlazený reagenční prostor

- automatická identifikace reagencií, kalibrátorů a kontrol analyzátorem

- kontinuální vkládání reagencií a spotřebního materiálu bez nutnosti přerušení analýzy

- biochemický analyzátor musí používat stejný reagenční koncept jako hlavní modulární nebo integrovaný biochemický a imunochemický analytický systém (tj. originální balení reagencií musí být zastupitelně použitelná na obou systémech)

- imunochemický analyzátor musí používat stejný reagenční koncept jako hlavní modulární nebo integrovaný biochemický a imunochemický analytický systém (tj. originální balení reagencií musí být zastupitelně použitelná na obou systémech)

- automatické sledování množství zbývajících reagenčních testů, stability a doby expirace na palubě, platnosti kalibrací (možno řešit pomocí middleware)

- obousměrná komunikace s middlewarem v reálném čase, práce s čárovými kódy u vzorků

- import definic nezávislých kontrolních vzorků

- archivace primárních dat včetně zachování informací o použitých šaržích reagencií, kalibrátorů a kontrol na jednotlivá vyšetření u konkrétního jednoznačně identifikovaného pacienta (možno řešit pomocí middleware)

- pravidelný upgrade ovládacího software

- Nezávislý analyzátor k pokrytí spektra metod pro imunochemické metody

- plně automatický analyzátor

- analýza vzorků po pacientech (random access), kontinuální vkládání vzorků

- současné zpracování různých materiálů (sérum, plazma, moč, mozkomíšní mok a jiné nekrevní tělní tekutiny)

- použití různých velikostí primárních zkumavek, se separačním gelem i bez gelu (průměr zkumavky 13 – 16 mm, výška 75 – 100 mm), značených čárovým kódem

- automaticky nastavitelné ředění vzorku, opakování analýzy a reflexní testování

- detekce hladiny, sraženin, bublin a nárazu u vzorkových pipetovacích jehel

- chlazený reagenční prostor

- automatická identifikace reagencií, kalibrátorů a kontrol analyzátorem

- kontinuální vkládání reagencií a spotřebního materiálu bez nutnosti přerušení analýzy

- obousměrná komunikace s middlewarem v reálném čase, práce s čárovými kódy u vzorků

- minimalizace přenosu (carry over)

- RB - Vyhrazená změna závazku

- Biochemický a imunochemický analyzátor

  - modulární nebo integrovaný biochemický a imunochemický analytický systému nebo samostatně stojící biochemický a imunochemický analyzátor

  - současné zpracování různých materiálů (sérum, plazma, moč, mozkomíšní mok a jiné nekrevní tělní tekutiny)

  - použití různých velikostí primárních zkumavek, se separačním gelem i bez gelu (průměr zkumavky 13 – 16 mm, výška 75 – 100 mm), značených čárovým kódem

  - automaticky nastavitelné ředění vzorku, opakování analýzy, opakování analýzy se sníženým nebo zvýšeným objemem vzorku a reflexní testování

  - detekce hladiny, sraženin, bublin a nárazu u vzorkových pipetovacích jehel

  - minimalizace přenosu (carry over) mezi vzorky

  - chlazený reagenční prostor

  - automatická identifikace reagencií, kalibrátorů a kontrol analyzátorem

  - kontinuální vkládání reagencií a spotřebního materiálu bez nutnosti přerušení analýzy

  - biochemický analyzátor musí používat stejný reagenční koncept jako hlavní modulární nebo integrovaný biochemický a imunochemický analytický systém „spoke“ laboratoří (tj. originální balení reagencií musí být zastupitelně použitelná na obou systémech)

  - imunochemický analyzátor musí používat stejný reagenční koncept jako hlavní modulární nebo integrovaný biochemický a imunochemický analytický systém „spoke“ laboratoří (tj. originální balení reagencií musí být zastupitelně použitelná na obou systémech)

  - automatické sledování množství zbývajících reagenčních testů, stability a doby exspirace na palubě, platnosti kalibrací (možno řešit pomocí middleware)

  - obousměrná komunikace s middlewarem v reálném čase, práce s čárovými kódy u vzorků

  - import definic nezávislých kontrolních vzorků

  - archivace primárních dat včetně zachování informací o použitých šaržích reagencií, kalibrátorů a kontrol na jednotlivá vyšetření u konkrétního jednoznačně identifikovaného pacienta (možno řešit pomocí middleware)

  - pravidelný upgrade ovládacího software

- Požadavky na systém interní kontroly kvality

- multiparametrové kontrolní materiály nezávislého výrobce („třetí strany“)

- možnost blokace konkrétních šarží na dobu min. 1 roku

- materiály přednostně v kapalném stavu, ostatní lyofilizované

- u imunochemických metod deklarované cílové hodnoty pro daný analytický systém

- software pro zpracování a vyhodnocování výsledků kontrol s funkcemi:

  - automatický import dat z analyzátoru nebo middleware umožňující validaci výkonnostních požadavků metody (SDI, CVR, 6-σ)

  - denní přehledy výsledků včetně vyhodnocení Westgardových pravidel

  - kontrolní materiály umožňující zapojení do programu mezilaboratorního porovnání

  - vyhodnocení mezilaboratorního porovnání v reálném čase v rámci peer skupin

  - zpracování individuálního plánu VKK na základě výkonnosti analytických metod a jejich analytických cílů

  - možnost tisku verifikačních protokolů

výše uvedené funkcionality musí být doloženy odkazem na návod k obsluze/manuál či jiný relevantní zdroj informací

- Požadavky na řídící a podpůrný software

- otevřený řídící a podpůrný software pro jednotné řízení analytických systémů a správu dat a umožňující řízení a optimalizaci procesů laboratorního vyšetření s následujícími funkcemi:

- připojení všech dodaných analyzátorů v rámci této VZ

- centrální přehled a vyhodnocení výkonnostních charakteristik laboratoře, tj. tzv. dashboard

- lokalizace vzorku a zobrazování stavu analýzy

- musí umožňovat vkládání komentářů k výsledkům a žádankám

- jednoduchá tvorba pravidel s předdefinovanými podmínkami, hlášení a pokyny pro obsluhu na základě těchto pravidel

- nastavitelné filtry podle stavu požadavku a analyzátoru

- automatická analytická validace výsledků na základě specifických pravidel pro jednotlivé parametry, možnost jejího blokování

- musí umožňovat export do LIS laborantem/obsluhou analyzátoru uvolněné výsledky, či výsledky s automatickou analytickou validaci

- uživatelský dohled nad analyzátory z jednoho místa v laboratoři

- management kontroly kvality (Westgardova pravidla, blokování přenosu/validace při jejich porušení)

- vyhledávání použitých šarží činidel u jednotlivých vzorků a naopak

- monitorování TAT na připojených analyzátorech

- zálohování dat na serverech KZ a.s.

- zdarma asistované úpravy nastavení parametrů SW dle požadavků zadavatele v prvních 12ti měsících provozu

- servisní dohled nad analyzátory formou vzdálené správy

- Požadavky na diagnostika

- Požadovaná lhůta dodávání diagnostik činí max. 7 dní od doručení písemné objednávky zadavatele

- Dodávané diagnostické soupravy budou validovány a dodavatel poskytne a bude průběžně poskytovat aktuální validační protokoly materiálů a metodik, v souladu s požadavky normy ISO 15189

- Dodávaná diagnostika budou vybavena příbalovými letáky a bezpečnostními listy v českém jazyce

- Exspirace dodávaných diagnostik minimálně 3 měsíce v den dodání na pracoviště, u kalibrátorů a kontrolních materiálů minimálně 6 měsíců.

- Reagencie připravené k použití („ready to use“ reagencie)

- Návaznost všech nabízených metod na certifikovaný referenční materiál, pokud tento existuje.

- Reagencie pro všechna obligatorní vyšetření musí být kompatibilní v rámci nabízených analyzátorů ve všech laboratořích KZ a.s.

- Minimální požadavky pro poskytování servisu

- Zajištění plného bezplatného servisu vč. náhradních dílů, bezpečnostně technických kontrol, elektrorevizí a ev. validací/verifikací dle návodu výrobce a v souladu se zákonem č.268/2014 Sb. v platném znění a případné modernizace. Touto bezplatně prováděnou činností se rozumí práce servisního technika, spotřebované náhradní díly, doprava včetně času stráveného na cestě a vystavení příslušných protokolů.

- Vzdálená správa analytického systému servisním střediskem s preventivní diagnostikou.

- Poskytování servisní služby v režimu 24/7, tzn. zajišťující v urgentních případech servis 24 hodin denně, a to i mimo pracovní dny (víkendy, svátky). Ve stejné režimu bude zajištěna dostupnost horké linky pro případné konzultace.

- Provedení servisního zásahu u závad ohrožujících chod laboratoře nejpozději do 4 hodin od nahlášení závady (včetně víkendů a svátků) a úplné odstranění závady (zprovoznění přístroje) nebo zajištění náhradního řešení nejpozději do 24 hodin od jejího nahlášení. V ostatních případech provedení servisního zásahu do 24 hodin.

- Provádění servisu osobami oprávněnými nebo doporučenými výrobcem a předložení ověřených kopií certifikátu o zaškolení osob provádějících servis

- Servisní a verifikační protokoly budou přednostně poskytovány v elektronické podobě a budou obsahovat doložku o schopnosti přístroje plnit požadavky pro účely klinické laboratorní diagnostiky (vhodnosti k zamýšlenému účelu použití).

- Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky

- Zadavatel vyžaduje zajistit povinnost VIGILANCE sledování všech dodávaných ZP IVD výrobků ke konečnému uživateli, neprodlené akce a reakce v souvislosti s vigilančními kroky výrobců a SÚKLu se všemi povinnostmi a následky z jejich neplnění např. náhrady škody v případě poškození pacienta atd., viz zákon č. 268/2014 Sb.