Transportní lůžka pro Gynekologicko-porodnické oddělení

Popis:

Lůžka pro Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Děčín, o.z. Krajské zdravotní, a.s.. Lůžka musí být vysoce manévrovatelná v omezeném prostoru, odolná a ergonomická pro snadnou obsluhu a pro snadný transport.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Transportní lůžko

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka

- Hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60-85 cm, ovládací pedály na obou stranách lůžka

- Dvoudílná ložná plocha minimálně 190x65 cm polohovatelná s posilováním (pomocí plynových pružin, apod.)

- Maximální šířka lůžka 87 cm

- Hydraulický náklon do Trendelenburgovy a antitrendeleburgovy polohy minimálně 12°

- Polohování zádového dílu v rozsahu minimálně 0-65°

- Integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř, s ovládáním spuštění od hlavy i nohou pacienta

- Minimální délka postranic 125 cm

- Sklopná, teleskopická odnímatelná madla pro obsluhu u obou čel lůžek (je požadováno z důvodu usnadnění manipulace s pacientem na lůžku. Sklopení madla v nohách postele umožní uložení pacienta delšího než je délka lůžka)

- Lůžko musí umožnit provádění bezpečné a ergonomické provádění intervenčních výkonů (například centrálních žilní kanylace) lékaři různé tělesné výšky

- Kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran, průměr minimálně 200 mm + páté centrální aretovatelné a odpružené kolečko pro snadný transport a manipulaci

- Brzdy koleček s centrálním ovládáním umístěné v každém rohu

- Aretace koleček pro přímý směr jízdy

- Prostor pro bezpečné umístění tlakové lahve s kyslíkem, včetně možnosti jejího přichycení

- Po stranách univerzální držáky na drobné příslušenství, eurolišta za hlavou i u nohou pacienta

- Ochranná nárazová kolečka a lišty po celém obvodu lůžka

- Bezpečné pracovní zatížení minimálně 317 kg

- Integrovaná výsuvná/sklopná řídící madla u nohou pacienta (možnost využití madel pro tlačení lůžka výhodou)

- 1x odnímatelný infuzní stojan u hlavy pacienta

- Matrace kombinovaná ze studené PUR a viskoelastické pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 10cm certifikovaná na 24 hodinový pobyt pacienta

- Kapsa na dokumentaci formátu A4 u nohou pacienta

- Lůžko vhodné pro transport pacientů v budovách i mimo ně