Transportní lůžka pro oddělení Emergency

Popis:

Lůžka pro Emergency oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s.. Transportní lůžka s vyšší nosností pro pacienty oddělení Emergency. Lůžka musí být vysoce manévrovatelná v omezeném prostoru, odolná a ergonomická pro snadnou obsluhu a pro snadný transport.

Seznam požadovaných položek:

- 6 ks	Transportní lůžko

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka

- Hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60-85 cm, ovládací pedály na obou stranách lůžka

- Dvoudílná ložná plocha minimálně 190x65 cm polohovatelná s posilováním (pomocí plynových pružin, apod.)

- Maximální šířka lůžka 87 cm

- Hydraulický náklon do Trendelenburgovy a antitrendeleburgovy polohy minimálně 12°

- Polohování zádového dílu v rozsahu minimálně 0-65°

- Integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř, s ovládáním spuštění od hlavy i nohou pacienta

- Minimální délka postranic 125 cm

- Sklopná, teleskopická odnímatelná madla pro obsluhu u obou čel lůžek (je požadováno z důvodu usnadnění manipulace s pacientem na lůžku. Sklopení madla v nohách postele umožní uložení pacienta delšího než je délka lůžka. Umožní také manipulaci s polytraumatizovaným pacientem)

- Kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran, průměr minimálně 200 mm + páté centrální aretovatelné a odpružené kolečko pro snadný transport a manipulaci

- Brzdy koleček s centrálním ovládáním umístěné v každém rohu

- Aretace koleček pro přímý směr jízdy

- Prostor pro bezpečné umístění tlakové lahve s kyslíkem, včetně možnosti jejího přichycení

- Po stranách univerzální držáky na drobné příslušenství, eurolišta za hlavou i u nohou pacienta

- Ochranná nárazová kolečka a lišty po celém obvodu lůžka

- Bezpečné pracovní zatížení minimálně 317 kg

- Integrovaná výsuvná/sklopná řídící madla u nohou pacienta (možnost využití madel pro tlačení lůžka výhodou)

- 2x integrovaný (neodnímatelný) sklopný/výsuvný infuzní stojan u hlavy pacienta

- Matrace kombinovaná ze studené PUR a viskoelastické pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 10cm certifikovaná na 24 hodinový pobyt pacienta, RTG transparentní

- Kapsa na dokumentaci formátu A4 u nohou pacienta

- Veškeré příslušenství lůžka (madla, infuzní stojany, postranice) jsou do lůžka integrované a sklopné / zasunutelné do konstrukce lůžka. Odnímatelné prvky nejsou z důvodu bezpečnosti na oddělení přípustné.

- Možnost rentgenovat pacienta přímo na lůžku

- Ložná plocha z RTG transparentního materiálu

- Možnost snímkovat pacienta od hlavy po dolní část nohou pomocí C-ramena

- Lůžko vhodné pro transport pacientů v budovách i mimo ně