Telemetrické záznamníky včetně příslušenství plně kompaktibilního ke stávajícímu systému

Popis:

Telemetrické záznamníky včetně centrálního monitorovacího systému pro Kardiochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 01. Telemetrické záznamníky a centrální monitorovací systém musí být plně kompatibilní a navázány na stávající vybavení Kardiochirurgického oddělení, musí být kompatibilní se stávajícím systémem pro vzdálený náhled (Mobile Care Viewer — výrobce GE Healthcare) a musí být zajištěna kompatibilita se stávajícím HL7 serverem a jeho funkcionalitami (výrobce GE Healthcare).

Seznam požadovaných položek:

- 8 ks	Telemetrických záznamníků

- Příslušenství ke každému záznamníku

- Centrální monitorovací systém

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Telemetrické záznamníky

- Záznam EKG s možností využití 3 nebo 5 svodového pacientského kabelu

- Automatická analýza, záznam a tisk arytmií ze 4 svodů (minimálně asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie, atd.)

- Detekce odpadlé elektrody

- Detekce stimulačních impulzů

- Nastavitelné zesílení amplitudy EKG

- Digitální bezdrátový online přenos signálů na centrální monitorovací stanici KCH standardní lůžka (GE healthcare)

- Provoz na výměnné alkalické baterie (AA nebo AAA) nebo akumulátory

- Doba provozu na alkalické baterie min. 100 hod

- Provedení telemetrického vysílače minimálně dle normy IPX7

- Indikace stavu baterií

- Anténní systém s dosahem alespoň oddělení KCH (přízemí, budova A, v sídle zadavatele)

Příslušenství ke každému záznamníku

- Příslušenství pro měření EKG

Centrální monitorovací systém

- Připojení až 6 monitorů a až 10 telemetrů současně

- Obousměrná komunikace s připojenými monitory

- Rozšíření o telemetrický systém, který bude zobrazovat pacienty na jednom centrálním monitoru společně s pacienty na lůžkách

- Rozšíření o připojení telemetricky sledovaných pacientů v počtu minimálně 10

- Režim sledování minimálně 16 pacientů a současně sledování minimálně 4 křivek u každého z nich na jedné obrazovce i oddělené na dvou obrazovkách

- Zobrazení, vyhodnocení a ukládání alarmů na centrále, tisk alarmů

- Grafické a numerické trendy 72 hod.

- Archivace, zobrazení a tisk kompletních křivek za posledních 72 hodin

- Režim pro detailní zobrazení vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a s funkcí ovládání monitoru dálkově (nastavení alarmů atd.)

- Uživatelské rozhraní v ČJ

- Ovládání klávesnicí a myši

- 2 ploché displeje o úhlopříčce minimálně 19"

- Připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu

- Identifikace pacienta na základě seznamu, který si centrální monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (minimálně verze 2.7) — komunikace se stávajícím HW a SW vybavením (výrobce GE Healthcare)

- Záložní zdroj napájení (UPS) po dobu minimálně 30 minut

- Náhledový LCD monitor o úhlopříčce minimálně 42“ s garancí nepřetržitého provozu

- Držák na zeď pro LCD náhledový monitor součástí nabídky

- Splnění všech požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. – viz dokument vystavený na www stránkách Zadavatele na adrese https://www.kzcr.eu/Data/Files/9e765890-61a0-405a-83a8-e90d307334b3-pozadavky-na-provedeni-a-kvalitu-ict.doc?download=true&cname=Po%C5%BEadavky%20na%20proveden%C3%AD%20a%20kvalitu%20ICT v aktuálním znění při podání nabídky

Převodníky videosignálu na UTP kabel pro náhledový monitor — videosignál z centrálního monitorovacího systému do náhledového monitoru bude veden přes datovou síť

Další a zvláštní požadavky:

- Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat požadavky před uvedením do produkčního provozu uvedené vystavený na www stránkách Zadavatele na adrese https://www.kzcr.eu/Data/Files/9e765890-61a0-405a-83a8-e90d307334b3-pozadavky-na-provedeni-a-kvalitu-ict.doc?download=true&cname=Po%C5%BEadavky%20na%20proveden%C3%AD%20a%20kvalitu%20ICT v aktuálním znění při podání nabídky