# Příloha č. 2 - Technická specifikace

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. -

Transportní ventilátory pro ARO - Nemocnice Chomutov, o.z.

Popis:

Plicní ventilátor vhodný i pro převoz pro pacienty na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 4 ks	Plicní ventilátor

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Plicní ventilátor

- Ventilace pediatrických a i dospělých pacientů

- Ovládání pomocí barevné dotykové obrazovky o úhlopříčce minimálně 8“ + otočným ovladačem

- Hmotnost samotného ventilátoru musí být maximálně 6,5 kg

- Ventilátor musí být vhodný i pro transport – musí mít integrované madlo

- Široká nabídka ventilačních režimů: např. CMV, SIMV, PCV, P-SIMV, spontánní ventilace s tlakovou podporou, NIV, ventilace na dvou tlakových hladinách

- Nastavení PEEP minimálně 0 - 20 cm H2O

- Nastavitelný inspirační tlak minimálně 6 - 60 cm H2O

- Nastavitelný dechový objem minimálně od 20 ml do 2000 ml

- Nastavitelná dechová frekvence minimálně 5 - 80 dechů/minutu

- Nastavitelný flow trigger minimálně 1 - 10 l/minutu

- Nastavitelný náběh tlaku

- Nastavitelný exspirační trigger

- Automatická kompenzace poddajnosti okruhů

- Nastavení O2: 21-100%

- Monitorace: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách

- Monitorace plicní mechaniky – minimálně rezistence, poddajnost, autoPEEP

- Integrovaná kapnometrie

- Akustické a optické alarmy chybových stavů

- Ovládání v českém jazyce

- Funkce StandBy

- Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů

- Vozík pro přístroj s brzditelnými kolečky

- Ventilátor musí být z vozíku lehce snímatelný – pro snadný transport

- Kompletní zvlhčovač (pro děti i dospělé) s ovládáním z obrazovky plicního ventilátoru

- Rezervní zdroj napětí (bateriový provoz) minimálně na 4 hodiny provozu v ceně nabídky

- Napájení 230 V/50 Hz

- LAN konektor pro připojení do datové sítě na protokolu TCP/IP

- Možnost budoucího rozšíření přístroje o další funkce minimálně o měření SpO2

- U 1 ks požadovaných ventilátorů požadujeme schopnost odesílání ventilačních parametrů pacienta pomocí protokolu HL7 (ve verzi minimálně 2.7) do počítačové sítě k dalšímu zpracování (případný potřebný HW nebo SW mimo komponenty vlastního přístroje není součástí dodávky)

- Ukládání trendů po dobu minimálně 24 hodin

- Příslušenství:

  - Tlaková hadice na přívod kyslíku minimálně 4 metry

  - Tlaková hadice na přívod vzduchu minimálně 4 metry – pokud je to pro provoz ventilátoru nutné

  - Držák dýchacího okruhu

  - 2ks pacientský okruh pro dětské, pro opakované použití

  - 2ks pacientský okruh pro dospělé, pro opakované použití

  - Testovací plíce – pokud je nutná pro provádění uživatelských testů

- Záruka min. 24 měsíců i na příslušenství

Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.  - https://www.kzcr.eu/Data/Files/9e765890-61a0-405a-83a8-e90d307334b3-pozadavky-na-provedeni-a-kvalitu-ict.pdf?download=true&cname=PPK%20ICT_aktu%C3%A1ln%C3%AD%20verze