Příloha č. 2 - Technická specifikace

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. -

Operační světla pro COS - Nemocnice Chomutov, o.z. II.

Popis:

Operační svítidlo dvouramenné s LED technologií svítidel

Seznam požadovaných položek:

- 4 ks	Operační svítidlo – dvouramenné (Nemocnice Chomutov, COS)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Operační svítidlo

- Operační svítidlo na stropní závěs

- Dvouramenné (dvou svítidlové)

- Zdroj studeného světla - LED diody

Hlavní svítidlo:

- Intenzita osvětlení (Ec) ve vzdálenosti 1m minimálně 150 000 lx

- Průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m minimálně od 180mm do 270 mm

Satelitní svítidlo:

- Intenzita osvětlení (Ec) ve vzdálenosti 1m minimálně 150 000 lux

- Průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m minimálně od 180mm do 270 mm

Ostatní parametry svítidel:

- Systém LED diod umístěných do korpusu svítidla s mísením světla přímo v jednotce LED pro homogenní osvětlení operačního pole tj. bez disperze světla na hranách osvětlených objektů

- Plynulé nastavení průměru osvětleného pole

- Pracovní vzdálenost v rozsahu minimálně 700-1500mm

- Hloubka osvětlení L1 + L2 (20%) minimálně 1000 mm

- Hloubka osvětlení L1 + L2 (60%) minimálně 500 mm

- Teplota chromatičnosti CCT měnitelná minimálně ve třech stupních v rozsahu minimálně od 3800°K do 4800°K

- Index podání barev Ra minimálně 98

- Index podání červené barvy R9 minimálně 98

- Plynulé nastavení intenzity obou světel i samostatně pro hlavní či satelitní svítidlo v rozsahu alespoň od 30% do 100%

- Mód endoskopického (ambientního) osvětlení

- Celkové vyzařování (Ee) hlavního svítidla maximálně 520 W/m2 tj. vyzařování (Ee/Ec) maximálně 3,3 mW/m2.lux

- Multifunkční ovládací panel kombinovaný (nástěnný či mobilní) pro volbu funkcí a ovládání operačního svítidla

- Ke každému svítidlu minimálně 3 sterilizovatelné rukojeti

- Snadné čištění a dezinfekce svítidel

- Kompatibilita s laminárním prouděním, tj. stupeň vzniku turbulentního proudění maximálně 37,5%

- Snadné polohování a malé prostorové nároky

- Garance životnosti LED zdrojů minimálně 60 000 hodin s kontrolním mikroprocesorem

- Výškově nastavitelné, naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla

- Otáčení ramen svítidel kolem osy nosného tubusu bez omezení počtu otočení

- Vysoká kvalita dílenského zpracování:

  - Použité kovové materiály nepodléhající korozivním účinkům

  - Dílce bez tzv. nálitků (např. výrobní přebytky či ostré nebo neopracované hrany a hroty)

  - Použité plastové materiály bez barevných změn a nepodléhající křehnutí vlivem UV záření nebo stáří

  - Spoje dílců bez vůlí, nesoudržnosti anebo deformace při ručním uchopení

  - Veškerý pohyb bez akustických projevů (např. vlivem tření, volnosti spojů a jiné)

Stavební připravenost:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvody energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu)

- Součástí dodávky musí být dodání a instalace elektrického rozvaděče (pokud je technologií vyžadován), dodávka kotvících komponent či úpravu stávajících a dalšího spotřebního a instalačního materiálu, zakrytí a začištění otvorů po původním technickém řešení