Mobilní ultrazvukový přístroj

Popis:

Mobilní ultrazvukový přístroj pro Urologické oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Ultrazvukový přístroj s SW a HW vybavený pro urologické a vyšetřovací postupy adolescentů a dospělých. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D a dopplerovské zobrazování cév s možností kalkulací a reportů a umožňující abdominální, cévní a urologická vyšetření.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Ultrazvukový přístroj (Nemocnice Most, Urologické oddělení)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Ultrazvukový přístroj

- Lehce ovladatelný ultrazvuk

- Šířka přístroje maximálně 55 z důvodu omezeného místa

- Hmotnost přístroje maximálně 90 kg

- Plně digitální mobilní přístroj

- Dosažitelná obrazová frekvence minimálně 200 snímků za sekundu

- Plochý barevný monitor o úhlopříčce minimálně 21" s rozlišením minimálně 1024x1280

- Monitor umístění na rameni, které umožňuje jeho otočení a natočení

- S dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou minimálně 10“ pro orgánovou či jinou předvolbu

- Dotyková obrazovka umístěna na ovládacím panelu, který musí být výškově stavitelný

- Zadávání dat pacienta pomocí klávesnice na dotykovém panelu nebo pomocí klávesnice na dotykovém panelu a plnohodnotné klávesnice umístěné pod ovládacím panelem - vysouvací

- Aktivní připojení minimálně 3 sond

- Elektronické přepínání sond

- Držáky na požadované sondy a ultrazvukový gel

- Aplikační software vaskulární, urologický

- Musí umožnit volitelné nastavení doby přechodu sond do stand-by režimu kvůli prevenci opotřebování sond při ponechaném zapnutém přístroji

- Archivační zařízení – integrovaná pracovní databázová stanice včetně softwaru pro uchovávání obrázků a smyček a možnost jejich následného exportu

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minimálně 500 GB

- Archivace na USB, PACS

- Archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, TIFF

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist

- Stand-by mód

- Provoz na baterie po dobu minimálně 30 minut

- Archivace dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček přístrojem – systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu na harddisk a 2 USB porty

- SW pro archivaci a správu pacientských dat na ultrazvukovém přístroji musí být součástí dodávky

- Možnost přímého tisku obrázků a reportů na PC tiskárně

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. - https://www.kzcr.eu/Data/Files/9e765890-61a0-405a-83a8-e90d307334b3-pozadavky-na-provedeni-a-kvalitu-ict.pdf?download=true&cname=PPK%20ICT_aktu%C3%A1ln%C3%AD%20verze

Požadovaná zobrazení

- B-mód

- Barevné doplerovské mapování

- Pulzní Doppler

- Automatická optimalizace B-módu a nastavení energie Dopplera jedním tlačítkem

- Doppler včetně HPRF módu

- Power doppler

- Automatická optimalizace B obrazu i Dooplerského zobrazení

- Automatické nastavení úhlové korekce

- Steerování výseče barevného dopplera u cévní sondy v rozsahu minimálně +/-20 stupňů

- Širokopásmové zpracování signálu pro 2D mód, vyšší harmonické zobrazení na všech sondách

- Mód pro zobrazení jehly

- Duální dynamická zobrazení (živý B mód i barevný Doppler vedle sebe)

- Laterální gain

- Možnost budoucího rozšíření o panoramatické zobrazení

Požadovaný postprocessing:

- Standardní výpočty pro cévní vyšetření, obecnou radiologii a urologická vyšetření

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- Možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz),

- SW nástroje pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu a průměru

- Funkce Cine Lope

- Zobrazení punkčního kanálu na monitoru při biopsii/punkci

Požadavky na sondy:

- Sondy musí být resterilizovatelné v běžně dostupných dezinfekčních prostředcích ponorem (bez ponoru konektoru)

- Konvexní abdominální sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 2 - 5 MHz, k sondě musí být možnost upevnit resterilizovatelný bioptický adaptér

- Lineární multifrekvenční triplexní sonda, s frekvenčním rozsahem minimálně  4 - 12 MHz pro vyšetření cév o šířce minimálně 50 mm

- 2 ks 	Bioptický adaptér ke konvexní sondě, resterilizovatelný v parním sterilizátoru, vhodný a určený k zobrazení punkčního kanálu

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….