Technické požadavky na Terapeutický RTG přístroj s příslušenstvím pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. II.

Popis:

Zařízení nejvyšší kvalitativní třídy pro nenádorovou radioterapii v souladu s významem komplexního onkologického centra.

Minimální technické požadavky:

Terapeutický RTG přístroj

- nominální napětí rentgenky max. do 250 kV

s metal-keramickou rtg. trubicí

- pro nenádorovou léčbu bude používáno napětí rentgenky 120 kV, 160 kV a 180 kV.

- max. proud 30 mA

- chladicí systém voda/voda

- max. výkon 3000 W

- Filtrace v karuselu hlavice:

2,0 mm Be, 0,3 mm Al, 0,5 mm Al, 1,0 mm Al, 2,0 mm Al, 0,5 mm Cu a 1,0 mm Cu

- Tubusy:

(10 x 15) cm / OK 40 cm, (6 x 8) cm / OK 40 cm, (10 x 15) cm / OK 50 cm,

(8 x 10) cm / OK 40 cm, (4 x 6) cm / OK 30 cm, (20 x 24) cm / OK 50 cm

- Automatické rozeznávání aplikátorů

- In Room Monitor řídící stanice + monitor

- 1 ks editační stanice

- Elektromagnetická brzda

- Vnitřní dozimetrický systém

- Audiovizualní řetězec

- Ozařovací stůl polohovatelný

- Back up timer

- Cooling monitoring

- Integrovaná pacientská a léčebná databáze

Příslušenství:

- stůl pod PC (NIS) 150 x 80 cm

- stůl ozařovací konzole 140 x 65 cm a kontejner

Požadavek na úpravu pracoviště:

Terapeutický RTG přístroj bude instalován a klinicky provozován v současné ozařovně přístroje T-200 Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Vzhledem k tomu, že jsou pro obnovovaný rentgen požadovány shodné kV parametry, nejsou nutné další stavební náklady na dostínění ozařovny či úpravy z hlediska radiační ochrany pracoviště.

•	Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

•	V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie vč. rozvodů energií (pokud dodavatel využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

•	Součástí předložené nabídky musí být technický výkres umístění dodávané technologie na pracovišti včetně jeho podrobného popisu, souhrn provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií, instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií (pokud je to vzhledem k dodání nové ZT nutné), kabelových kanálů, kotvících komponent, dodávka UPS pro stanice.

•	Pracoviště vyšetřovny a ovladovny musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení vč. dále uvedených požadavků:

- snížení a úprava stropů v návaznosti na technické řešení mobility rtg. ozařovače,

- nová podlahová krytina v ozařovně, ovladovně a kabinkách,

- zvětšení stávajícího průhledu z ovladovny do ozařovny na min. 80 x 80 cm vč. dodávky a instalace odpovídajícího skla,

- repase olověných dveří v ovladovně a kabinkách,

- zazdění otvoru po větráku,

- dodání a instalace klimatizace (1x split ozařovna a 1x split ovladovna),

- dokončovací úprava všech stěn dotčených výše uvedenými stavebními a instalačními zásahy.