# Příloha č. 2 - Technická specifikace

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. –

Laser pro urologické výkony - Nemocnice Most, o.z.

Popis:

Urologický laser pro Urologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.. Vhodný pro endoskopické řešení litiázy, tumorů močových cest a metody HoLEP.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Urologický laser

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Urologický laser

- Mobilní přístroj na kolečkách včetně brzdy

- Přístroj vhodný pro endoskopické řešení litiázy, tumorů močových cest a BHP (HoLEP)

- Holmiový laser o výkonu minimálně 150 W

- Ovládání pomocí dotykového displeje o úhlopříčce minimálně 10“

- Vodící paprsek o vlnové délce 532nm (zelený) s nastavitelným výkonem maximálně 4mW

- Pracující v pulzním módu

- Pulzní energie minimálně 6J

- Včetně integrovaného morcelátoru – možno splnit i externím přístrojem

  - Oscilace minimálně v rozsahu 0 - 5 Hz

  - Rotační rychlost minimálně v rozsahu 500 - 3000 rpm

  - Včetně peristaltické odsávací pumpy a morcelátorové frézky

  - Ovládání nožním spínačem společným pro ovládání laseru

  - Ochrana proti nasátí stěny močového měchýře - kompletní morcelátor pro metodiku HoLEP

- Výrobcem nastavené módy pro litiázu, BHP, hemostázu

- Mód pro eliminaci pohybu kamene

- Uživatelské nastavení:

  - nastavení délky pulzu

  - výkonu

  - frekvence a energie

  - mód efektů (fragmentace, dusting, HoLEP)

- Paměť přístroje pro uložení uživatelských nastavení

- Uživatelské rozhraní - ovládání a nastavovaní parametrů pro aplikaci pomoci dotykové obrazovky, zobrazení aktuálně nastavených parametrů - pulzní energie, pulzní výkon a doba trvání pulzu

- Nožní spínač třítlačítkový pro nastavení různých parametrů a Stand-by módu

- Integrované chlazení přístroje bez externího zdroje (tekutiny), dimenzované pro dlouhodobé operační výkony

- Optická vlákna používaná pro operační výkony musí být resterilizovatelná bez omezení použití (přístroj nesmí omezit počet použití, jediné omezení je opotřebování vlákna)

- Součástí dodávku musí být:

  - Laserový resektoskop pro metodu HoLEP s úhlem pohledu minimálně 14°

  - Morcelační endoskop s úhlem pohledu minimálně 2°

  - Frézka resterilizovatelná

- Příslušenství nebo spotřební materiál:

  - 4 ks	resterilizovatelné optické vlákno o průměru 272um pro flexi URS

  - 3 ks	resterilizovatelné optické vlákno o průměru 365um pro semirigidní URS

  - 3 ks	resterilizovatelné optické vlákno o průměru 600um pro HoLEP/cystolitiázu

  - 1 ks	resterilizovatelný diamantový nůž na optická vlákna

  - 1 ks	nástroj na obnažení optického vlákna

  - Minimálně 2 ks 	ochranné brýle proti laser.záření

  - Minimálně 10 ks	set (hadice, filtry) pro operaci