Technická specifikace

Analyzátor pro chemické vyšetření moči

Oddělení klinické biochemie, Nemocnice Chomutov, o. z.

Předpokládaný počet vyšetření:

- Analýza moči chemicky: 10 500/ rok

- Frekvence kontrolních měření – 1x denně 2 hladiny

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

|  | ANO/NE |
| --- | --- |
| - plně automatizovaný analytický systém pro chemickou analýzu moči |  |
| - možnost uživatelského nastavení validačních a rozporových pravidel (včetně autovalidace výsledků), kontrola pracovních postupů dle vlastních vyhodnocovacích pravidel, kompletní zobrazení výsledků na jedné obrazovce s možností jejich archivace |  |
| - analýza prováděna z primární zkumavky a necentrifugovaných vzorků, resp. bez jakékoliv preanalytické úpravy vzorku |  |
| - objemové požadavky na vzorky: standardní režim <2ml, úsporný režim <1ml (pediatrické vzorky) |  |
| - integrovaná čtečka čárových kódů |  |
| - kontinuální vkládání vzorků k analýze za chodu analyzátoru |  |
| - oboustranná komunikace s LIS včetně jednoznačné identifikace typu vyšetřovaného vzorku |  |
| - požadované měřené parametry chemického vyšetření: pH, bílkovina, glukóza, ketolátky, bilirubin, urobilinogen, krev, leukocyty, dusitany – reflexní fotometrie; specifická hmotnost - refraktometrie |  |
| - možnost uživatelského nastavení rozhodovacích limitů jednotlivých stanovovaných parametrů |  |
| - Výkon vyšetření: |  |
| - chemická analýza močí - min. 120 vzorků/hod |  |
| Součástí výpůjčky přístrojového vybavení bude: |  |
| - dodávka záložního zdroje (UPS) tak, aby při výpadku el. proudu nedošlo ke znehodnocení právě probíhající analýzy a ke ztrátě naměřených dat |  |
| - návod k obsluze v českém jazyce v tištěné podobě |  |
| - bezplatná instalace a plné uvedení do rutinního provozu |  |
| - bezplatné připojení k laboratornímu informačnímu systému OpenLIMS Stapro |  |
| - bezplatné zaškolení obsluhy včetně dalšího pravidelného proškolování podle požadavků |  |
| - nonstop servis, servisní zásah do 24hod od nahlášení |  |
| - bezplatné opravy závad zařízení, které se projeví po dodání a instalaci |  |
| - bezplatné provádění všech výrobcem doporučených preventivních kontrol včetně validace |  |

Obecné požadavky na předmět zakázky:

- dodavatel předloží platná prohlášení o shodě nabízeného zboží i přístroje, vydaná dle legislativy evropské či národní; přístroj, reagencie a spotřební materiál musí být v souladu s Evropskou direktivou IVD 98/79 EC označeny značkou shody CE (označení přístroje CE na přístroji a uživatelském manuálu)

- spotřební materiál i přístroj musí zadavateli zabezpečit podmínky pro plnění požadavků ČSN 15189 v aktuálním znění