## CV+TP
Technické parametry
P.č. | Popis požadovaného parametru položky | Podmínka pro požadovanou položku, která musí být splněna | Hodnota parametru položky nabídnutého řešení ( vyplní účastník )
1. | Dálkově ovládaný skiaskopicko-skiagrafický plně digitální RTG systém s plochým digitálním neděleným detektorem a plně digitálním obrazovým procesem s vysokou rozlišovací schopností. Se systémem je předpoklad provádění základních i speciálních skiaskopických vyšetření, vyšetření v oblasti trávící trubice (včetně enteroklysy a irigografie), endoskopická, lateroskopická, artrografická, nefrostomie, fistulografie včetně komplikovaných výkonů, základní intervenční výkony v břišní oblasti, uroradiodiagnostická, jednodušší angiografická vyšetření a další výkony.
2. | Vysokofrekvenční generátor a RTG zářič
2.1. | pracovní výkon min. 80 kW | min. 80kW
2.2. | rozsah pracovního napětí min. 40–150 kV | min. 40 - 150 kV
2.3. | frekvence min. 100 kHz | min. 100 kHz
2.4. | možnost extrémně krátkých expozic až 1ms | Ano
2.5. | AEC – expoziční automatika s možností libovolného navolení min. 3 samostatných komůrek | Ano
2.6. | vysokorychlostní rentgenka - min. 10.000 ot/min | min. 10.000 ot/min.
2.7. | tepelná kapacita anody minimálně 800 kHU | min. 800 kHU
2.8. | tepelná kapacita celého krytu rentgenky minimálně 2 MHU | min. 2 MHU
2.9. | 2 ohniska o velikosti max. 0,6/1,2 mm | max. 0,6/1,2 mm
2.10. | maximální snímkovací napětí 150 kV | max. 150 kV
2.11. | RTG primární automatická i manuální čtvercová clona se světelným znázorněním nastaveného pole technologií LED v závislosti na zvoleném formátu detektoru, rotace motorizovaná +/-45° | Ano
2.12. | laserový lokalizátor | Ano
2.13. | Clony primární - přídavná filtrace automatická ke snížení dávky, s možností manuálního nastavení a možností použití v orgánových programech | Ano
2.14. | pulsní skiaskopický mod 1-15 pulsů/s | Ano
2.15. | DAP metr-systém pro měření a zobrazení pacientské dávky měřící komůrkou integrovanou v primární cloně možností exportu dat do PACSu, resp. NISu | Ano
3. | Stěna a pacientský stůl
3.1. | možnost dálkového ovládání všech pohybů a funkcí z pultu v ovladovně, ale i přímo od vyšetřovací stěny | Ano
3.2. | zajištění volného přístupu lékaře a obsluhy k vyšetřovanému pacientovi ze všech stran stolu | Ano
3.3. | rozměry desky stolu minimálně 65x240 cm | min. 65x240 cm
3.4. | možnost motorického sklápění pacientského stolu v rozsahu min. +/-90° | min. +/- 90°
3.5. | možnost motorického sklápění pacientského stolu s rychlostí min. 8°/s | min. 8°/s
3.6. | pacientský stůl s možností motorického výškového nastavení pacientské desky v rozsahu min. 45-110 cm | min. 45-110 cm
3.7. | motorický podélný posun desky stolu nebo rengenky a detektoru v rozsahu min. 160 cm | min. 160 cm
3.8. | motorický příčný posun desky stolu nebo rentgenky a detektoru min. 70 cm | min. 70 cm
3.9. | autopozice - automatické nastavení systému do požadované polohy dle orgánové automatiky: sklápění stolu, pohyb sloupu s rentgenkou, rotace rentgenky, nastavení výšky stolu, případně další nastavení systému | Ano
3.10. | možnost vyšetřování pacientů s maximální hmotností minimálně 227 kg | min. 227 kg
3.11. | pacientská lavička (stupátko) umístitelná na pacientský stůl a zatížitelná při sklopené stěně ve vertikální pozici min. 227 kg | Ano
3.12. | Možnost laterální projekce nemocného ležícího na stole bez nutnosti vyjmutí detektoru, možnost nastavení laterální projekce v rámci autopozice. | min. 160 cm
3.13. | expozice na pevný digitální plochý dynamický detektor ve stěně o velikosti aktivní plochy min. 42 x 42 cm | min. 42 x 42 cm
3.14. | rozlišení detektoru v matrici více než. 2,8k x 2,8k | min. 2,8k x 2.8k
3.15. | maximální velikostí bodu 150 ųm | max. 150 ųm
3.16. | hloubka rozlišení šedi min. 16 bitů | min. 16 bit
3.17. | DQE (0 lp/mm, RQA5) min. 65% | min. 65%
3.18. | možnost volby min. 3 dalších formátů - zvětšení (ZOOM) k základnímu přehledovému formátu | Ano
3.19. | sekundární jemná mřížka , samoostřící, vyjímatelná | Ano
3.20. | proměnlivá ohnisková vzdálenost SID 100 - 200 cm | 100 - 200 cm
3.21. | možnost šikmých snímků v úhlu až ±45° | ±45°
3.22. | možnost motorického otáčení RTG zářiče o +/-90° okolo vertikální osy umožňující "volný" snímek na případný mobilní detektor nebo CR kazetu | Ano
4. | Obrazový procesing
4.1. | kompletní ovládání systému sklopné stěny včetně generátoru, rentgenky, obrazového systému z jedné integrované konzole | Ano
4.2. | plně digitální obrazový systém s přímou digitalizací obrazu a digitální optimalizací zčernání výsledného obrazu pro online harmonizaci nativních sérií a jednotlivých obrazů | Ano
4.3. | plná orgánová automatika a pouze jedna ovládací integrovaná konzole pro snímkování v počtu min. 10 000 orgánových programů | Ano
4.4. | paměť-hard disk pro záznam obrazů min 250GB SSD. | 250GB SSD
4.5. | radiografie – záznam a postprocesing jednotlivých snímků v matrici min. 2.8kx2.8k / 16 bit | min. 2.8kx2.8k / 16 bit
4.6. | sériový snímkovací provoz do 8 sn/s v matrici min. 1.4kx1.4k / 16 bit | min. 8 obr/s
4.7. | digitální pulzní skiaskopie až 15 pulsů/s | min. 15 pulsů/s
4.8. | digitální pulzní skiaskopie se záznamem a zobrazením v matrici min. 1.024x1.024/12 bit pro snížení dávky na pacienta i obsluhující personál | Ano
4.9. | možnost záznamu, zobrazení a následného exportu v DICOM formátu dynamických skiaskopických sekvencí | Ano
4.10. | clonění pomocí grafického znázornění na monitoru pomocí LIH obrazu bez nutnosti RTG záření | Ano
4.11. | základní obrazové funkce v postprocesingu-nastavení jasu a kontrastu, zvýraznění hran, inverze obrazu, otáčení obrazu, anotace obrazu, elektronické clony, digitální zvětšení, R/L zobrazení, identifikace pacienta (jméno, narození atd.) | Ano
4.12. | 3 monitory LCD - s úhlopříčkou min 19", jeden na stole v ovladovně dva monitory na pojízdném vozíku ve vyšetřovně. | Ano
4.13. | možnost archivace obrazové informace na CD-R a DVD | Ano
4.14. | možnost připojení do počítačové sítě PACS a do NISu/RISu ve formátu DICOM – DICOM Send, DICOM Storage Commitment, výstup na tiskárnu ve formátu DICOM Print, DICOM Worklist a DICOM MPPS | Ano
4.15. | možnost připojení k počítačové síti „ethernet“, kompatibilita s PACS a RIS zadavatele | Ano
5 | Příslušenství, které musí být součástí nabídky
5.1. | Intercom – oboustranné dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou | Ano
5.2. | Druhá ovládací konzole na vozíku pro umístění ve vyšetřovně
5.3. | Kamera sledující pacienta v jednotce clon pro polohování a centrování bez záření | Ano
6 | Související dodávky a instalace
6.1. | Kompletní deinstalace stávající technologie, včetně její ekologické likvidace a předání protokolu o ekologické likvidaci | Ano
6.2. | Technologický rozvaděč, případně přezbrojení stávajícího rozvaděče | Ano
6.3. | Dodání nové antistatické podlahové krytiny ve vyšetřovně a ovladovně včetně, pokládky, přípravných a dokončovacích prací.. | Ano
6.4. | Kompletní instalace RTG systému a součástí dodávky, vč kotvicích prvků, zaškolení personálu, uvedení do bezchybného provozu, včetně přejímací zkoušky a souvisejících měření jako například: el.revize, ZDS | Ano
Obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT viz.https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/
Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace:
V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………
Za společnost
……………………(vyplní dodavatel)……………………………….
Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)
……………………(vyplní dodavatel)……………………………….