## RB
Technické parametry skiagrafický rtg přístroj
P.č. | Popis požadovaného parametru položky | Podmínka pro požadovanou položku, která musí být splněna | Hodnota parametru položky nabídnutého řešení ( vyplní účastník )
1. | Moderní diagnostický DR skiagrafický systém, podporující současné skiagrafické snímkovací postupy s dobou využitelnosti nejméně 10 let od uvedení systému do provozu. Skiagrafický systém v konfiguraci, stropní závěs rentgenky, pevný vyšetřovací stůl s detektorem, vertigraf s detektorem. Rutinní skiagrafická diagnostika v rozsahu: vyšetření stojících, sedících a ležících pacientů; celkové zobrazení orgánů hrudníku, plíce, srdce; celkové zobrazení orgánů břicha; celkové zobrazení orgánů malé pánve; zobrazení skeletu s možností snímkování dlouhých snímků, především snímků celé páteře a snímků dolních končetin.
2. | Výkonové požadavky - VF generátor
2.1. | Výkon generátoru kW | min. 80kW
2.2. | Volitelný rozsah proudu mA | min. 10 - 1000 mA
2.3. | Volitelný rozsah napětí kV | min. 40 - 150 kV
2.4. | Expozičního čas volitelný v rozsahu | min. 1 msec až 2 sec
3. | Požadavky na rentgenku
3.1. | Ohniska rentgenky | min. 2 ohniska
3.2. | Malé ohnisko rentgenky o velikosti | max. 0,6 mm x 0,6 mm
3.3. | Velké ohnisko rentgenky o velikosti | max. 1,3 mm x 1,3 mm
3.4. | Rotační anoda rentgenky s otáčkami | min. 9000 ot/min
3.5. | Tepelná kapacita anody rentgenky | min. 600 kHU
4. | Požadavky na kolimační systém
4.1. | LED osvětlení pro kontrolu vyclonění požadované oblasti snímkování | Ano
4.2. | Filtrační clony, které dovolí optimalizaci radiační zátěže pro dané postupy snímkování, s automatickou volbou podle zvoleného protokolu snímkování a musí rovněž umožňovat i manuální volbu | min. 0,1 - 0,3 mm Cu
4.3. | Kolimátor s plně automatickou kolimací podle nastaveného protokolu snímkování, včetně možnosti manuální kolimace. | Ano
4.4. | Laserový zaměřovací kříž pro polohování pacienta | Ano
4.5. | Kolimátor musí mít integrované měření plošné dávky podle platné legislativy - DAP metr ( zadavatel nepřipouští externí zařízení ), případně systém musí měřit a kalkulovat dávku z hodnot získaných z akvizičního detektoru. | Ano - uveďte verzi řešení
5. | Požadavky na stropní závěs rentgenky - pojezdy, rotace a zajištění
5.1. | Rozsahy pohybu závěsu rentgenky
5.2. | Zajištění pohybu rentgenky v horizontální rovině, kolmo na stůl | min. 2500mm
5.3. | Zajištění pohybu rentgenky v horizontální rovině, podélně se stolem | min. 3000mm
5.4. | Zajištění pohybu rentgenky ve směru svislém - nahoru, dolů | min. 1800mm
5.5. | Rozsah rotace rentgenky kolem osy svislé | min. +/-135°
5.6. | Rozsah rotace rentgenky kolem osy vodorovné | min. +/-115°
5.7. | Systém musí mít motorizované všechny pohyby, a to včetně pohybů rotačních | Ano
5.8. | Při manuálním pohybu požadujeme vybavení odblokování všech brzd jedním tlačítkem | Ano
5.9. | Antikolizní systém stropního závěsu pro zajištění bezpečnosti pro autopozicování systému | Ano
5.10. | Musí mít motorizovanou podporu pojezdu při manuální manipulaci se stropním závěsem | Ano
6. | Zobrazovací jednotka upevněná na čelní pozici sestavy rentgenky stropního závěsu
6.1. | Plochý, barevný, dotykový displej, integrovaný na sestavě kolimátor rentgenka s úhlopříčkou | min.6"
6.2. | Minimálně musí být možno zobrazovat - identifikační údaje pacienta, mAs, kVp, vzdálenost SID, úhel natočení rentgenky | Ano
6.3. | Provádění změn musí být umožněno minimálně u - mAs, kV | Ano
6.4. | Pro všechna zobrazení musí být zajištěna plně automatická rotace zobrazených informací do standardní polohy ke čtení | Ano
7. | Stůl pro vyšetřování pacienta s plovoucí deskou
7.1. | Vyšetřovací stůl pacienta bude vybaven digitálním detektorem o velikosti aktivní plochy | min. 340mm x 420mm
7.2. | Detektor musí být vyjimatelný. Musí být využitelný pro volné snímkování na lůžku, kolečkovém křesle …... | Ano
7.3. | Stůl pro vyšetřování pacienta fixně ukotvený k podlaze | Ano
7.4. | Maximální zatižitelnost stolu pro vyšetřování pacienta | min. 300kg
7.5. | Výškový rozsah nastavitelnosti stolu pro vyšetřování pacienta | min. 330mm
7.6. | Vyšetřovací stůl pacienta musí být vybaven plovoucí deskou pro snadné polohování pacienta | Ano
7.7. | - plovoucí deska - délka | min. 2400 mm
7.8. | - plovoucí deska - šířka | min. 800mm
7.9. | Sestava pedálů pro ovládání stolu: pevné na čelní straně stolu, nebo volné s bezdrátovou komunikací, nebo volné napojené kabelem a musí zajišťovat minimálně následující funkce - položka č. 7.11; 7.12; 7.13: | Ano
7.10. | Pokud je sestava pedálů pevně spojena se stolem, musí být umístěna na obou podélných stranách, čelní i zadní | Ano
7.11. | - funkce uvolnění brzd plovoucí desky | Ano
7.12. | - funkce pohyb stolu výškově nahoru | Ano
7.13. | - funkce pohyb stolu výškově dolu | Ano
7.14. | Vyšetřovací stůl pacienta musí být vybaven vyjímatelnou mřížkou pro vzdálenost 1100mm | Ano
8. | Vertikální stativ-Vertigraf
8.1. | Vertigraf bude vybaven digitálním detektorem o velikosti aktivní plochy | min. 420mmx420mm
8.2. | Detektor může být vyjimatelný nebo pevný. V případě vyjimatelného detektoru musí být zaměnitelný s detektorem stolu (pokud je ve stole také detektor vyjimatelný) a musí být využitelný pro volné snímkování na lůžku, kolečkovém křesle …... | Ano (uveďte typ detektoru vyjimatelný nebo pevný)
8.3. | Zajištění motorického pohybu vertigrafu ve směru svislém - nahoru, dolů | min. 1400 mm
8.4. | Nastavitelná minimální výška středu detektoru k podlaze | max. 300 mm
8.5. | Naklápění detektoru vertigrafu v rozsahu | min. -20° až 90°
8.6. | Vertigraf musí být vybaven vyjímatelnou mřížkou pro vzdálenost 1800mm | Ano
8.7. | Vertigraf musí být vybaven vyjímatelnou mřížkou pro vzdálenost 1100mm | Ano
9. | Společné vlastnosti pro oba digitální detektory ( detektor vyšetřovacího stolu a detektor vertigrafu)
9.1. | U vyjimatelných detektorů: při zasunutém detektoru ve vozíku vyšetřovacího stolu, nebo vertigrafu, musí docházet k automatickému napojení na rozvody skiagrafického systému a dobíjení baterie detektoru | Ano
9.2. | U vyjimatelných detektorů: při vyjmutém detektoru ze stolu, nebo vertigrafu, pro volné snímkování, musí být detektor napájen z baterie a veškeré komunikace mezi detektorem a systémem probíhat bezdrátovým spojením. | ano
9.3. | Hodnota DQE v % @ 0,05 Lp/mm @ RQA 5 IEC 62220 | min. 65%
9.4. | Plošná zatížitelnost bez ochraného krytu u vyjimatelných detektorů, případně detektoru pro volné snímkování dle položky č.9.1. musí být | min.300 kg
9.5. | Velikost akvizičního pixelu detektorů | max. 148 μm
9.6. | Dynamický rozsah detektorů | min. 16 bitů
9.7. | Detektor/detektory při volném snímkování je schopnen/schopny předat informace o svém úhlovém odklonu od kolmé osy rentgenového paprsku k frontální rovině, pro možnost nastavení kolmosti detektoru a rentgenového paprsku | Ano
9.8. | Detektory musí plnit odolnost proti nečistotám a tekutinám podle | IPx3 a vyšší
9.9. | Detektor musí být vybaven detekcí pádu detektoru - pro jednoznačné určení vzniku poškození | Ano
9.10. | Hmotnost detektorů ( údaj je platný pro jeden samostatný detektor ) | max. 4,0kg
10. | Akviziční stanice
10.1. | Výpočetní systém výrobcem dimenzovaný a optimalizovaný pro efektivní práci obsluhy, bez nutnosti prodlev způsobených nedostatečným výkonem počítačového hardware | Ano
10.2. | Monitor pro obsluhu akviziční stanice s úhlopříčkou | min. 19"
10.3. | Rozlišení monitoru pro obsluhu akviziční stanice | min. 1280 × 1024
10.4. | Přednastavené anatomické protokoly pro snímkováni různých anatomických struktur, s možností tvorby vlastních smímkovacích protokolů podle potřeb daného pracoviště, vytvořené protokoly musí být možno uložit pro následné užití. | Ano
10.5. | Plně automatické snímkování | Ano
10.6. | AEC - expoziční automatika s min. 3 komůrkami ve stole a min. 3 komůrkami ve vertigrafu | Ano
10.7. | Manuální snímkování | Ano
10.8. | Virtuální mřížka - zejména využitelná pro dosažení vysoce kvalitních snímků bez použití nasazovací mechanické mřížky k odstranění rozptýleného záření. | Ano
10.9. | Čas pro zobrazení rychlého náhledu snímku pro akvizici z libovolného detektoru | max. 4 s
10.10. | Čas pro zobrazení snímku v plném rozlišení pro akvizici z libovolného detektoru | max 14 s
10.11. | Autopositioning - plná motorizace pohybů stropního závěsu a ostatních komponent, pro plně automatické nastavení polohy RTG přístroje podle zvolené anatomické struktury a projekce. Nabízený přístroj musí na základě zvolené projekce plně automaticky (bez zásahu obsluhy) nastavit všechny své komponenty tak, aby bylo možno provést po finálním zapolohování pacienta provést expozici pro předvolenou anatomickou strukturu. | Ano
10.12. | Autotracking včetně Autocentrace - plně automatické nastavení vzájemné pozice středů detektoru a zářiče včetně vzájemného sledování při pohybu RTG-zářiče nebo detektoru, včetně sledování nastavené vzdálenosti SID. Sledování vzájemné pozice musí být zajištěno u pacientského snímkovacího stolu i u vertigrafu. | Ano
10.15. | Prostředky pro automatické zkvalitnění zobrazení - redukci šumu, enhance contrast, optimalizace ostrosti a kontrastu, | Ano
10.16. | Nástroje pro úpravu nasnímaných dat v rozsahu minimálně, korekce jasu a kontrastu; inverzní zobrazení; posun snímku; zvětšení; rotace snímku vč. označení o provedení rotace pro obsluhu; výřez snímku; dodatečné vyclonění; redukce šumu; možnost aplikace filtrů; zvýraznění okrajů struktur; měření délky, měření úhlů; vkládání textových anotací, včetně symbolů. | Ano
10.17. | Možnost označení opakovaných snímků přímo na akviziční stanici vč. možnosti tvorby statiskitky opkavaných snímků | Ano
10.18. | Stranové označení snímků | Ano
10.19. | Plná kompatibilita DICOM včetně Worklistu a strukturovaného dávkového reportu | Ano
10.20. | DICOM Storage | Ano
10.21. | DICOM Query/Retrieve | Ano
10.22. | DICOM Modality Worklist | Ano
10.23. | DICOM MPPS | Ano
10.24. | DICOM RDSR (Radiation Dose Structured Reports ) | Ano
10.25. | přenos snímků do systému PACS prostřednictvím LAN | Ano
11. | Příslušenství, které musí být součástí nabídky
11.1. | Kompresní pás pro stůl | Ano
11.2. | Opěrky rukou pro vertigraf při bočních a PA projekcích | Ano
11.3. | Intercom pro obousměrnou komunikaci obsluhy a pacienta mezi vyšetřovnou a ovladovnou | Ano
12. | Související dodávky a instalace
12.1. | Technologický rozvaděč, případně přezbrojení stávajícího rozvaděče | Ano
12.2. | Kompletní instalace RTG systému a součástí dodávky, vč kotvicích prvků, zaškolení personálu, uvedení do bezchybného provozu, včetně přejímací zkoušky a souvisejících měření jako například: el.revize, ZDS | Ano
12.3. | Dodání antistatické podlahové krytiny ve vyšetřovně a ovladovně včetně, pokládky, přípravných a dokončovacích prací.. | Ano
Obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/
Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace:
V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………
Za společnost
……………………(vyplní dodavatel)……………………………….
Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)
……………………(vyplní dodavatel)……………………………….