## List1
Počítačový tomograf, včetně dalšího příslušenství - RDG oddělení Nemocnice Rumburk
P.č. | Technické parametry |  | Požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
Gantry
1. | Průměr otvoru gantry | mm | min. 700
2. | Náklon gantry v rozsahu | +°; -° | +30/-24
Generátor a lampa
3. | Absolutní výkon generátoru | kW | min. 70
4. | Tepelná kapacita anody rentgenky | MHU | min. 7
5. | Rychlost ochlazování anody | kHU/min | min. 1200
6. | Kontinuální skenování bez nutnosti chladící přestávky | s | min. 80
7. | Rozsah nastavení anodového proudu | mA | min. do 600
8. | Rozsah nastavení napětí rentgenky | kV | min. od 80 do 135
Detekční systém
9. | Počet fyzických detektorů v ose Z | počet | min. 32
10. | Fyzická šířka detektoru v ose Z a izocentru | mm | min. 19
11. | Počet nasnímaných řezů v ose Z na jednu rotaci rentgenky 360° | počet | min. 32
12. | Počet rekonstruovaných řezů na jednu rotaci | počet | min. 64
13. | Nejmenší snímaná šířka řezu ve všech vrstvách | mm | max. 0,625
14. | Velikost skenovacího pole pohledu (FOV) | mm | min. 500
15. | Prostorové rozlišení pro 2% MTF | lp/cm | min. 15
Vyšetřovací stůl
16. | Horizontální skenovací rozsah pohybu stolu při spirální akvizici v ose Z | mm | min. 1500
17. | Maximální horizontální rychlost posunu stolu | mm/s | min. 150
18. | Maximální nosnost stolu | kg | min. 200
Akviziční parametry
19. | Nejkratší skenovací čas pro všeobecnou diagnostiku | s/360° | max. 0,35
20. | Rychlost rekonstrukce řezů pro matici 512x512 při využití iterativní rekonstrukce | obr/s | min. 18
21. | Nástroje pro sledování sycení kontrastní látkou a automatické spuštění akvizice při dosažení optimálního nasycení kontrastní látkou |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
22. | Pokročilé metody pro redukci a odstranění artefaktů kovových materiálů, například výplně zubů, kloubní náhrady, ocelové dlahy |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Snížení radiační zátěže pacienta
23. | Modulace mA v průběhu skenování na základě atenuance v reálném čase |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
24. | Orgánová modulace mA v reálném čase pro tkáně, které jsou velmi citlivé na radiaci |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
25. | Iterativní rekonstrukce na bázi raw dat (např. SAFIRE, iDose4, ASiR-V, AIDR 3D) |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Akviziční stanice
26. | Výkoná PC stanice | počet, GHz | min. 4 jádra, 3 GHz
27. | Barevný LCD monitor | " | min. 23"
28. | Úložná kapacita pro obrazová data | GB | min. 400
29. | Operační paměť RAM | GB | min. 32
30. | USB |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
31. | Vypalovací CD/DVD jednotka |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
32. | Automatické MPR a MIP rekostrukce jako součást vyšetřovacího protokolu |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
33. | DICOM funkcionalita v následujícím rozsahu |  | min. STORE/EXPORT, PRINT, Q/R, WLM
34. | Záložní zdroj – UPS vyšší kategorie na uchování dat v případě výpadku el. proudu |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
35. | SW pro základní obrazové zpracování 2D, MIP, MPR, VRT |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
36. | SW pro automatické odstranění kostních struktur |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Diagnostická vyhodnocovací stanice
37. | Úložná kapacita stanice | TB | min. 1,5
38. | LCD barevný medicínský monitor | " | min. 23"
39. | Množství současně zpracovávaných obrazů |  | min. 10 000
40. | SW pro základní obrazové zpracování 2D, MIP, MPR, VRT |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
41. | SW pro základní neurologickou a traumatologickou diagnostiku |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
42. | SW pro cévní analýzu s automatickým vyhodnocením stenóz a aneuryzmat s automatickým odstraněním kostních struktur a automatickým označením hlavních cév |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
Příslušenství
43. | Interkom mezi ovladovnou a vyšetřovnou, včetně automatických povelů pro pacienta v průběhu vyšetřovacího protokolu, v českém jazyce |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
44. | Tlakový injektor pro současnou aplikaci kontrastní látky a fyziologického roztoku, ovládací konzole operátora v ovladovně. Peristaltické provedení injektoru pro dosažení požadovaného tlaku a přesnosti dávkovaného objemu |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
45. | Náhledová kamera na pacienta, včetně náhledového monitoru nebo zobrazení na akviziční stanici |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
46. | Pomucky a prvky pro polohování pacienta při CT vyšetření, včetně fixačních pomucek ( minimálně v rozsahu: matrace pro pacientský stůl, podložka rukou, fixační pásy různých šířek a délek, držák hlavy, pěnové podložky a klíny, držák infuzních lahví, klínová podložka pro nohy) |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
47. | Kompletní sada pomůcek pro provádění zkoušek provozní stálosti požadovaných výrobcem - včetně fantomů, držáků a ostatního příslušenství |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
48. | Veškeré náklady spojené s nutnými stavebními úpravami spojenými s instalací nové technologie |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
49. | Kotevní prvky, rámy, podlahové kabelové trasy nutné k instalaci přístroje |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
50. | Elektrický rozvaděč nebo úprava stávajícího rozvaděče |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
51. | Chladící jednotka pro odvod tepla vyzářeného CT přístrojem |  | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
52. | Obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT viz. Odkaz https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/