Mobilní skiagrafický RTG přístroj

Popis:

Mobilní skiagrafický RTG přístroj pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s.

Výkonný, bateriový motoricky pojízdný RTG přístroj s plochými detektory obrazu pro dětské i dospělé pacienty.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Mobilní RTG přístroj (Nemocnice Teplice, RDG oddělení)

- 3 ks	Mobilní RTG přístroj (Nemocnice Most, RDG oddělení)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Pojízdný RTG přístroj

- Bateriový RTG přístroj s motorizovaným pojezdem vpřed i vzad

- Doba nabíjení baterie přístroje do 5 hodin na min. 80 %

- Počet expozic na jedno nabití minimálně 50

- Vyvážené rameno s rtg zářičem

- Maximální výška ohniska nad zemí minimálně 200 cm

- Možnost otáčení ramene s rentgenkou v rozsahu minimálně ± 90°

- Váha přístroje maximálně 500 kg

- Archivace snímků na USB a PACS (vč. dávkového protokolu a RDSR), Wi-fi,

- DICOM 3.0 komunikace minimálně Worklist, Storage

RTG generátor a rentgenka:

- Mikroprocesorem řízený vysokofrekvenční generátor

- Výkon generátoru minimálně 30 kW

- kV nastavitelné v rozsahu od minimálně 50 do 125kV

- mAs nastavitelné až do minimálně 320 mAs

- Efektivní systém pro snížení dávky RTG záření pro pacienta

- Nejkratší expoziční čas méně než 4 ms

- Rtg zářič s rotační anodou

- Tepelná kapacita anody minimálně 100 kHU

- Rentgenka velikost malého ohniska menší nebo rovna 0,8 mm

- Integrovaná hloubková clona otočná ± 90°, se světelným zaměřovačem pole

- Integrovaná měřící komůrka měřící povrchovou dávku vč. zobrazení dávky na snímku displeje a automatického transferu naměřených hodnot do obrazového systému PACS

2 Ploché detektory, akviziční stanice:

- Velikost pro dospělé pacienty, umožňující snímkování i v oblasti celého břicha či hrudníku, nejmenší předpokládaný rozměr čtvercového detektorového pole 41x41 cm, nejmenší předpokládaný rozměr obdélníkového detektorového pole 43x35 cm, velikost pixelu maximálně 200 um

- Akviziční hloubka minimálně 12 bitů

- Náhled obrazu při WLAN za maximálně 6 s, plný obraz za maximálně 13 s

- Automatické uložení snímku do PACS

- Kapacita obrazové paměti minimálně 3000 obrázků

- Přednastavené anatomické protokoly včetně dětských, případně anatomické protokoly dle velikosti pacienta (malý, střední, velký)

- Nastavení parametrů a zobrazení snímku na dotykové obrazovce o velikosti minimálně 15“

- Náhledový displej musí být součástí přístroje

- Musí umožnit uložení vlastních anatomických protokolů

- Musí umožňovat základní úpravy snímku (rotace 90°, převrácení, jas, kontrast, vkládání R, L)

Příslušenství:

- Napájecí kabel s automatickým navíjením

- Jednoduché připojení do libovolné síťové zásuvky s ochranným vodičem

- Dálkové ovládání expozice pro optimální ochranu obsluhujícího personálu před zářením o rozsahu minimálně 5 m

- Externí WLAN připojení

Obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT viz. Odkaz https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….