Příloha č. 2 - Technická specifikace

REACT-EU 98 - Dezinfektory podložních mís pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk

Popis:

Pořízení 5 ks dezinfektorů podložních mís pro Pracoviště Rumburk. Přístroje slouží k vyplachování, čištění a dezinfekci podložních mís, urinálních láhví a odměrek.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Dezinfektor podložních mís pro chirurgické oddělení pro Pracoviště Rumburk

- 1 ks	Dezinfektor podložních mís pro oddělení chirurgie JIP pro Pracoviště Rumburk

- 2 ks	Dezinfektor podložních mís pro interní oddělení pro Pracoviště Rumburk

- 1 ks	Dezinfektor podložních mís pro oddělení urgentu pro Pracoviště Rumburk

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Dezinfektor podložních mís

- samostatně stojící mycí a dezinfekční automat na podložní mísy, víka, odměrky a močové láhve s termickou dezinfekcí vhodný pro nepřetržitý provoz na standardním i JIP oddělení

- splňuje požadavky na ISO EN 15883-1, ISO EN 15883-3

- zvuková a tepelná isolace stěn

- dezinfektor vyrobený z vysoce jakostní nerezové oceli (mat.1.4301) včetně mycí komory

- dopředu výklopné dveře

- elektricky ovládaný zámek dveří, který zabraňuje otevření dveří v průběhu mycího cyklu

- v případě otevření dveří během mycího cyklu se probíhající program přeruší

- grafický displej v českém jazyce, který zobrazuje aktuální fázi cyklu, aktuální teplotu v komoře a signalizace poruch

- kapacita mytí min. 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí

- vlastní vyvíječ páry

- vysoce výkonné čerpadlo, pro tlakové mytí pomocí rotačních ramen a trysek

- dezinfektor je vybaven průtokoměrem pro sledování správného dávkování chemikálie používané během mycího cyklu, v případě problému se na displeji zobrazí chybová hláška

- monitorování hladiny vody, v případě nedostatku vody systém zabrání spuštění mycího cyklu

- labyrintová dveřní konstrukce pro izolaci mycí komory od vnějšího prostředí bez použití těsnění

- min. 3 přednastavené programy – úsporný, normální a intenzivní s možností rozšíření o další programy

- možnost nastavení parametrů A0 (60 / 600 / 3000)

- sušení a chlazení vložených nádob v konečné fázi cyklu

- teplota termodezinfekce je řízena pomocí čidla v mycí komoře

- v případě nedosažení přednastavené teploty termodezinfekce zůstanou dveře komory zamčené a na displeji se zobrazí chybová hláška

- nízká hlučnost

- odpad: DIN 90-100 mm

- integrovaný prostor na změkčovač

- automatické dávkování změkčovače

- připojení studené vody pomocí hadice s filtrem

- napájení napětí 400 V 3N nebo 230 V 1N / 50-60 Hz

- instalace a zprovoznění v rámci zakázky

- veškeré příslušenství včetně chemikálií nutné k zahájení provozu

- zajištění pravidelných bezpečnostně technických kontrol, revizí a validací, které jsou dle doporučení výrobce a jsou v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014Sb(IVD) a 22/1997Sb.(ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma

- zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014Sb(IVD) a 22/1997Sb.(ostatní přístroje)

- životnost přístroje min. 10 let

- Záruka a záruční full servis 24 měsíců + 96 měsíců základního servisního zabezpečení (pozáruční servis dle obligatorního návrhu smlouvy)

Příslušenství:

- vkladový držák na podložní mísy

- stojan pro urinální láhve