Laboratorní inkubátor

Popis:

Pořízení 1ks laboratorního inkubátoru pro pracoviště Rumburk. Slouží pro ohřev/udržení zadané teploty a jejímu rovnoměrnému rozložení.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Laboratorní inkubátor pro ARO oddělení pro pracoviště Rumburk

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Laboratorní inkubátor

- Kapacita 100 – 160 l;

- Minimální počet polic: 3;

- Nastavení teploty +20°C až + 80°C;

- Napájení: 230V/ 50 Hz;

- Nastavení času 0 – 31 dnů, přesnost 1minuta;

- Možnost týdenního programování;

- Ventilátor - nucená cirkulace vzduchu s možností regulace;

- Regulace teploty po 0,1°C;

- Rovnoměrné rozložení teploty – nastaveného teplotního výkonu;

- Vestavěné hodiny;

- Alarm otevřených dveří;

- Alarm ztráty napětí;

- Alarm selhání teplotního čidla;

- Grafický LCD displej – dotykový;

- Nerezový interiér + prosklené dveře;

- Rozhraní: Erhernet a USB;

- ID funkce, která zabrání neautorizované manipulaci s nastavením;

- Automatický systém pro sledování a ukládání teploty.

Další a zvláštní požadavky

Zajištění servisu po uplynutí záruční doby: 96 měsíců