**Příloha č. 3 ZD**

**Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro část č. 3 VZ**

**Část VZ č. 3 – Endoskopické vybavení pro flexibilní endoskopii (ERCP, fibrogastroskopie, bronchoskopie, kolonoskopie)** *(laryngoskop pro intubaci, flexibilní fibrobronchoskop)*

## Popis současného stavu:

V současné době na oddělení není k dispozici žádný fibrobronchoskop, který by se používal ke kontrole uložení kanyly při tracheostomiích a při obtížných intubacích. Původní firbrobronchoskop byl vyřazen v roce 2010, od té doby jsou intubace prováděny bez kontroly endoskopem, stoupá tedy náročnost a rizikovost zavedení intubace. Z těchto důvodů za účelem zlepšení zdravotní péče zadavatel požaduje zakoupení nového fibrobronchoskopu a videolaryngoskopu na oddělení centrálních operačních sálů.

## Popis odůvodněnosti pořízení investice:

Přístroj se používá při obtížných intubacích, ke kontrole uložení kanyly při tracheostomiich, ke kontrole uložení biluminálních inkubačních cévek při operacích na plicích. Počet zákroků a operací za rok: tracheotomie 80, hrudní operace 200, obtížné intubace 30/ rok.  Není započteno získávání BAL u pacientů ARO a JIP. Původní firbrobronchoskop byl vyřazen v roce 2010, od té doby jsou intubace prováděny bez kontroly endoskopem, stoupá tedy náročnost a rizikovost zavedení intubace. Z těchto důvodů za účelem zlepšení zdravotní péče zadavatel požaduje zakoupení nového fibrobronchoskopu a videolaryngoskopu na oddělení centrálních operačních sálů.

**Medicínský účel:**

Kontrola uložení kanyl je v současné době součástí standardu použití těchto metod.

**Popis a stanovení účelu použití:**

Dodávka fibrobronchoskopu a videolaryngoskopu pro dospělé pacienty pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem – oddělení centrálních operačních sálů, instalace přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a instruktáž pověřených pracovníků zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele. Dále je předmětem plnění zajištění bezplatné údržby a servisu, výrobcem požadovaných předepsaných zkoušek a zkoušek dle platné legislativy v záruční lhůtě včetně dodávky veškerých náhradních dílů (dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Součástí plnění je dále:

* zajištění dopravy do místa určení, montáž, včetně instalace na určené místo (vč. nákladů s tím spojených),
* dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD,
* dodání veškerých dokladů, které jsou potřebné pro používání předmětu smlouvy (event., které jsou požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č. 307/2002 v posledním znění,
* protokolární instruktáž pověřeného pracovníka zadavatele dle § 60 a § 61 zákona č. 268/2014 Sb.,
* poskytování bezplatného záručního servisu a bezplatné zajišťování odborné údržby (periodických bezpečnostně-technických kontrol) dle § 65 a §66 zákona č. 268/2014 Sb., revizí dle § 67 a § 68 zákona č. 268/2014 Sb., ZDS, dalších kontrol dle nařízení výrobce, popř. dalších dle zákona č. 268/2014 Sb. a zákona č. 18/1997 Sb. v platném znění po dobu záruční lhůty,
* likvidace obalů a odpadu vzniklých v souvislosti s dodávkou.

**V případě uvedení podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah, a to +/- 10%.**

V souladu s ustanovením § 44 odstavce 11 zákona o veř. zakázkách (dále ZVZ), obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 ZVZ dostatečně přesný a srozumitelný), zadavatel v takových případech umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

**Minimální technické požadavky**:

**Fibrobronchoskop:**

* flexibilní fibrobronchoskop
* přímý úhel pohledu
* šířka zorného pole min. 100°
* hloubka zorného pole 2 – 50 mm
* ohyb distálního konce (nahoru/dolu) min. 180°/130°
* pracovní délka fibrobronchoskopu min. 600 mm
* minimální vnitřní průměr pracovního kanálu požadován 2,2 mm
* vnější průměr zaváděcího kanálu 5 mm
* bateriový zdroj světla s dobíječkou

**Videolaryngoskop:**

* flexibilní videolaryngoskop
* šířka zorného pole 90°
* hloubka zorného pole 4-50 mm
* ohyb distálního konce (nahoru/dolu) min. 120°/120°
* pracovní délka videolaryngoskopu min. 300 mm
* vnější průměr zavádějícího kanálu min. 4,1 mm
* videolaryngoskop s obrazovkou přímo na přístroji nebo externí obrazovka o úhlopříčce min. 2,5“
* bateriový zdroj LED světla s dobíječkou

**Zvláštní požadavky:**

* Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.
* Zadavatel požaduje instruktáž zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele.
* Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č. 18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č. 307/2002 Sb. v posledním znění.
* Záruční doba v trvání min. 36 měsíců