Dropplet Digital PCR (ddPCR)

Popis:

Dropplet Digital PCR pro oddělení lékařské genetiky Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Automatický genetický analyzátor založený na metodě mikrofluidního digitálního PCR pro účely vysoce senzitivního záchytu mutací a přesné kvantifikace volné DNA/RNA o nízké koncentraci.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	ddPCR

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Systém musí umožňovat:

  - absolutní kvantifikaci molekul cílové DNA /RNA bez nutnosti použití standardní křivky, založený na digitální technologii detekce cílové DNA v mikroobjemech

  - detekci variace počtu kopií nukleových kyselin, detekci mutací, analýzu genové exprese, detekci vzácně se vyskytujících sekvencí a kvantifikaci vzorku pro sekvenování nové generace

- Součástí systému musí být samostatný přístroj nebo moduly, umožňující:

  - generování mikroobjemů a distribuci vzorku do těchto mikroobjemů

  - termocycler pro amplifikaci v mikroobjemech

  - vyhodnocení mikroobjemů na přítomnost/nepřítomnost fluorescence

  - počítač včetně ovládacího a statistického software a příslušenství potřebného pro provoz PC

    - minimálně 1 licence pro ovládací SW a současně minimálně 3 licence pro vyhodnocovací software

    - počítač kompatibilní se systémem, výkonnostně dostačující pro ovládání přístroje, akvizici dat a jejich statistické vyhodnocení

    - LCD monitor minimálně 15,6"

    - operační systém Microsoft Windows 10 Pro EN OEM

- dynamický rozsah detekce minimálně 5 řádů

- senzitivita detekce mutací na úrovni minimálně 0,1%

- počet mikroobjemů minimálně 20 000 na jednu pozici mikrofluidní destičky/čipu v reakci

- skutečně analyzované množství vzorku od nanesení PCR reakce po čtení fluorescence minimálně 60 %

- automatická detekce minimálně ve třech fluorescenčních kanálech (bez započítání kanálu pro případné referenční barvivo), fluorofory: FAM, VIC, HEX, TAMRA, EvaGreen,

- musí umožňovat multiplexování vzorků a detekce minimálně 3 různých barevných fluoroforů současně v jedné reakci bez započítání fluoroforu rezervovaného pro referenční barvivo

- celková kapacita analyzovatelných (od přípravy reakce po čtení fluorescence) vzorků za 8 hod. minimálně 35 při zachování počtu mikroobjemů 20 000

- thermocycer musí umožňovat:

  - maximální rychlost ohřevu minimálně 3 °C za vteřinu

  - přesnost bloku minimálně ±1°C

  - uniformita bloku minimálně ± 1°C do 30 sekund po dosažení cílové teploty

- software musí umožňovat:

  - kvantifikaci cílové molekuly (počet kopií/µl) na základě pozitivních a negativních mikroobjemů s použitím Poissonova algoritmu

  - automatický výpočet poměru mutované a nemutované alely

  - sloučení výsledků z více replikátů

  - statistické vyhodnocení dat včetně intervalů spolehlivosti

  - výstup ve formě grafů

  - export výsledků do tabulkového procesoru

- Součástí dodávky je rovněž startovací balíček pro ověření funkce přístroje

  - minimálně 15 ml Mastermixu pro amplifikaci vzorků s identifikací pomocí interkalačního fluorescenčního barviva a minimálně 5 ml Mastermixu pro amplifikaci vzorků s identifikací pomocí hydrolyzačních sond nebo universálním Mastermixem minimálně 20 ml

  - spotřební materiál (destičky/mikročipy) pro kompletní amplifikaci a vyhodnocení minimálně 1200 vzorků s počtem mikroobjemů minimálně 20 000, spotřební materiál (destičky/mikročipy) pro kompletní amplifikaci a vyhodnocení minimálně 2400 vzorků s počtem mikroobjemů minimálně 8 000

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2c Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….